中国石油大学(北京)储能系统应用组二

招标编号：BMCC-ZC23-0630

- 招 标 文 件

- 北京明德致信咨询有限公司

2023年11月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同资料表	24

第五章  合同条款	25

第六章  合同协议书	32

第七章  技术需求及服务需求	33

第八章  附件	67

第九章  评标标准	85

# 第一章  投 标 邀 请

北京明德致信咨询有限公司受中国石油大学（北京）的委托，对中国石油大学(北京)储能系统应用组二设备购置项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

- 项目名称：中国石油大学(北京)储能系统应用组二

招标编号：BMCC-ZC23-0630

2．购买招标文件时间：2023年11月9日至2023年11月16日，上午9:00至11:30；下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

3. 招标文件售价及其注意事项：

3.1 本项目只接受电汇或网银购买招标文件。供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com），点击右上角“项目报名”，选择本项目编号“BMCC-ZC23-0630”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证，提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要）。报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

3.2招标文件售价：人民币200.00元/本。招标文件售后不退。采购代理机构不再提供纸质招标文件。

3.3 招标文件的获取：电子版：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

3.4 电汇购买招标文件、缴纳投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

3.5本项目的公告发布媒介：

此项目招标公告仅在中国政府采购网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

4．投标截止时间和开标时间：2023年11月30日上午9:00（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

5. 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座十七层1706房间第四会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

6. 其    他：投标人应对招标文件“第七章 技术需求及服务需求”中的任一包或任几包或所有内容进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。

- 采购人：中国石油大学（北京）

- 地  址：北京市昌平区府学路18号

- 联系人：王老师

联系方式：010-89733226

- 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：张昕昕  010-82370045、18519514673（开机时间：工作日北京时间上午9：00-11:30，下午1:00-17:30）

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：中国石油大学（北京） |
| 7.1 | 投标语言：中文。 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.1 | 投标货币： 人民币。 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额（人民币）：01包：15750.00元； 02包：7500.00元； 03包：30000.00元； 04包：18000.00元； 05包：30000.00元； 06包：9000.00元。 |
| 14.3 | 投标保证金形式（可任选一种）：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由各包中标人支付。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本及四份副本（另交电子版（U盘）标书1份）。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BMCC-ZC23-0631 |
| 18.1 | 投标截止期：2023年11月30日 时间：上午9:00(北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2023年11月30日 时间：上午9:00 (北京时间)。 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座十七层1706房间第四会议室。 |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件 |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达采购代理机构，其他形式质疑采购代理机构不予受理。 |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金。业主计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购单位及合格的投标人

2.1招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：中国石油大学（北京）；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立承担民事责任的能力，符合国家法律规定，进行工商税务登记且年检合格，向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人；

- 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于买方和招标机构的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规；

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动；本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

8）本项目不接受联合体投标；

9) 本项目为非专门面向中小企业采购项目。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的招标机构和买方均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同资料表

第五章 合同条款

第六章 合同格式

第七章 技术需求及服务需求

第八章 附件

第九章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

6.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，同时以书面形式通知所有购买招标文件收受人，并对其具有约束力。收受人在收到上述通知后，应立即以传真或邮件的形式向采购代理机构回函确认（如未回函确认则视同为已知悉相关通知）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权决定是否延长投标截止期。

6.3招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和买方就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——投标内容说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件并须加盖本单位公章

（事业单位投标提供事业单位法人证书复印件加盖公章、非企业专业服

务机构投标提供执业许可证复印件加盖公章、自然人投标提供身份证复

印件并签名）

7-2 纳税证明

注：[提供开标日前最近六个月内任意一个月的纳税（增值税或企业所

得税）证明（银行缴费凭证或税务机关确认的纳税申报表）复印件并加

盖本单位公章。

依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 投标人的资格声明（格式）

7-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2022年年度财务审

计报告或银行出具的资信证明

7-6 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前最近六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银

行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社

会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资

金]

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8招标文件要求的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其

他条件的证明材料

7-9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、

违法记录的声明。采购代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国

网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”

（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信

用信息以采购代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违

法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二

十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件8——中小企业声明函（格式）、残疾人福利性单位声明函（格式）

附件9——业绩证明材料

附件10——技术方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1投标报价：本项目要求投标人必须以人民币形式报价。

10.1.1 报项目现场交货人民币价。报价中需包括设备费、人员费、安装费、集成费、测试费、运输费、管理费、培训费、相关的服务费及税费、中标服务费等一切费用。中国石油大学（北京）不再支付本项目投标报价外的任何费用。

10.2 投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物和服务的单价

和总价。

10.3 投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标机构和买方对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

10.4 投标人每种货物及服务只能有一个投标报价，每种货物及服务有多个投标报价的或价格组成不完整、还需采购人另行支付其他费用的报价，将视为非实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件（见第八章 附件7的要求），投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求。

### 13．证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 服务主要技术指标和性能的详细说明。

- 所提供的技术服务方案及技术服务承诺。

- 买方从开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于“第七章 技术需求及服务需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

- 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、型号或分类号，但投标人选用的标准、型号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护招标机构和买方免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标机构和买方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票、

本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、

本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到

账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在

投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截

止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无

效。

14.4 凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同后无息退还中标人。

14.7 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金。

14.8 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1 投标人应按所投包号准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版（U盘）投标文件一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“法定代表人授权书”并附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

16.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5  投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人应将投标一览表单独密封提交、投标保证金单独密封提交，并在信封上标示“投标一览表”、“投标保证金”等字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。投标文件电子版可与正本一同封装，也可单独封装，且在信封上标明“电子版”字样。

17.3 内外层信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2023年11月28日上午9:00时(北京时间)之前不得启封”的字样，并根据本须知第22条的规定填入“投标资料表”中规定的开标日期和时间。

17.4 内层信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”等投标时，能原封退回。

17.5 如果外层信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1  投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标文件中规定的地址。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购代理机构应当拒收。

18.2  招标机构可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

招标机构将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

20.4 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第14.7条的规定被没收。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 招标机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

21.4 采购代理机构将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

22.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 23．评标委员会

23.1采购代理机构根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购方代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查指评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每   份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全或不按规定提交的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 报价超过招标文件中规定的分包控制金额或者最高限价的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5)不同投标人的投标文件相互混装;

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标

文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 最低投标价不是中标唯一条件。

25.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同

一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人

获得中标人推荐资格;评审得分相同的，首先按照投标报价由低到高的原则

确定一个投标人获得中标人推荐资格；投标报价相同的情况下，按照技术

部分得分由高到低的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格。投标报价

和技术部分得分均相同，则按随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作

为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

25.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26	废标、停止评标及招标终止

26.1	在招标过程中出现下列情形之一的，予以废标。废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

26.2   评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

26.3   招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

### 27．与招标机构和买方的接触

27.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标机构和买方接触。

27.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27.3 质疑

27.3.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.3.2 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.3.3 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.3.4对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日；

27.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.5  质疑函应当包括下列内容（请按后附“质疑函范本”格式提交）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.6 采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.8 质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1 除第29条的规定之外，招标机构将把合同授予被确定为实质上响应招标文

件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。在确定中标人前，采

购人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。中标人放

弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新

进行公开招标。

### 29．授标时更改采购货物数量的权力

29.1招标机构和买方在授予合同时有权在“投标资料表”规定的幅度内对“货

物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以变动，但不得对单价或其它的

条款和条件做任何改变。

### 30．中标通知书

30.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人应当在财政部门指定的政府采购

信息发布媒体上发布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，向

未中标的投标人发出落标通知书。

30.2 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

30.3中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果的，或者中标供应商无正当

理由放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 31．签订合同

31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投

标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确

定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何

不合理的要求作为签订合同的条件。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.3中标人在合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱中（邮件主题：招标编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：采购合同扫描件），办理相关备案及投标保证金退还手续，投标保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

# 第四章  合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目现场名称： 中国石油大学（北京）。 |
| 6 | 履约保证金：本项目不设履约保证金。 |
| 10.1 | 交货期：按照“第七章 货物需求及技术需求”规定的条件交货。 |
| 16.1 | 付款方法和条件：如下。 |
| 22.1 | 违约罚款:每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。 |

付款方法和条件：

01包—06包：

国产设备：本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。首付合同金额的50%，货到安装调试验收合格后付剩余50%。

# 第五章  合同条款

### 1定义

- 本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

- “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切货物。

- “服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如：实验室改造、安装、调试、售后、维修和合同中规定卖方应承担的其它义务。

- “合同条款”系指本合同条款。

- “买方”系指业主或其指定的采购代理公司。

- “卖方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

- “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

- “天”指日历天数。

### 2适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3原产地

- 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

- 本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

### 4标准

- 本合同下交付的货物应符合国内有关机构的发布的最新版本的技术标准或相关文件规定。

4.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5专利权

5.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 6履约保证金

本项目不设履约保证金。

### 7验收和安装测试

7.1卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户确认。在用户确认无误后，卖方应负责将货物运抵用户现场。货物运达用户现场后由用户和卖方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如发现有明显损坏，卖方负责更换。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。当货物运交用户并签署收货证明后，依据约定的时间，卖方、用户和集成商（如有必要）共同对货物进行开箱验收并对货物的品质进行逐项检查。如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求而给用户带来损失，用户有权向卖方提出索赔。货物进行验收，有关方面签字的验收合格证书作为付款依据。

7.2 卖方有义务协助用户安装用户的货物并解决有关问题。

7.3设备安装与调试期间发生的搬运、实验室必要拆修等费用由供货方负责。

### 8包装

- 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输或转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆做出以下明显标记：

- 收货人；

- 合同号；

- 目的地；

- 货物名称、品目号和箱号；

- 毛重/净重（用kg表示）。

### 9装运通知

9.1 卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户

确认。如果是因为卖方没有及时通知用户，由此而造成的全部损失由卖方承

担。

### 10交货

10.1 卖方应按照“第七章 货物需求及技术需求”规定的条件交货。

### 11保险

11.1 由卖方办理货物运抵现场的全程保险。卖方应办理以发票金额百分之一百一十（110％）的一切险。

### 12运输

12.1 卖方应负责将货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

### 13伴随服务

13.1卖方应提供“货物需求一览表及技术需求书”中规定的所有服务。为履行要求的服务的报价包括在合同价中。

### 14保证

14.1 符合“货物需求一览表及技术需求书”的要求。

### 15索赔

15.1如果卖方对偏差负有责任而买方在质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

### 16付款

## 16.1按“第四章  合同资料表”中规定。

### 17价格

17.1卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

### 18合同修改

18.1任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

### 19转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 20分包

20.1卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 21卖方履约延误

21.1  卖方应按照“货物需求一览表及技术需求书”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

21.3  除了合同条款第23条的情况外，除非拖延是根据合同条款21.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第22条的规定被收取误期赔偿费。

### 22误期赔偿费

22.1如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

### 23  违约终止合同

23.1  在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

- 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第21条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

- 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益的行为。

  - 如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以

依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类

似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的

部分 。

### 24 不可抗力

24.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

24.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 25  因破产而终止合同

25.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 26争端的解决

26.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后60天还不能解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”提交调解和仲裁。

26.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

26.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

26.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 27合同语言

27.1本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

### 28适用法律

28.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 29税和关税

29.1中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费是否计入投标总价请参考第三章“投标人须知”第10.1条的有关规定。

### 30合同生效及其他

30.1本合同应在双方签字后生效。

30.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表；

- 技术规格；

- 交货时间及交货批次；

4） 服务承诺。

# 第六章  合同协议书

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（买方名称）（以下简称“买方”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-服务承诺

- 中标通知书

- 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

买方代表姓名                      卖方代表姓名

买方代表签字                      卖方代表签字

买方名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

# 第七章   技术需求及服务需求

注：本项目各包均不接受进口产品投标。

所属行业：工业

一、总  则

1、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

1.1  适于在气温为摄氏-10℃～＋40℃和相对湿度为5％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源380V、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于5％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

2、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

2.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

2.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。如因乙方原因使仪器不能正常使用，乙方应承担全部责任。

2.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

2.4 乙方需要配合甲方完成学校组织技术专家在场的验收,并出具验收报告。最终验收以学校验收为准。

3、本章各包中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

4、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

- 01包：多场耦合化学品储氢反应及原位分析系统  1套

- 本包控制金额：105.00万元

| 品目 | 货物名称 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 固定床反应测试装置 | 2套 | 是 |
| 02 | 可编程电源 | 2套 | 否 |
| 03 | 高分辨红外测温系统 | 1套 | 否 |
| 04 | 温控及测试模块 | 1套 | 否 |

- 01品目、固定床反应测试装置

- 工作条件：

1.1温度：0-40℃；

1.2设备配置电源，配备电源箱，内配空开，位置在装置背面1米处，装置有良好接地处（参考 GB 50169-1992），接地阻抗小于5欧姆；

1.3装置需要冷却水，配备低温循环器，提供5L乙二醇溶液；

1.4装置放置位置要有良好的通风，尾气排空要有接口。

1.5 其他见总则第1条

- 设备用途：

本装置用于多场耦合化学品储氢反应及原位分析系统具体包括：多场耦合储氢在线反应分析系统和多场耦合烃类转化原位分析系统、外场耦合反应的动态分析系统多场耦合化学品储氢反应等所涉及的催化剂性能评价、寿命试验以及与电和电磁等外场耦合进行测试，为催化剂开发或者实验工艺开发提供数据支撑。

- 技术规格：

工艺总体要求，该固定床反应测试系统包括2套装置，每套均包括但不限于至少8路气体进料，1路液体进料，预热炉，双反应炉，冷凝器，气液分离罐，反应器以及管路、阀门等配件，集成在一套框架内，满足单通道单独使用或双通道同时使用的要求，通道一致性好，操作方便，所有参数均实现全自动计算机控制和手动控制的双控制。其中一套装置需要与电、光和电磁形成外场耦合的联合工作。

3.1工艺参数要求

*3.1.1 每套装置系统组成：包括进料系统、反应系统、分离系统、尾气系统、控制系统组成。每套装置为非标定制设备，投标商需要针对本项目提供该设备设计的完整PID工艺流程图，包含动静设备标注、仪表标注、阀门标注、管道尺寸标注、联锁与控制逻辑标注，并根据 PID 图进行工艺流程说明，以此综合评价投标商对装置的整体设计和项目理解。投标商需要提供关于该设备的装置配置清单，包括详细的技术规格、数量、品牌。控制系统与电气部分也需要列出主要配置清单。设备配件均需要选用行业一线品牌，主要部件、设备和管路需采用316S的不锈钢材质。最终实现设计压力20 MPa，控制精度±0.1 MPa。装置供货时提供相应合格证明，包括压力设计和制造资质、产品合格证、材质报告、压力测试报告等。

3.1.2 催化剂装填量：0-10mL。

3.1.3 设计温度：1200℃，控制精度±1℃。

3.1.4 投标商需要提供针对此项目的布局方案。装置设备布局合理、管线横平竖直，电气、仪表软线走线槽，热电偶配备固定插座和插头，所有设备、仪表、工艺元器件在现场均要有位号标识，配电柜内各电气元件、模块均有相对应装置控制点的位号标识。

3.1.5 反应炉恒温区要求不小于120mm，恒温区控制精度小于等于±1℃。

*3.1.6 反应器需要进行非标定制，投标商需要提供针对本项目的反应器非标设计图纸，并提供反应器制造商的资质证明。反应器设计温度1000℃，设计压力是20MPa，配有热偶套管和催化剂支架，材质是316SS不锈钢管材，可内衬石英管，内衬与反应器间距经过严密计算且一端进行密封，使玻璃内衬与反应器内壁之间成为死体积，反应器物料入口在反应器内伸入到内衬内，最大程度避免气体进入内衬与反应器内壁之间的间隙。并在安装可拆装的电极，与催化剂接触可形成闭合回路，电极在密封位置有绝缘设计，使反应器安装电极位置避免高温，而且上电极板高度可微调，调节距离5~10mm，可压紧催化剂使催化剂跟电极更充分接触，用于催化剂与反应器绝缘，设计电压1000V，反应管能在10 MPa和500°C 的实验情况下长时间运行，内设测温传感器可实时监测反应管内反应温度。同时需设置超压保护功能，并提供详细方案说明。

3.1.7 反应器竖直安装，有固定的卡环，放置在反应炉上端盖，物料进出口均配有加热带等保温材料，可以保证温度控制在250℃，控制精度±1℃。每套固定床的2个反应器可实现串联和并联反应。

3.1.8 反应炉需要进行非标定制，投标商需要提供针对本项目的反应炉非标设计图纸，并提供反应器制造商的资质证明。反应炉设计温度是1200℃，与反应器尺寸相匹配，程序控温，控制精度±1℃，恒温区要求不小于80mm，采用至少三段开合式加热，设置可对石英管观察和测温的窗口，设置防烫层。炉体和反应器内部温度自动切换，可以炉温自动控制或者内部温度串级控制，实现温度的精确控制。

3.1.9 反应炉运行过程中开启断电保护，超温保护。

3.1.10 石英反应器需要与反应炉相匹配，设计温度1200℃，材质是石英，配有热偶套管，两端标准成型氟橡胶O型圈，能在1MPa的实验情况下长时间运行。

3.1.11 预热炉需要进行非标定制，投标商需要提供针对本项目的反应炉非标设计图纸，并提供反应器制造商的资质证明。设计温度是600℃，程序控温，控制精度±1℃，采用开合式加热，外部加防烫层。

3.1.12 预热器设计温度600℃，设计压力是20MPa，材质是316SS，盘管式结构，同时安装在预热炉内。

3.1.13 装置八路气体进料，介质包括氮气、二氧化碳、空气、甲烷、丙烷、氢气等，均采用质量流量计控制（不少于8台），量程500 mL/min和100 mL /min，投标商需根据实验基础工艺参数，计算各组分的流量，并合理配置选择气体流量控制器量程范围。必须采用行业一线优质品牌，推荐品牌：七星华创，或相当于及优于此品牌的其他品牌，精度：设定值的±0.9%（满量程的20-100%），满量程的±0.18%（<满量程的20%）；漏率（外部）：1x10-9 atm. cc/sec He，每个流量控制器都需要设置对应旁路和保护配件。

3.1.14 装置反应压力表包括但不限于隔膜压力表和精密隔膜压力表，精度等级是2.5级，量程分别为25 MPa、10 MPa及1 MPa，设置旁路便于控制反应压力，介质：烃类化学品和氢气等。

3.1.15 自控系统采用成熟的进计算机控制方式，配置多级关键的保护系统，确保装置系统的设备和操作人员的安全。装置控制系统具有超温、超压的声、光报警功能，并能自动切断设备供电。另外配备机械安全阀，当压力达到安全阀设定值时自动通过排空管线泄压。

3.1.16 本装置应注意安全设计，配备可燃气体报警器，用于检测装置是否漏气。包含但不限于如下安全保护：操作系统中参数范围可设定，防止参数的误输入；压力或温度超出限制，控制系统将自动启动相关保护措施，并发出信息提醒用户处理；配有安全阀，以防系统超压。

安全连锁1：温度报警为两级报警，实时温度高于第一设定值时声光报警，高于第二设定值时停止加热、关闭电磁阀，停止进气；

安全连锁2：压力报警为两级报警，实时压力高于第一设定值时声光报警，高于第二设定值时停止加热、关闭电磁阀，停止进气；

安全连锁3：可燃气体探测报警器，一级报警触发声光报警，二级报警进行断电保护、关闭电磁阀。

3.1.17 配备低温冷却循环机，温度-20℃～室温，制冷量≥8000 kcal/h，可使用水、乙二醇等多种冷却剂。

3.1.18 控制方式采用数字模块和计算机，通过计算机监控软件设定参数，装置流量、温度和压力利用触摸屏控制和记录，便于试验数据存储、查询和处理。（1）主要的操作、控制可以全部在电脑上实现：温度、气体流量等，并具有联锁报警保护功能。（2）控制系统操作界面设有启动、停车等控制功能按钮，界面有流程画面显示，主要控制参数显示，历史趋势显示，声光报警等功能，操作人员可通过操作界面进行设置修改。（3）对温度、压力、流量等运行参数进行实时数据采集，并自动存储至计算机硬盘，可以设置时间间隔、采集参数等信息自动形成数据报表，报表文件可以EXCEL，CSV 形式输出，名称按预先设定的规则自动生成。可以提供事后数据查询、分类、整理、统计等功能。（4）对装置实时采集的数据，能够进行数据自动存储、自动打印，可显示带实时状态数据的工艺流程图及实时趋势图、历史趋势图。（5）投标商需要提供详细的已有同类项目操作软件的部分实施方案，如程序升温、软件界面、软件操作指南等。

3.1.19 整体设备使用，布局为标准落地式，铝合金材质。

3.1.20 工艺设备、阀门和管道要可拆卸，整体设备要方便搬运上楼。装置要安全可靠、密封严密、控制准确、操作方便。阀门管线需要考虑温度和压力条件，推荐品牌：熊川，或相当于及优于此品牌的其他品牌产品，需满足以下需求：（1）设计压力：20MPa；（2）设计温度：150 ℃；（3）材质：316SS。（4）洁净级别：EP 级

*3.1.21控制系统需要考虑使用稳定可靠（1）采用行业一线优质品牌PLC 控制模块；（2）反应压力自动调节控制，压力控制精度：±0.1MPa；（3）反应温度自动调节控制，温度控制精度：±0.5℃；（4）投标商需要给出初步设计的I/O 控制点位表。装置预热器、反应器、冷凝器、气液分离罐均为具有压力容器设计和生产资质的厂家加工，装置供货时提供相应合格证明，包括压力设计和制造资质、产品合格证、材质报告、压力测试报告等。

3.1.22 高精度进料泵，并联双柱塞往复式，流速范围：0.0001~5.0000 mL/min，流速准确度：± 1% 或 ± 2µL/min，流速精确度： <0.06% RSD或0.02minSD；整体旁路阀设计，脉冲压力自动补偿器，可预设压力上下限，内置高压在线过滤器，压力检测和安全互锁功能，支持Modbusrtu 485通讯协议。

*3.1.23 高精度进料泵的工作压力 ：最大耐压66Mpa (9570psi)

3.1.24 减压阀：入口压力和出口压力待定，根据各路实际情况确定，工作温度常温，材质316L，压力精度：0.1MPa

3.1.25 针型阀、工作温度：常温~100℃，设计温度：150℃，工作压力：15.0MPa，设计压力：20MPa，材质：316SS

3.1.26 背压阀：工作压力：15.0MPa、设计压力：20MPa，工作温度常温，材质316，面板安装，可耐甲醇和烃类等腐蚀性产物

3.1.27 卸荷阀，介质：产物、工作温度：室温~100℃、工作压力：15.0MPa、设计压力：20MPa、开启压力：10psi、材质：316SS

3.1.28 压力传感器：精度0.25级，带数字显示，可传感至电脑等

3.1.29 过滤器：孔径7u，温度常温，工作压力：15.0MPa、设计压力：20MPa，材质316SS

3.1.30 单向阀：开启压力1psi，工作压力：15.0MPa、设计压力：20MPa，温度常温，材质316SS

3.1.31 产物收集罐：工作温度：室温~200℃，设计压力20Mpa，材质316L，容积200ml，配置差压液位计；材质：ss316

3.1.32 两通球阀：工作压力：15.0MPa、设计压力：20MPa，工作温度：室温~100℃、材质316SS

3.1.33 调节阀：工作温度：室温~100℃、工作压力：15.0MPa、设计压力：20MPa，材质316SS

3.1.34 三通球阀：工作温度：室温~100℃、工作压力：15.0MPa、设计压力：20MPa，材质316SS

3.1.35 安全阀：工作温度：室温~100℃、耐压2500psi，压力调节范围2500-3500psi

3.1.36 连接件及管线：工作温度：室温~100℃、耐压5000psi，材质316

3.1.37 系统进气、气压自动控制、产物液自动排料。

3.1.38 终端设备：四台不低于Intel 13代i5处理器，内存容量≥8GB，硬盘容量≥1TB SSD，Windows10系统及以上，处理器≥i5-13400CPU，十核，≥23英寸显示器

3.1.39 冷凝器：设计压力20Mpa，设计温度150℃，材质316L，盘管冷凝

3.1.40 气液分离罐：工作温度：室温~200℃，设计压力20Mpa，材质316L，容积200ml，配置差压液位计；材质：ss316

3.1.41 冷阱：设计压力20Mpa，材质316L，容积200ml

3.1.42 尾气系统，包括碱洗/水洗罐，湿式气表和配套阀件，湿式气表采用行业一线优质品牌。

3.2 在线分析评价装置

在线分析评价装置可以实现一次进样以下组份的全部分离，H2,O2,CO,CO2,C1-C2气体产物分析。永久性气体检出限为100ppm , 烃类化合物检测限为1ppm；

3.2.1 工作电压：220V ±10%，单相

3.2.2 工作温度：4-35℃

3.2.3 相对湿度：≤80%

3.2.4 快速加热和冷却的柱温箱，柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）

*3.2.5 程序升温：≥20阶21平台，可设定最高升温速率180℃/min，以0.01℃/min增加

3.2.6 温度设定精度：≤0.1℃

3.2.7 控温精度：≤0.01℃

3.2.8 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

*3.2.9 冷却速度：从 300 降到 50℃ ≤6 min（室温25℃）

3.2.10 具有柱温箱温度的自动保护功能

3.2.11 最高温度：420℃

3.2.12 升温设定：1℃步阶

3.2.13 进样单元种类：单/双填充柱进样口、分流/不分流进样口

3.2.14 单/双填充柱进样口  程序段数：≥7段

3.2.15 单/双填充柱进样口  流量设定范围：0 ～ 100 mL/min

3.2.16 单/双填充柱进样口  程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min

3.2.17 单/双填充柱进样口  校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量

3.2.18 分流/不分流进样口配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi）

3.2.19 分流/不分流进样口  压力程序：≥7阶

3.2.20 分流/不分流进样口  分流比设定范围：0 ～ 9999.9

3.2.21 可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由自动压力控制系统控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）

3.2.22 热导检测器  最高温度：≥400℃具有过热保护功能

3.2.23 热导检测器  灵敏度：≥40000mV.mL/mg (癸烷)

3.2.24 热导检测器  动态范围：≥105

3.2.25 热导检测器  热导丝：铼-钨丝

3.2.26 热导检测器  最高温度：≥400℃

3.2.27 热导检测器  方式：双流路方式

3.2.28 FID检测器  自动点火功能

3.2.29 FID检测器  检测限：≥3 pgC/s ( 十二烷 )

3.2.30 FID检测器  动态范围：≥107

3.2.31 分流/不分流进样口  流量设定范围：0 ～ 1250 mL/min

3.2.32 分流/不分流进样口  升压速率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min

3.2.33 校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）

3.2.34 数据采集和文件格式：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。

- 产品配置要求

4.1 产品主体部分说明。

第1套固定床反应测试装置包括但不限于：质量流量计8台（标定介质分别为甲烷1台、丙烷1台、二氧化碳1台、氢气1台、空气1台、氮气3台），减压阀10台（其中入口压力10000psi、出口压力4500psi的5台，入口压力3500psi、出口压力1500psi的5台），背压阀2台，压力传感器和压力表各10台（其中量程. 0~2.5MPa、0~6MPa、 0~10MPa、 0~16MPa、 0~25MPa各2个），过滤器20个，单向阀20个，两通球阀30个，调节阀3个，三通球阀10个，安全阀2个，连接件及管线1批，可燃气体报警器1台，制冷机1台，数字模块1套，K型热电偶11根，电控配件1批，监控软件（含监控软件、软件编程）1套，终端设备2台，加热带10根，设计温度1100°C反应炉1台，设计温度1200°C反应炉1台，不锈钢反应器4根（加装电极与不加装电极各2根），内衬石英管20根，石英玻璃反应器6根（加装电极与不加装电极各3根），预热炉1台，预热器2根，冷凝器1个，气液分离及产物收集罐1个，冷阱1个，配电柜1套，装置框架1套，高精度进料泵1套，针型阀5个，卸荷阀2个。

第2套固定床反应测试装置包括但不限于：质量流量计8台（标定介质分别为甲烷1台、丙烷1台、二氧化碳1台、氢气1台、空气1台、氮气3台），减压阀10台（其中入口压力10000psi、出口压力6000psi的5台，入口压力3500psi、出口压力1500psi的5台），背压阀2台，压力传感器和压力表各10台（其中量程. 0~2.5MPa、0~6MPa、 0~10MPa、 0~16MPa、 0~25MPa各2个），过滤器20个，单向阀20个，两通球阀30个，调节阀3个，三通球阀10个，安全阀2个，连接件及管线1批，可燃气体报警器1台，制冷机1台，数字模块1套，K型热电偶11根，电控配件1批，监控软件（含监控软件、软件编程）1套，终端设备2台，加热带10根，设计温度1100°C反应炉1台，设计温度1200°C反应炉1台，不锈钢反应器4根，石英玻璃反应器6根，预热炉1台，预热器2根，冷凝器1个，气液分离及产物收集罐1个，冷阱1个，配电柜1套，装置框架1套，高精度进料泵1套，在线分析评价装置1套，针型阀5个，卸荷阀2个。

4.2 备件和消耗品

（1）每套装置随机需配备设备安装同类球阀20个、针阀20个、压力表20个、连接件（二通、三通、直角弯通等）40个，热电偶20根，管线50米。

（2）每套装置随机需要配备维修工具包和部分实验用消耗品，如密封圈、卡套压帽等。

5.  技术服务：

5.1 按甲方的工艺要求的技术指标，双方确认的设计协议内容进行验收：

（1）压力：压力控制平稳且控制精度为±0.1Mpa；

（2）温度：温度控制精度为±1℃；

（3）流量：气体流量和液体流量控制精度为±1%F.S ；

（4）气密性：试验压力是20 Mpa，气密24小时，要求压降≤1%；

（5）空白试验：在气体流量100ml/min，液体流量0.2mL/min条件下，装入1-5mL催化材料，反应器在电压1-1000V、10 MPA和500°C 的实验情况下连续运行8小时，考察试验过程中系统温度、流量、压力控制的稳定性整个系统能够稳定运行，并且各个参数控制的精度和稳定性应达到技术指标规定的要求；

（6）验收不合格的处置方法：对温度、压力、流量控制中达不到要求的参数进行更改工艺图、更换配件、检查调试直至合格；确认发生故障的部件，进行维修或更换，直至满足要求。

5.2  技术培训：

设备在乙方工厂和甲方场地两地安装、调试过程中，总共对甲方相关人员进行不少于8人*次的培训（工艺、电气仪表、控制系统、数据管理系统等方面），在甲方调试运行过程中，对甲方要关操作人员、电气、仪表，经过技术培训，最终能够达到独立使用和日常维护的水平后，技术培训结束。

5.3 保修期：

仪器在调试通过后必须有至少12个月的保修期。。

5.4 维修响应时间：

保修期内，接到维修要求后，2小时内电话响应并提供相应解决方案，指导使用方排查故障和进行检修；如使用方无法完成故障排查和检修，供应商48 小时内到达装置现场，并在48 小时内解决设备故障，维修费用以及相应的材料费用由供应商支付。保修期外，根据采购人要求要求在24小时内，供应商无条件提供免费电话技术支持与疑问解答；根据问题的具体情况，若需乙方派人赴甲方现场，原则上应在48小时内派工程技术人员到现场进行故障排查和维护。

5.5 要求卖方提供的其它技术服务内容：

卖方提供详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。卖方负责提供设备的软、硬件的升级服务，版本允许的前提下，软件免费升级，硬件后期可收费升级。可提供二次开发动态链接库，并且提供相应的开发支持。卖方提供给买方的货物，其所有部件都必须是原厂生产的最新、全新产品，且在中国境内买方拥有合法的产权和使用权。

6. 订货数量：2套（各1套）

7. 交货地点：中国石油大学（北京）指定地点。

8. 交货日期：合同签订后60天内。

9．执行的相关标准：

GB/T 150.1-150.4-2011         压力容器

NB/T 47013-2015               承压设备无损检测

NB/T 47014-2011               承压设备焊接工艺评定

GB50054-2011                  低压配电设计规范

GB50055-2011                  通用用电设备配电设计规范

- 02品目：可编程电源

- 工作条件：

见总则第1条

- 设备用途：

可编程直流电源包括低压可编程直流电源和高压可编程直流电源。

低压可编程直流电源，可用于供给可调控的电压和电流和功率，并需要与反应器和温控器和测温仪实现联动。具体包括：电压0-30V,电流0-100A，电压、电流精度0.1%；可编程电压或电流上升时间和下降时间，防止涌入电流损坏低阻抗负载；恒流优先模式，在为LED供电时减少电压和电流过冲；可编程内部电阻，仿真电池输出；模拟控制接口、USB 接口、LAN接口或选配GPIB 接口可供选择，自动控制。

高压可编程直流电源：可用于供给纳米粉末材料（二氧化钛和二氧化铈等）可调控的电压和电流和功率，并需要与反应器和温控器和测温仪实现联动。具体包括四象限电压源、电流源、6.5位DVM表、脉冲发生器、电子负载、电池模拟器，输出范围：±1000V/±1A，±20W、分辨率：100nV/1pA（Source）100nV/1pA（Measure）、精度：0.015%+300uV(200mV range) 0.025%+300pA (1uA range)、提供DC和Pulse输出模式。

- 技术规格：

3.1 低压可编程电源：

3.1.1 输出额定值，电压0-30V,电流0-36A，功率360W

3.1.2 步进精度：可编程电压或电流上升及下降时间范围从 0.1V/s和 0.01A/s。

3.1.3 纹波和噪声 (噪声带宽 20 MHz, 纹波带宽 1 MHz)：CV p-p 100mV，CV rms 14Mv,CC rms 216mA

3.1.4 编程精度：电压 0.1%+10 mV，电流 0.1%+100mA

3.1.5 响应时间：上升时间 50ms，下降时间 50ms（满载状态）

3.1.6 编程分辨率(PC远程控制模式)：电压 1mV，电流 3mA

3.1.7 测量分辨率(PC远程控制模式)：电压 1mV，电流 3mA

3.1.8 前面板显示精度：电压 0.1%±20 mV，电流 0.1%±100mA

3.1.9 连接：USB/LAN；GPIB 可选

3.1.10 软件：可选配的KickStart软件，实现电源控制、数据导出和存储

3.2 高压可编程电流

3.2.1 输出范围：±1000V/±1A，±20W

3.2.2 分辨率：100nV/1pA（Source）100nV/1pA（Measure）

3.2.3 精度：0.015%+300uV(200mV range) 0.025%+300pA (1uA range)

3.2.4 提供DC和Pulse输出模式

3.2.5 设备功能：四象限电压源、电流源、6.5位DVM表、脉冲发生器、电子负载、电池模拟器

3.2.6 提供Graph view、scope view及record view三种图形化显示模式

3.2.7 Sweep模式：Linear/Log/Linear pulse/Log pulse/Dual Linear/Dual Log/LIST自定义（99999点）

3.2.8 提供Record view功能----支持以100us的采样间隔连续记录100万点数据，面板可显示曲线趋势图，同时支持数据导出功能

3.2.9 缓存容量可达100万点，采样率可达10us

3.2.10 光纤多通道级联，最多可级联16台

3.2.11 USB/LAN/Digital IO，选配GPIB

- 产品配置要求：

低压直流可编程电源1套，包括主机、测试线缆、USB数据线、电源线、可追溯校准证书等。

高压直流可编程电源1套，包括主机、测试线缆、USB数据线、电源线、可追溯校准证书等。

- 技术服务：

质保期：设备主机36个月，从双方签署验收合格书之日算起。在质保期内设备发生故障，由原厂免费负责维修，受损部件由原厂免费更换，维修或更换部件的保修期从维修或更换之日起重新计算。（人为错误而导致损坏和消耗部件除外）

保修期：中标人与原厂共同提供仪表设备的终身保修，其中质保期内免费修理并无偿更换受损部件，质保期外仅收取更换配件及维修用材料费用。

培训：在到货后一周内沟通上门安装事宜并负责免费培训，培训直到操作人员熟练掌握为止。内容包括设备的正常使用、维护保养、故障分析与排除、操作安全及紧急处理程序等。

如仪表设备发生故障，中标人在接到采购人通知后2小时内予以响应，并提供24小时技术支持。如通过电话、传真和电子邮件等方式指导采购方技术人员仍无法解决问题，需保证在24小时内派技术人员到达客户现场解决故障。

- 订货数量：2套（低压和高压可编程电源各1套）

7. 交货地点：中国石油大学（北京）指定地点。

8. 交货日期：合同签订后4-8周。

- 03品目、高分辨红外测温系统

- 工作条件：

见总则第1条

- 设备用途：

高分辨红外测温系统需要与温控仪、反应器等设备联动工作，实现自动化测温、控温和供热等功能。

- 在线式高速红外热像仪

在线式高速红外热像仪包括在线式高速红外热像仪和高精度短波红外热像仪。

通红外热像仪专用分析软件对粉末样品进行温度分布测试，通过软件点、矩形框、任意形状的功能监测所需要的区域的温度值。实验过程温度范围覆盖-20~1800℃，为了提供测量精度和测量效果需要2台热像仪，分别是长波和短波热像仪；由于实验为电加热，速度较快，所以要求热像仪帧频应当足够快，热像仪响应帧频要求不低于80Hz；而且测试目标比较小，热像仪安装距离在100~400mm之间单一像素分辨率不大于0.4mm， 3*3测温像素不大于1.2 mm；热像仪应具备拍照及录像功能；热像仪软件应具备各种意外故障提示功能；短波热像仪可以透过石英窗口测量高温目标，实现可视化观察分析。

- 高精度红外测温仪

高精度红外测温仪可对1.3 mm粉末样品进行精度温度测温，并可以与后续的温度控制系统联动工作。

- 技术规格：

  - 在线式高速红外热成像仪

3.1.1 高速红外热成像仪

主要技术参数如下：

*3.1.1.1、温度范围：-20~900℃（分段）

*3.1.1.2、帧    频：最大80 Hz

3.1.1.3、像素：382*288

3.1.1.4、光谱响应：7.3~13μm

3.1.1.5、光学分辨率：390:1

*3.1.1.6、调焦方式：电动调焦

*3.1.1.7、防护等级：不低于IP67

3.1.1.8、通讯接口及供电：USB

3.1.1.9、PIF过程接口：0 ~ 10 V 输入，数字输入(最大24 V), 0 ~ 10 V 模拟量输出（DC24供电）

3.1.1.10、USB电缆长度：不低于5米

3.1.1.11、带专用三角架及安装支架

3.1.1.12、带专用热图分析软件

3.1.1.13、主机尺寸不大于φ36 mm x 100 mm±2mm

3.1.2 高精度短波红外热成像仪

主要技术参数如下：

3.1.2.1、温度范围：450~1800℃（可切换）

*3.1.2.2、像素：最大764*480像素（可切换）

3.1.2.3、帧频：32/80/1KHz（可切换）

*3.1.2.4、光谱响应：0.85~1.1μm

3.1.2.5、调焦方式：手动调焦

3.1.2.6、通讯接口及供电：USB

*3.1.2.7、防护等级：不低于IP67

*3.1.2.8、PIF过程接口：0 ~ 10 V 输入，数字输入(最大24 V), 0 ~ 10 V 模拟量输出（DC24供电）

3.1.2.9、USB电缆长度：不低于5米

3.1.2.10、带专用三角架

*3.1.2.11、带专用热图分析软件

3.1.2.12、主机尺寸不大于50 x 50 x 90 mm±5mm

3.2 高精度红外测温仪

主要技术参数如下：

3.2.1、温度范围：100~700℃；

3.2.2、响应波长：1.65μm~2.1μm

*3.2.3、温度分辨力及线性输出精度：0.1℃；0 .0015%(16位)

3.2.4、距离系数：280:1（1.3mm@340mm）

*3.2.5、最小测量光斑：1.3mm

*3.2.6、调焦方式：电动调焦（可软件远程操作）

3.2.7、工作温度：0~80℃

*3.2.8、响应时间：＜1ms

*3.2.9、瞄准方式：可变化单激光瞄准

3.2.10、输出方式：2路4-20mA输出及RS485输出

3.2.11、测温仪主机带面板温度显示及参数调节

3.2.12、带供电转换盒、USB输出及上位机软件

4、产品配置要求：

（1）高速红外热成像仪1台、高精度短波红外热成像仪1台

主机、三角架、上位机分析软件、5米专用电缆等

- 高精度红外测温仪2台

含主机、电源转换盒、三角支架、上位机软件等。

5、技术服务：

质保期：设备主机12个月，从双方签署验收合格书之日算起。提供北京现场指导培训，可提供2年内免费上门指导服务（北京地区）。

6. 订货数量：

高分辨红外测温系统1套（其中包括高速红外热成像仪1台、高精度短波红外热成像仪1台、高精度红外测温仪2台）

7. 交货地点：中国石油大学（北京）指定地点。

8. 交货日期：合同签订后30天内

- 04品目：温控及测试模块

- 工作条件：

1.1 见总则第1条。

- 设备用途：

该部分主要采用台式机、温控仪和电阻率仪等，构建高精度的控制仪表及电场耦合下的测试系统，通过定制部分元件耦合到固定床反应测试模块，实现外场强化条件下的催化剂性能评价与构效关系研究等，该部分内容需要与可编程直流电源、固定床反应器、控制软件和连接部件形成联动。

- 技术规格：

3.1 超高速温度控制器

所提供的仪表主机及配件必须为原生产制造厂家生产全新产品，且产品完全符合合同清单及包装清单的型号、数量等要求，内部均完整、完好无破损。

3.1.1 包括4位温度显示；采样时间100μs~25ms；

3.1.2 可编写程序数26步；

3.1.3 带自整定功能；

3.1.4 计算机通讯接口：RS485

3.1.5控制输出：Pmin -Pmax 可在0-100% 内以0.1%每跨度调整；

3.1.6 控制模拟输出：0/4–20 mA可切换0-10 V，0-5 V，分辨率16 Bit；精度<0.1%, PWM输出；

3.1.7 程序可设定参数：设定温度,，斜坡时间，保持时间，比例带，积分时间，微分时间，最小输出功率控制，最大输出功率控制，整体输出功率控制，测温仪发射率，设定温度限值报警，跨温度段测温仪选择，开始延时，控制输出报警，测温仪采样时间，程序循环次数，梯度斜坡，开环模式，语言(d + e)，测温仪参数；

3.1.8 外形：DIN IEC 61554盘装；

3.2 PID控制仪

所提供的仪表主机及配件必须为原生产制造厂家生产的全新产品，且产品完全符合合同清单及包装清单的型号、数量等要求，内部均完整、完好无破损。

3.2.1 热电偶：K, S, R, E, J, T, B, N, WRe3-WRe25、WRe5-WRe26 等；

3.2.2 热电阻：Cu50、Pt100, Ni120；

3.2.3 线性电压：0-5V, 1-5V, 0-1V, 0~100mV, 0~20mV、-5-+5V, -20mV~+20mV 等；

3.2.4 线性电流(需外接分流电阻或安装I4模块):0-10mA, 0~20mA、4~20mA等；

3.2.5 扩充规格：在保留上述输入规格基础上，允许用户自定义一种额外输入规格；

*3.2.6 测量范围：K(-50~+1300 °C )、S(-50~+1700 °C )、R(-50~+1700 °C )、T(-200~+350 °C )、E(0~800 °C )、 J(0~1000 °C)、B ( 200-1800 °C)、N(0~1300 °C)、WRe3-WRe25 ( 0-2300 °C )、WRe5-WRe26(0-2300°C)、Cu50(-50~+150°C)，Pt100(-200~+800°C)，Pt100(-80.00-+300.00°C)；

3.2.7 线性输入：-9990~+32000由用户定义；

*3.2.8 测量精度：0.05级~0.1级/0.1级/0.15级/0.2级/0.25级/0.3级(注：热电偶输入应外接Cu50铜电阻逬行补偿，内部补偿时会额外增加土化补偿误差；0.05级指AI-898部分输入规格包括PT100，S和B型热电偶及mV输入支持0.05 级测量精度)；

*3.2.9 测量温漂：V25PPm/P(0.05~0.1 级)；<50PPm/C (0.1-0.15^)；<100PPm/C (0.2-0.3级)；

*3.2.10 控制周期：0.1-300.0秒可调；

*3.2.11 调节方式：位式调节方式（回差可调）、AI人工智能调节，包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先逬控制算法、标准PID调节；

*3.2.12 输出规格（模块化）：

3.2.13 继电器触点开关输出（常开+常闭）：250VAC/2A或30VDC/2A；

3.2.14 可控硅无触点开关输出（常开或常闭）：100-240VAC/0.2A （持续）；2A （20mS瞬时，重复周期5S）；

3.2.15 SSR电压输出：12VDC/30mA （用于驱动SSR固态继电器）；

3.2.16 可控硅触发输出：可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块；

3.2.17 线性电流输出：0~20mA或4~20mA可定义（节能型模块最大输出电压5.5V;高压型输出电压＞10.5V）；

*3.2.18 报警功能：上限、下限、偏差上限、偏差下限等4种方式，最多可输出4路，有上电免除报警选择功能；

*3.2.19 电磁兼容：（电快速瞬变脉冲群）±6KV/5KHz,（浪涌）6KV及在10V/m高频电磁场干扰下仪表不出现死机及I/O口误动作，测量值波动不超过量程的±5%；

*3.2.20 隔离耐压：电源端、继电器触点及信号端相互之间＞2300V;相互隔离的弱电信号端之间＞600V；

*3.2.21 电 源：100~240VAC或DC, -15%, +10% / 50~60Hz；或24VDC/AC, -15%, +10%；

*3.2.22 电源消耗：＜0.3W （包括CPU、测量、显示及通讯，不包含任何输出或对外馈电能耗）；

*3.2.23 使用环境：温度-10~60C;湿度V90%RH ；

*3.2.24 仪表控制软件；

3.3 四探针电阻率仪

所提供的仪表主机及配件必须为原生产制造厂家生产的全新产品，且产品完全符合合同清单及包装清单的型号、数量等要求，内部均完整、完好无破损。

3.3.1 电阻率测量范围：0.000001—199990Ω·cm

3.3.2 方块电阻：0.00001—1999900Ω；

3.3.3 四探针头：探针间距：1.00mm

3.3.4 探针合力：6±1N

3.3.5 探针压痕直径：100-200μm；

3.3.6 手动测试架：最大测量高度100mm，台面直径：200mm；

3.3.7 测量系统：设定相关参数后软件可自动计算结果并存储，可查询历史记录数据并可导出到EXCEL表格中，软件可实现探针头压在硅片上后自动测量，包含内置通讯板、RS232转USB数据连接线对仪器、设备的整体及各部件技术性能做出定量的、限定的或具体的规定。

3.4 外场耦合条件下的测试系统

所提供的仪表主机及配件必须为原生产制造厂家生产的全新产品，且产品完全符合合同清单及包装清单的型号、数量等要求，内部均完整、完好无破损。

3.4.1 可在电、光等外场耦合条件下进行拉曼和红外漫反射等测量分析；

3.4.2 加热器采用36V低压加热；

3.4.3 可控温度室温至800℃；

3.4.4 含水冷快速接头；

3.4.5 K型热电偶；

3.4.6 三路不锈钢管路的反应气接口，耐压5MPa；

3.4.7 两个BaF2测量窗口；

3.4.8 一个蓝宝石测量窗口；

3.4.9 一个8mm光阑开口仓帽；

3.4.10 一个16mm光阑开口仓帽；

3.4.11 整体316L材质和石英材质各1套，可通过卡套、快插、KF真空接头等方式与真空、配气系统相连接；。

3.5终端设备

所提供的仪表主机及配件必须为原生产制造厂家生产的全新产品，且产品完全符合合同清单及包装清单的型号、数量等要求，内部均完整、完好无破损。性能不低于：

3.5.1 显示器：≥27英寸的高清显示器，分辨率≥2K

3.5.2 处理器：不低于i5的13代处理器

3.5.3 操作系统：Windows 10或以上版本

3.5.4 显卡：≥英特尔® UHD 显卡 730 含共享显卡内存

3.5.5 内存：≥16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz

3.5.6 存储：≥512GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘 ≥ 1TB 7200RPM 硬盘

- 产品配置要求：

4.1 产品主体部分说明：要求超高速温度控制器、电场耦合条件下的测试系统、四探针电阻率仪和PID控制仪等形成联动。

超高速温度控制器2台

PID控制仪4台

电场耦合条件下的测试系统2套（整体316L材质和石英材质各1套）

四探针电阻率仪1台：主机三个数字表，可以同时观察1、4探针间的测试电压，测量电流，以及2、3探针间测量电压，测量用电压表灵敏度1μV和10μV。四探针头采用红宝石轴承，探针直径0.5mm探针材质：碳化钨。

终端设备：6台。包括：主机、显示器、电源线、鼠标、键盘、连接线等

4.2 要求的附件、专用工具和消耗品

4.2.1 超高速温度控制器、PID控制仪免费配备软件控制系统

4.2.2 四探针头连接线，RS232转USB数据连接线。

4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

5.  技术服务：

5.1 设备安装调试

现场安装、调试，调试后验收时要达到的指标，安装调试时间为到货一周内进行安装。仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训，培训直到操作人员熟练掌握为止。

5.2 技术培训

5.2.1  要求卖方提供用户所在地培训的1次/年。

5.3 质保期

从验收合格之日起，卖方提供一年的免费质保服务。质保期内因产品质量原因导致的问题由卖方免费提供备品备件及维修服务。质保期外，卖方继续提供产品的技术咨询和零件供给(按成本价收取)。

5.4 维修响应时间

如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，中标人需在24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在72小时内到达现场。

5.5 要求卖方提供的其它技术服务内容

卖方提供详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。卖方负责提供设备的软、硬件的升级服务，版本允许的前提下，软件免费升级，硬件后期可收费升级。可提供二次开发动态链接库，并且提供相应的开发支持。卖方提供给买方的货物，其所有部件都必须是原厂生产的最新、全新产品，且在中国境内买方拥有合法的产权和使用权。

6. 订货数量：1套

7. 交货地点：中国石油大学（北京）指定地点。

8. 交货日期：合同签订后4-8周内。

- 02包：扫描电化学显微镜系统    1套；    本包控制金额：50.00万元

- 工作条件：

1.1 见总则第1条。

- 设备用途：

2.1  扫描电化学显微镜系统用于观察催化剂表面的化学分布，原位检测反应物吸附动力学，催化剂相变行为以及亚单分子层吸附的均匀性，测量快速异相电荷传递的速度，一级或二级随后反应的速度，膜中离子扩散，溶液/膜界面以及液/液界面的动力学过程；还能用于单分子的检测，酶和脱氧核糖核酸的成像，光合作用的研究，腐蚀研究，化学修饰电极膜厚的测量，纳米级刻蚀，沉积和加工等。

2.2 多通道电化学工作站用于扫描电化学样品的制备和预处理，包括电合成、电沉积、阳极氧化等反应机理研究；电分析化学研究、电化学传感器性能研究；新型能源材料的研究；金属材料的腐蚀研究与耐蚀性评价；缓蚀剂、水质稳定剂、涂层以及阴极保护效率的快速评价。

2.3 等离子处理仪用于扫描电化学样品的制备和预处理，能够对电极材料表面进行精密清洗、表面激活、刻蚀、涂层和活化改性，改善电极材料的物理和化学性能。

2.4 计算机用于控制上述设备和数据采集。

- 技术规格：

扫描电化学显微镜

3.1 由微区扫描平台及控制系统、双恒电位仪/恒电流仪组成；

3.1.1 *步进电机XYZ分辨率：不低于8 nm；

3.1.2 # 步进电机加闭环压电晶体XYZ分辨率：不低于1.6 nm；

3.1.3 XYZ移动距离：≥ 50 mm；

3.1.4 *电流范围为±350 mA；

3.1.5 # 最大电流：±250 mA连续，±350 mA峰值；

3.1.6电流测量可低于1 pA；

3.1.7信号发生器的更新速率为10 MHz，数据采集采用两个同步16位高分辨低噪声的模数转换器，双通道同时采样的最高速率为1 MHz；

3.1.8循环伏安法的扫描速度为1000 V/s时，电位增量仅0.1 mV，当扫描速度为5000 V/s时，电位增量为1 mV；

3.1.9 # 交流阻抗的测量频率可达1 MHz，交流伏安法的频率可达10 KHz；

3.1.10 快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000 点；

3.1.11 提供10μm探针电极5支、1μm探针电极3支作为备用配件；

多通道电化学工作站

3.2.1 * 四通道电化学工作站，每个通道可以独立使用，含四个交流阻抗功能模块；

3.2.2 * 每个测试通道的恒电位控制范围为±10V、恒电流控制范围为±2.0A、槽压范围为±21V、阻抗频率响应范围为10uHz~1MHz；

3.2.3 电位控制精度：0.1%×满量程读数±1mV；

3.2.4 电流控制精度：0.1%×满量程读数；

3.2.5 电位分辨率：10uV(>100Hz), 3uV(<10Hz)；

3.2.6电流灵敏度：1pA；

3.2.7 # 电流量程：2nA～2 A，共10档；

3.2.8 最大输出电流：1.0A；

3.2.9 # 软件功能：开路电位测试（OCP）、恒电位极化、恒电流极化、线性循环伏安（CV）、线性扫描伏安（LSV）、方波伏安（SWV）、极化曲线测试（Tafel）、电池充放电测试（GCD）、阻抗测试-电位/电流控制模式、定频阻抗测试-电位/电流控制模式、莫特肖特基曲线测试、盘环电极测试（RRDE）、氢扩散测试（HDT）；

3.2.10 软件支持序列化测试功能，通过自定义方法组合，可实现无人值守下的自动测量；

3.2.11 仪器支持I/O高低电平，可以与光谱色谱联用，满足协同测试需求；

3.2.12 支持二次开发，可提供二次开发接口，提供API通用接口和开发实例；

3.2.13 仪器配置：仪器主机1台，测试与分析软件1套，电源线、USB数据线各1条，电极电缆线，模拟电解池（仪器自检器件）；

3.2.14 售后服务：质保期一年；需提供原厂售后服务承诺书，保证售后服务质量。

等离子处理仪

3.3.1腔体材质：石英玻璃

3.3.2 腔体容量：Φ150×200Lmm

3.3.3 射频电源功率：160W

3.3.4 *射频频率：13.56MHz

3.3.5 频率偏移量：小于0.2KHz

3.3.6 等离子体轰击：从四周向中间

3.3.7 腔体内温度：＜32℃ @1800秒

3.3.8 清洗时间：0- 1800S 可调

3.3.9 #功率调节：40W~160W可调

3.3.10 显示屏：≥4英寸触摸屏

3.3.11 操作控制：提供中英文操作界面，触摸屏控制

3.3.12 气体流量计：高精密2路浮子流量计

3.3.13 #提供两路进气通路：气体流量可调（常用气体：氩气，氧气，氮气，氢气，其他混合气体）

3.3.14 进气管：两路，Φ6mm

3.3.15 泄压：清洗完成自动泄压，泄压时长可调。可提供氮气或其他气体泄压通道

3.3.16 真空泵真空度：≤0.5Pa

3.3.17 抽速：≥4m³/h

3.3.18 噪音：≤56dB

3.3.19 抽真空时间：启动到发出辉光≤40秒

3.3.20 真空检测：触摸屏上有一键真空检测功能，数字显示

3.3.21 冷却方式：风冷

3.3.22 腔体门：传感器识别开/关，带可视窗高强度铝合金

3.3.23 真空泵控制：主机与真空泵联动，可在主机触摸屏控制真空泵开启/关闭

3.3.24 供电电源：AC220V/50Hz

3.3.25 箱体平衡：减震橡胶脚杯

3.3.26 外形尺寸LxWxH ：不大于560x450x360mm

3.3.27 # 温度控制：在等离子激发频率为13.56MHz的情况下，在满功率运行30分钟后清洗腔内温度不高于32℃，清洗过程不损伤样品本身的性能。

3.3.28 需提供原厂家授权书

3.3.29 配置：主机1台、真空泵、2米波纹管、清洗托盘、说明书、合格证、保修卡；外接气管2根

3.3.30提供产品相关的真空等离子处理仪计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖原厂公章

3.4 终端设备

3.4.1台式整机，用于控制仪器运行

3.4.2 显示器：≥27英寸

3.4.3 主机：不低于i5 13代处理器、≥16G内存、≥1T硬盘

- 产品配置要求：

4.1扫描电化学显微镜1套

4.2多通道电化学工作站1台

4.3 等离子处理仪1台

4.4 控制终端3台

5.  技术服务：

5.1  技术培训

交货时提供免费培训，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；

5.2 保修期：货到验收合格后一年。

5.3 维修响应时间：48小时内做出响应。

5.4 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

6. 订货数量：一套。

7. 交货地点：中国石油大学（北京）指定地点。

8. 交货日期：合同签订后60天。

- 03包：沼气膜分离装置    1套；    本包控制金额：200.00万元

- 工作条件：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存，膜组件除外。

1.2  适于在电源380V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

- 设备用途：

沼气膜分离装置，具备以下功能：

①设备需满足沼气中CH4浓度50%~80%之间变化时，产品气满足《生物天然气产品质量标准》（NB/T 10136-2019）表1 中二类标准要求。

②设备至少应包含进气缓冲罐、沼气压缩、冷干脱水、除尘、除油、除氨、两级膜分离、产品气缓冲罐、压缩机。

③设备运行、过程控制所需的配电、仪表监测、自控等功能。

④沼气膜分离装置采用一体化设计。

⑤除提供一路380V供电外，系统所需的公辅包括但不限于循环冷却水、除盐水、仪表空等均应包含在系统内。

- 技术规格：

3.1*沼气处理量120Nm3/h（40-110%可调）。

3.2*经沼气膜分离装置提纯后的产品气符合《生物天然气产品质量标准》（NB/T 10136-2019）表1 中二类标准要求。

3.3*产品气中CH4的收率不低于96%。

3.4*入膜前沼气中杂质组分应满足以下指标：总硫≤1ppm、颗粒物≤0.01 mg/m³，油污≤0.01 mg/m³，NH3：≤20ppm、压力露点：2~5℃、沼气温度25~70℃、可凝性气体含量＜10ppm、腐蚀性气体、酸性气体和碱性气体≤20ppm。

3.5 位于爆炸危险区域内的用电设备防爆等级不低于ExdIIBT4。

3.6 控制系统要求：设置必要的连锁保护，防止不合格气体进入膜组件；设置产品气不合格气体回流，防止不合格气体进入后端系统；入膜压力波动不得高于1bar/10s。

3.7*膜材：采用沼气专用分离膜，膜材使用寿命不得低于10年。

3.8 可更换膜组件设计，并提供国产膜用于膜提纯性能研究。

3.9 调试工程师调试结束后提供免费技术支持一年。

- 产品配置要求：

4.1 产品主体部分说明

设备至少应包含进气缓冲罐、沼气压缩、冷干脱水、除尘、除油、除氨、两级膜分离、产品气缓冲罐、压缩机。

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品

设备相应的备品备件等。

4.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

常规工具箱1套、备用螺丝/螺母/垫片，万用表、机油等。

5.  技术服务：

5.1 设备安装调试

现场安装、调试，验收后可运行工艺，产品气中CH4的收率不低于96%，运行稳定。

5.2  技术培训：

进行两次培训，每次至少10人，每次培训时长不低于2天，培训费由卖方承担。

5.3 保修期：货到现场后18个月。

5.4 维修响应时间：48小时以内。

5.5 要求卖方提供的其它技术服务内容：提供装置运行在线监控软件。

6. 订货数量：1套。

7. 交货地点：东营

8. 交货日期：合同签订后60天

9．执行的相关标准：

生物天然气产品质量标准NB/T10136-2019；

天然气GB 17820-2018；

大中型沼气工程技术规范GB/T 51063-2014；

进入天然气长输管道的生物天然气质量要求NB∕T 10489-2021。

- 04包：甲烷储氢装置    1套    本包控制金额：120.00万元

- 工作条件：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

- 设备用途：

设备功能：利用微生物将可再生电解水的H2和CO2转化成CH4，具有曝气装置、电控装置，高径比经过优化设计，整体反应罐设计科学合理、操作简易、可控性强。

设备用途：该装置应用于电转生物甲烷化反应器运行参数探究与教学，为体系模拟提供依据。属于定制化设备，灵活可调。解决了氢气储运问题，甲烷可以进一步变成LNG或CNG供给船用或车用，符合新能源学科发展规划。

主要组件包括：冷却段、填料段、曝气段、风机、水泵、曝气盘。

- 技术规格：

3.1规格型号：一体化装置，三段设计。型号2*4.6M，高径比3:1，总容积12 m3。

3.2技术指标：转速自动控制精度为±1%；自动控制参数可在线校正；可设定单位时间的进料量。

- 产品配置要求：

4.1 产品主体部分说明

主体部分为三段设计，高径比3:1，总容积12 m3。

主体部件

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶盖构件 | 0.45 | T | 不锈钢304 |
| 2 | 冷却段 | 1.45 | T | 不锈钢304 |
| 3 | 填料段 | 0.83 | T | 不锈钢304 |
| 4 | 曝气段 | 0.65 | T | 不锈钢304 |
| 5 | 管道 | 16 | 米 | 不锈钢304 |
| 6 | 三通换向阀 | 4 | 套 | 不锈钢304 |
| 7 | 风机 | 1 | 套 | 国产 |
| 8 | 水泵 | 1 | 套 | 国产 |
| 9 | 曝气盘 | 19 | 套 |  |
| 10 | PP填料 | 1 | 项目 |  |
| 11 | 电控 | 1 | 套 | 18kw |

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品

主机必需购置的附件、备件、及消耗品

主要附件、备件、及消耗品

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底部法兰 | 10 | 个 | 50mm |  |
| 2 | 搅拌轴固定槽 | 2 | 个 | 320mm/1200mm | 不锈钢304 |
| 3 | 支腿 | 5 | 个 | 三角支架 | 不锈钢304 |
| 4 | 旋转接头 | 4 | 个 | 4X4 | 不锈钢304 |
| 5 | 压力表 | 5 | 个 | 25MPa |  |
| 6 | 轴承 | 4 | 个 | 55mm | 不锈钢304 |
| 7 | 风机叶片 | 6 | 个 | 88mm | 不锈钢304 |

4.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

常规工具箱1套、备用螺丝/螺母/垫片，万用表、机油等。

5.  技术服务：

5.1 设备安装调试

现场安装、调试，验收后可运行工艺，甲烷化转化率达到95%以上，运行稳定。

5.2  技术培训：

进行两次培训，每次至少10人，每次培训时长不低于2天，培训费由卖方承担。

5.3 保修期：货到现场后18个月。

5.4 维修响应时间：48小时以内。

5.5 要求卖方提供的其它技术服务内容：提供装置运行在线监控软件。

6. 订货数量：1套。

7. 交货地点：东营。

8. 交货日期：合同签订后60天。

9．执行的相关标准：

生物天然气产品质量标准. NB/T10136-2019;

大中型沼气工程技术规范GB/T 51063-2014；

进入天然气长输管道的生物天然气质量要求. NB∕T 10489-2021。

- 05包：沼气制氢装置    1套；    本包控制金额：200.00万元

- 工作条件：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源380V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

- 设备用途：

2.1  明确需实现的功能或者目标，对仪器、设备的用途和整体性能等作定性的描述，以及对仪器、设备的配置、各组成件做一般说明。

沼气制氢装置，具备以下功能：

①设备需满足沼气中CH4浓度50%~80%之间时，各项技术指标均合格。

②设备至少应包含沼气除硫系统、沼气制合成气系统、合成气制氢气系统、氢气提纯分离系统、缓冲罐、压缩机等。

③设备运行、过程控制所需的配电、仪表监测、自控等功能。

④沼气制氢装置采用一体化设计。

⑤除提供一路380V供电外，系统所需的公辅包括但不限于循环冷却水、仪表空、冰机系统等均应包含在系统内。

- 技术规格：

3.1*沼气处理量100Nm3/d（10-110%可调）。

3.2*经沼气制氢装置后的产品气符合《氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢》（GB/T 3634.2-2011）中高纯氢标准。

3.3*沼气中CH4的转化率不低于90%。

3.4*H2纯度不得低于99.999%。

3.5 沼气制氢前沼气中杂质组分应满足以下指标：总硫≤40ppm。

3.6 位于爆炸危险区域内的用电设备防爆等级不低于ExdIIBT4。

3.7*沼气制合成气系统和合成气制氢气系统的加热温度范围为500~1000℃。

3.8*可更换催化剂设计。

3.9 调试工程师调试结束后提供免费技术支持一年。

- 产品配置要求：

4.1 产品主体部分说明

设备至少应包含沼气除硫系统、沼气制合成气系统、合成气制氢气系统、氢气提纯分离系统、缓冲罐、压缩机等。

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品

设备相应的备品备件等。

4.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

常规工具箱1套、备用螺丝/螺母/垫片，万用表、机油等。

5.  技术服务：

5.1 设备安装调试

现场安装、调试，验收后可运行工艺，沼气中CH4的转化率不低于90%，H2纯度不得低于99.999%，运行稳定。

5.2  技术培训

进行两次培训，每次至少10人，每次培训时长不低于2天，培训费由卖方承担。

5.3 保修期：货到现场后18个月。

5.4 维修响应时间：48小时以内。

5.5 要求卖方提供的其它技术服务内容：提供装置运行在线监控软件。

6. 订货数量：1套。

7. 交货地点：东营

8. 交货日期：合同签订后90天。

9．执行的相关标准：

氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢GB/T 3634.2-2011；

大中型沼气工程技术规范GB/T 51063-2014。

- 06包：离子交换膜膜结构表征系统    1套；    本包控制金额：60.00万元

- 工作条件：

1.1   见总则第1条。

- 设备用途：

本定制设备可以从聚合物单体出发，批量制备具有特定结构的离子交换膜，并快速测量不同温度下膜的长度、质量和拉伸强度，并分析其随升温变化后特性。后续可以用于研究离子交换膜材料结构和性能，可以通过测量离子交换膜的电导率、电阻率、交换容量、离子选择性等参数，来评估离子交换膜的性能及其适用范围。通过对离子交换膜进行全面的结构和性能分析，可以为离子交换膜的应用提供理论依据和技术支持，促进离子交换膜在环境保护、化学工业、生物医学等领域的应用和发展。

- 技术规格：

# 3.1制膜和涂膜部件，制膜精度达0.001mm，且可调节；加热温度满足室温至150℃；温度精度在3℃以内；

3.2加热搅拌部件，搅拌转速0-2600rpm；温控范围室温-300℃；控温精度±1℃；

3.3恒温干燥部件，干燥温控范围+10~250℃；控温精度±1℃；

3.4称重部件，量程不小于120g；重复性不低于0.1mg；线性误差不低于0.2mg；灵敏度温漂不低于2.0ppm/℃；

3.5蒸发部件，蒸发能力20mL/min；温度调节范围常温--199℃；自动升降；

3.6杂质清洗部件，容量不小于10L；工作功率不大于250W；

# 3.7加热部件，电源电压支持直流220V；最大加热温度不小于200℃；控温精度不低于1℃；加热平台尺寸不小于200mm×150mm；功率不大于1200W；

# 3.8热重量分析部件，DCS量程0~±500mW；升温速率1~80℃/min；温度分辨率0.1℃；温度波动±1℃；DSC精确度0.01μW；DSC灵敏度0.01μW；

3.9充放电测试部件，支持恒流充、恒流放、恒压充、恒功率、倍率充放电、恒阻放电、静置等，结束条件支持对时间、电压、电流、容量，-△V等多种设置；支持通过局域网/Internet远程控制；保护措施：过电压、欠电压、过充电流、过放电流、过充容量、过放容量等参数值；且具有掉电保护功能；测量及控制精度：电流：不大于0.02%RD+0.02%FS电压：不大于0.02%RD+0.02%FS；时间：不大于计算机系统时间1秒；

* 3.10电化学性能分析部件，可测电位范围达10V；可测电流范围达10mA；灵敏度支持1x10-12-0.001A可调节；输入偏置电流不大于10pA;电流测量分辨率不大于0.01pA；CV和LSV扫描速度 支持0.000001-5000V/s；CA和CC脉冲宽度支持0.0001-1,000s；CA和CC阶跃次数不小于320；DPV和NPV脉冲宽度支持0.001-10s；SIVnz支持1-100.000Hz；

3.11红外表征部件，光谱范围支持7800～350cm-1；分辨率不大于1.0cm-1；100%τ线倾斜范围不大于0.5τ%（2200~1900cm-1）；信噪比：15000:1 （P-P值，4cm-1，一分钟扫描）；

* 3.12拉伸应力测试部件，最大试验力0-200kg；试验力准确度达到0.01%；位移测量准确度达到1%；位移分辨率不大于0.01mm；位移速度控制精度达到1%；变形示值误差不大于1%；位移速度可控；

* 3.13紫外表征部件，波长准确度至少达到0.3nm；波长重复性至少达到0.1nm；杂散光不大于0.02%；基线平直度至少达到0.0008A；光度重复性至少达到0.15%；光度准确度在0.3%内。

- 产品配置要求：

4.1 产品主体部分说明

主要结构尺寸≤3000*3000*2000mm；设备总重量≤150kg，具有安全警示标识（如防烫、防触电）及简要操作步骤说明

4.2  要求的附件、专用工具和消耗品：

无

* 4.3  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。

配备防烫手套、防护目镜、制膜所需玻璃及不锈钢容器。

5.  技术服务：

5.1 设备安装调试

设备到货后1周内进行免费进行安装调试，组装时间≤1周，调试时间≤1周。调试完成后对“3.技术规格”中的技术参数进行测试，并逐一核对，满足所有技术指标视为合格。

5.2  技术培训：

提供设备使用培训，培训次数不少于2次，单次培训时间不少于3天，受训人员不少于3人，提供设备使用维护手册，培训以受训人员能独立完成所有设备操作为合格。

5.3 保修期：免费保修期2年，提供终生维修服务。

5.4 维修响应时间：48小时以内（包括答复时间）

5.5 要求卖方提供的其它技术服务内容：

离子交换膜膜结构表征系统提供自动化接口，可进行程序控制，如温度、电压、电流等。

6. 订货数量：1套

7. 交货地点：中国石油大学（北京）指定地点。

8. 交货日期：合同签订后60天。

9．执行的相关标准：HY/T034.2-1994电渗析技术异相离子交换膜。

# 第八章  附件

## 1．投标书

致：（招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  四  份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

传真

电话

电子函件

投标人代表签字（章）

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）             招标编号：               包号：

| 分包名称 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写（元）： |  |  |  |

投标人代表签字（章）

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标保证金一同密封单独提交。

## 附件3 投标分项报价表

投标人名称:___________     招标编号:_______________   包号：                     报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称及原产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备费 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 人员费 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 测试费 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 集成费 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 其他（以上未包含的其他一切费用，包含但不限于有关规划、设计费及中标服务费等） |  |  |  |  |  |  |
| 总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字（章）___________________ 投标人(盖章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项如还有详细分项报价，应另页描述。4.上述各项如不能包含投标人的所有分项报价，投标人可自行增加相关内容。

## 4   投标内容说明一览表

项目名称：                    招标编号：               包号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字（章）：

日期：        年     月     日

## 5．技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）         投标人代表签字（章）

招标编号：	               	包号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本招标文件第七章为技术参数部分。投标人必须对第七章中的技术条款做出偏离说明（即正偏离/负偏离），特别是需要对有偏离部分做出详细说明，否则其投标将被拒绝。如无任何偏离，可表示为“技术规格无偏离”。

## 6．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           投标人代表签字（章）

招标编号：	               	        包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须对本招标文件第七章以外的其他章节的条款做出偏离说明（即正偏离/负偏离）。特别是需要对有偏离部分做出详细说明，否则其投标将被拒绝。如无任何偏离，可表示为“商务条款无偏离”。

## 7.   资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件并须加盖本单位公章（事业单位投标提供事业单位法人证书复印件加盖公章）

7-2 纳税证明 注：[提供开标日前最近六个月内任意一个月的纳税（增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关确认的纳税申报表）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 投标人的资格声明（格式）

7-5投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2022年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

7-6 社会保障资金缴纳记录 注：[提供开标日前最近六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8招标文件要求的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

7-9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明。采购代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以采购代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字（章）_______________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：法人及被授权人身份证复印件并加盖公章

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件7-4   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-5 投标人的资信证明

会计师事务所出具的2022年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2022年年度由会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2022年年度的审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前最近三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件（注明“复印无效”的除外），招标采购单位保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-7  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（形式不限，可提供文字描述，人员相关证书、照片等资料）

附件7-8 招标文件要求的其他资格证明文件和具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（如涉及节能产品、环境标志产品和信息安全产品，按以下要求提供）

1：节能产品、环境标志产品

a.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，且为政府强制采购的节能产品或环境标志产品，投标人必须出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

b.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，但不属于政府强制采购的节能产品或环境标志产品的，对投标人能够出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，实行优先采购（具体规则见本招标文件第一章21.3说明2）。

说明：“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新的清单为准。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

附件7-9  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

采购代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以采购代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件8 中小企业声明函（货物）、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件9 业绩证明文件（须附合同甲乙方名称、合同金额、签署日期及合同主要内容等关键页复印件并加盖投标单位公章）

## 附件10 具体的应答内容：

应包括（但不限于）：

- 详细的技术方案；

- 详细的实施方案；

- 详细的安装、调试方案；

- 详细的售后服务承诺方案；

投标方认为必要的其他方案或内容。

# 第九章  评标标准

一、评标办法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以每包评标总得分按从高到低的顺序取排名前三名的投标人作为预中标候选人推荐给采购人的评标方法。每个评委分别对每个合格投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值做为该投标人的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

二、评分因素所占权重：

01包适用：

| 序号 | 评分因素 |  | 评分说明 | 分值权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 （满分30分） |  | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 0-30 |
| 2 | 技术水平 （45分） | 技术指标 响应性 | 1：招标文件第七章01包“技术规格”中的“*”号标识指标项均为核心指标，任一条如不满足（负偏离）均将视为无效投标。 2：投标文件对招标文件第七章01包“技术规格”和“产品配置要求”部分的响应情况： 每有一项（共166项）无标识指标满足招标文件要求，得0.271分；全部满足得45分。 | 0-45 |
| 4 | 相关方案 （15分） | 技术服务内容及相关方案（10分） | 一、投标人应对本招标文件第七章01包各品目的“技术服务”部分进行逐条响应。响应完全满足01包各品目“技术服务”的要求的，得4分，任一项未明确响应或不能满足要求，得0分。 二、投标人还需提供售后服务方案及培训方案： 投标人提供的售后服务方案及培训方案完整可行、服务保障措施清晰具体，针对性强的，得4分； 售后服务方案及培训方案可行性、完整性比较高，服务保障措施比较清晰具体，有一定的针对性的，得2分； 售后服务方案及培训方案不可行、不完整，服务服务保障措施简单粗糙，基本不具针对性的，得1分； 没提供售后服务方案及培训方案，得0分。 三、01包01品目“固定床反应测试装置”在满足“5.3质保期”要求的基础上，质保期每增加三个月加0.5分，最多加2分。 | 0-10 |
| 6 |  | 供货及实施计划方案5分 | 供货及实施计划方案内容完整详细、周期有合理计划安排、措施到位、完善可行，得5分； 供货及实施计划方案比较具体，周期有简单的计划安排、措施基本可保证项目的实施，得3分； 供货及实施计划方案内容粗糙、没有周期的计划安排或周期计划安排不能保证项目的实施、可行性较差，得 1 分； 未提供方案，得 0 分。 | 0-5 |
| 7 | 类似业绩 | 业绩8分 | 投标人具有2020年8月1日至投标截止日止的近三年销售与本包招标内容相类似的业绩。提供项目业绩的合同关键页复印件，每个业绩得1分，满分为8分。须提供合同复印件（合同复印件必须包括合同首页、产品内容页、合同金额、甲乙双方签字盖章及日期页。未提供或资料提供不全者不得分）。 | 0-8 |
| 8 | 环保节能产品 | 2分 | 投标人所投产品如涉及环保节能产品（见附件7-8的规定，政府强制采购节能产品除外）每项加0.5分，最多得2分。 | 0-2 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

02—06包适用：

| 分项 | 评分因素 | 满分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 30 | 以各包满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 技术 | 技术参数响应招标文件程度 | 45 | 1：招标文件第七章02—06包“技术规格”中的“*”号标识指标项均为核心指标，任一条如不满足（负偏离）均将视为无效投标。 2：投标文件对招标文件第七章02—06包“技术规格”和“产品配置要求”部分的响应情况： 02包：每有一项（共8项）#号标识指标满足招标文件要求，得2.5分；每有一项（共49项）无标识指标满足招标文件要求，得0.51分；全部满足得45分。； 03包：每有一项（共7项）无标识指标满足招标文件要求，得6.43分；最高得45分； 04包：每有一项（共5项）无标识指标满足招标文件要求，得9.00分；全部满足得45分； 05包：每有一项（共6项）无标识指标满足招标文件要求，得7.50分；全部满足得45分。 06包：每有一项（共3项）#号标识指标满足招标文件要求，得6分；每有一项（共9项）无标识指标满足招标文件要求，得3.00分；全部满足得45分。 |
|  | 项目实施方案 | 9 | 根据02—06包投标人提供的项目实施方案的可行性、合理性、成熟性，考察投标人在进行货物采购、安装调试、系统集成、验收、以及应对突发状况等特殊事件时的工作实施方案。 方案科学合理，工期、人员安排科学，质量控制、服务保障措施清晰，以上要求都有涉及且阐述充分的得9分； 方案科学比较合理，工期、人员安排比较科学，质量控制、服务保障措施比较清晰，以上要求都有涉及且阐述较充分的得7分； 方案基本合理、工期、人员安排基本协调，质量控制、服务保障措施基本清晰，以上要求都有涉及但阐述不够充分的得5分； 方案不合理、工期、人员安排不协调，质量控制措施、服务保障措施不清晰，以上要求不能完全满足且阐述不够充分的得3分； 没提供实施方案得0分。 |
|  | 技术服务内容及其方案 | 8 | 一、投标人应对本招标文件第七章02—06包的“技术服务”部分进行逐条响应。响应完全满足各包“技术服务”的要求的，得4分，任一项未明确响应或不能满足要求，得0分。 二、投标人还需提供技术服务方案：投标人提供的技术服务方案 完整可行、服务保障措施清晰具体，针对性强的，得4分； 技术服务方案可行性、完整性比较高，服务保障措施比较清晰具体，有一定的针对性的，得2分； 技术服务方案不可行、不完整，服务服务保障措施简单粗糙，基本不具针对性的，得1分； 没提供方案，得0分。 |
| 商务 | 业绩 | 6 | 投标人自2021年1月1日以来的与02—06包招标内容相近的业绩，每一份得2分，满分6分（需提供完整的合同复印件并加盖公章，未提供或资料提供不全者不得分）。 |
| 环保节能产品 |  | 2 | 投标人所投产品如涉及环保节能产品（见附件7-8的规定，政府强制采购节能产品除外）每项加0.5分，最多得2分。 |

注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中

小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，

应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小型和微型企业

报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其它形式下，投标人的投

标报价即为其评标价。中小企业参加政府采购活动，须填写本招标文件附件

8的“中小企业声明函”，否则不得享受相关中小企业扶持政策。在本次采

购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小

企业扶持政策：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该

中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既

有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的

中小企业扶持政策。

另：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写本招标文件附件8的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写附件8的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审

查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标处理。