项目名称：中国农业大学农业农村部基因编辑创新利用重点实验室建设第一次采购项目

招标编号：BMCC-ZC23-0847

- 招 标 文 件

- 北京明德致信咨询有限公司

2023年11月

- 目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同格式	21

第五章  货物需求一览表及技术需求	35

第六章  附件	86

第七章  评标标准	106

# 第一章  投标邀请

北京明德致信咨询有限公司受中国农业大学的委托，对中国农业大学农业农村部基因编辑创新利用重点实验室建设第一次采购项目中所需货物和服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1. 项目名称：中国农业大学农业农村部基因编辑创新利用重点实验室建设第一次采购项目

招标编号：BMCC-ZC23-0847

2. 招标内容：见招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”。

3. 合格的投标人：见第三章“投标人须知”的2.2。

4．获取招标文件：

时间：2023年11月24日至2023年12月01日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京明德致信咨询有限公司（北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1703室）。

方式：只接受电汇或网银购买（注：汇款时必须备注BMCC-ZC23-0847报名费，电汇或网银须于获取招标文件截止时间前到账）。

招标文件售价：本项目招标文件按包出售, 每包售价500元（含电子文档）；招标文件售后不退。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC23-0847”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版采购文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

5．投标截止时间和开标时间：2023年12月15日上午9：30（北京时间）。

6. 开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室，如有变化，另行通知。

7. 其他：

（1）投标文件请于开标当日投标截止时间之前递交至开标地点，逾期递交的文件恕不接受。

（2）届时请投标人派代表参加开标仪式。

8.需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品、鼓励开展信用担保等。

采购人名称：中国农业大学

采购人地址：北京市海淀区圆明园西路2号

采购人联系方式：卞老师，010-62731416

招标代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

邮    编：100083

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

联系部门：招标事业部

联 系 人：孙恺宁、刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山

联系电话：010-82370045、15801412428、15910847865

邮    箱：bjmdzx@vip.163.com

# 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：中国农业大学农业农村部基因编辑创新利用重点实验室建设第一次采购项目 业主名称：中国农业大学 地 址：北京市海淀区圆明园西路2号 |
| 8.1 | 投标语言： 中文 |
| 12.1 | 投标货币： 人民币 |
| 13.1 | 投标保证金金额： 01包：人民币68000元； 02包：人民币69000元； 03包：人民币68000元； 04包：人民币74000元。 |
| 13.3 | 投标保证金形式：转帐支票（只限京、津地区）、银行汇票、电汇或网银、投标担保函，本项目不接受其他形式的保证金 |
| 13.8 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算（不足2500元的按2500元计算），由中标人按包支付。 |
| 14.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 15.1 | 投标文件份数：一份正本及五份副本,一份电子版投标文件 |
| 16.4 | 投标文件递交至：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室 |
| 16.4 | 招标编号：BMCC-ZC23-0847 |
| 16.4 | 投标截止期：2023年12月15日上午9:30(北京时间) |
| 19.1 | 开标日期：2023年12月15日 时 间：上午9:30 (北京时间) 地 点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第四会议室 |
| 29.1 | 中标人在签订合同后5个工作日内，按约定的方式向采购人提交合同总价5%的履约保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 数量增加变更：不超过10% |  |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

1.1 “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金/贷款。业主计划将一部

分资金/贷款用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购单位及合格的投标人

2.1招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：中国农业大学；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

2.2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.2.2遵守国家有关法律、法规、规章。

2.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标。
     2.2.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目同一包的投标。

2.2.5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次采购活动。

2.2.6 本项目不接受联合体投标。

2.2.7投标人必须向招标代理机构获取招标文件，否则没有资格参加本次投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1）提供虚假的资料。

2）在实质性方面失实。

### 3．采购程序

3.1 投标人在规定的时间内将投标文件提交给采购代理机构，由采购代理机构组织开标仪式。

3.2招标采购单位组建评标委员会，对投标文件进行评审，推荐中标候选人顺序，由采购人按顺序每包确定一名中标人。

### 4．投标范围和投标费用

4.1  投标人可对一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号拆开进行投标。

4.2  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 5．招标文件构成

5.1 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共七章， 内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 货物需求一览表及技术需求

第六章 附件

第七章 评标标准

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 6．投标人要求对招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 7．招标采购单位对招标文件的澄清或修改

7.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 8．投标语言及投标文件中计量单位的使用

8.1投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文），评标时以中文为准。

8.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9．投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂家的授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明文件

附件10——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第10条的所有文件

### 10．证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	技术方案、项目实施方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3	对照招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中各项条款，说明所提供的货物和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，或申明与招标文件要求的偏差和例外【关于第五章“货物需求一览表及技术需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 11．投标报价

11.1投标报价：所有投标均以人民币报价。报价为到中国农业大学用户指定现场的全部费用，含相关税费、运输费、保险费、安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

如果招标文件第五章明确接受进口产品且能够办理免税，投标人所投产品为进口产品的，则投标报价须为免税价，该报价包含到招标文件第五章规定交货地点的免税人民币价格加上货物进口过程中的外贸代理费和其他进口环节费（包括但不限于银行费、报关费、卫检费、动、植物检验检疫费、商检费、仓储费、运保费、内陆运保费、装卸费等）。外贸代理费按照进口货物外贸合同金额的一定比例收取，具体按学校遴选入围的比率执行。进口代理公司由中国农业大学指定。如进口产品原产地为美国，则中标人承担额外加征的关税。

11.2投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署并盖章。

11.3投标人根据本须知第11.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标采购单位和评委对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

11.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

11.54投标人只能有一个投标方案和报价，否则其投标无效。

### 12．投标货币

12.1 投标人必须用人民币作为投标报价。

### 13．投标保证金

13.1 投标人应向北京明德致信咨询有限公司提交“投标资料表”规定数额的投标保证金（开户银行名称及账号见第一章），并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见16.3条要求）。

13.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第13.10条的规定不退还投标人的投标保证金。

13.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：转帐支票（只限京津地区）、汇票、电汇或网银、投标担保函。

如采用电汇或网银方式提交投标保证金，必须备注“ZC23-0847投标保证金”。

13.4投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

13.5投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以转帐支票、银行汇票、电汇（网银）支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的投标担保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

13.6未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

13.7未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

13.8中标人的投标保证金，在中标人签订合同后5个工作日内并向采购代理机构交纳中标服务费（支票、汇款或现金形式）后予以退还。中标服务费收费标准如下（按差额定率累进法计算）：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

13.9招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

13.10 下列任何情况发生时，投标保证金将不被退还：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

- 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

- 中标人在规定期限内未能根据本须知第28条规定签订合同；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

### 14．投标有效期

14.1投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

14.2招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 15．投标文件的式样和签署

15.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。电子版投标文件应为投标文件正本的彩色扫描件（PDF版，带红章）和Word版各一份，以U盘的形式提交。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

15.2投标文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

15.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

15.4投标文件正副本均须装订牢固，不得活页装订，否则引起的后果由投标人承担。

15.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.6投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 16．投标文件的密封和标记

16.1投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

16.2为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

16.3为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（如以电汇形式提交投标保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件。若采用投标担保函，提供投标担保函原件）。

16.4所有信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2023年   月  日   时(北京时间)之前不得启封”的字样（填入规定的投标截止日期和时间）。

- 在信封的封装处加盖投标人公章。

16.5 所有信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”

投标时，能原封退回。

16.6  如果投标人未按本须知要求加写标记和密封，招标采购单位对误投或过早启封概不负责。

### 17．投标截止期

17.1	投标人应在招标文件规定的投标截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是投标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

17.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 18．投标文件的修改、补充与撤回

18.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

18.2投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

18.3在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

18.4在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

18.5投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 19．开标

19.1 采购代理机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

19.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

19.3 采购代理机构将做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

19.4除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

19.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.6开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第22条和第23条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 20．评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 21． 投标文件的初审与澄清

21.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

21.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

21.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.2	 投标文件的澄清

21.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

21.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 22. 投标偏离与非实质性响应

22.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

22.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信主体的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 对招标文件中的付款方式有偏离的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 23．投标的评价

23.1 经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

23.3  根据实际情况，采用综合评分法，详见“第七章 评标标准”。

### 24．评标过程及保密原则

24.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.2在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六 确定中标

### 25．中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会按照第23.3条的规定推荐中标候选人。

### 26．确定中标人

26.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

26.3采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 27．中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 28．签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 29  履约保证金

29.1中标人在签订合同后5个工作日内，以担保机构出具的保函的形式向采购人提交合同总价5%的履约保证金。

29.2如果中标人没有按照上述第28条或29.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可按中标候选人推荐排序选择下一个中标候选人为中标人。

## 七 其它

### 30  废标情况的处理

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

### 31    质疑

31.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

31.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

31.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

31.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

31.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

31.5 采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

31.6 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

31.7 质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 32 	其它

32.1 如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

32.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

32.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

32.2 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第四章  合同格式

中国农业大学设备采购合同

合同编号：

甲方：中国农业大学

乙方：

为了维护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》和中国农业大学                               采购项目                  的采购结果，经协商后，甲、乙双方同意依据采购文件和响应文件的内容（如有），签署本合同。本合同中若包含办理减免税的进口货物，涉及外贸代理费用、交货、验收等细节则以后续签订的中国农业大学采购进口货物委托外贸代理项目服务协议、外贸合同及其他办理免税相关材料为准。

一、合同文件

下列文件（如有）构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。在文件内容存在冲突时，应当按照以下优先次序认定具有最终效力的合同内容：

a.本合同书

b.成交通知书

c.补充协议

d.响应文件(含澄清文件)

e.采购文件(含采购文件补充通知)

二、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同总价”系指：

1.2.1合同项下的货物之所有权与风险正式转移甲方之前发生的在生产、流通、服务、货物交付等环节上的全部价款、所有税费款项与可能发生的一切费用（包装、运输、保险、装卸、安装、检测、商检、调试、技术指导与培训和咨询，以及运输至本合同中指定地点过程中发生的滞留费用、保管费、罚款等）。

若本项目包含办理减免税的进口货物，甲方将在本合同签订后委托外贸代理公司办理减免税，支付外贸代理公司的代理服务费也包含在合同总价中。外贸代理费以委托项目的中标合同金额按以下费率计算：70 万元以下的为1.4%，70-350 万元的为 1.1%，350 万元以上的为 0.9%，以上费用含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费等）；保底费用为 2800 元/单；代理服务费不含海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用，由外贸代理公司与中标商另行商议。代理服务费不含海关根据政策不批准免税所发生的海关税费。

1.2.2因履行本合同约定的售后服务（包括技术指导与培训、咨询和后续信息技术支持等）而发生的费用，但本合同另有特别约定的收费（如免费质保期满后的服务和零部件更换）除外。

1.3“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的设备、仪器、随机配件/工具等之外，还包括下述各项：

1.3.1与之相一致的用户手册、说明书、维护手册、电路图等技术资料；

1.3.2支持该货物正常运行的配套性知识产权物品(包括但不限于软件、程序等支持信息)；

1.3.3乙方应提供的售后服务（包括但不限于货物安装、调试、保质维修服务、技术咨询与指导、培训、其它后续支持服务等事项）；

1.3.4乙方必须按照甲方要求向甲方提供用于办理本合同项下货物结算所必备的合法有效，且与本合同货物价款相一致的发票及相应单证。

1.4“甲方”系指与成交人签署合同或在“合同特殊条款”中指明的购买货物和服务的单位（含最终用户）。

1.5“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.6“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7“验收”系指合同双方依据国家/行业最新的技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。如需进一步明确，则单独体现在合同补充附件中。

2.技术规范

2.1提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的情况下)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的情况下)相一致。若没有提及适用标准或技术规范说明不明确，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.知识产权

3.1乙方应保证：甲方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的诉讼或仲裁。

3.2如果任何第三方向甲方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。如果货物或货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被限制，甲方可采取必要的措施且乙方亦应主动做出相应地安排并承担由此产生的全部费用。

4.包装要求

4.1乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除另有合同约定，乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

4.2每件包装箱内应附以下材料：一份详细装箱单、货物质量合格证、与货物有关的技术资料、需要组装的部件及设备的系统装配图、设备出厂所需的所有资料。

5.装运标志

5.1乙方应在每件包装箱上标明：收货单位、发货单位、合同号、货物名称、箱号/件号、毛重/净重、尺寸(长×宽×高以厘米计)等内容。

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

5.3乙方应该根据货物的特点和运输的不同要求，在包装箱上清楚地标出“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为现场交货，有特殊要求在“合同特殊条款”中规定。

6.1.1现场交货：乙方负责办理运输、保险和存储，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

6.1.2在乙方委托第三方负责包装、运输等事项时，乙方应督促该第三方遵守本合同第4、5、6、7条及其他相关条款的约定，否则乙方应就该第三方行为向甲方承担违约责任。

6.2在现场交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责，包括但不限于承担超运部分的存储、装卸、运输费用以及货物灭失、损耗的风险。

7.装运通知

7.1在现场交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，及时以书面形式通知甲方并应通过电话与本合同约定的甲方联系人确认其是否已收到通知。

7.2如因乙方未依合同约定将上述内容通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8.付款条件

乙方在合同规定日期内交货，并向甲方提交发票等单证及验收报告，具体付款条件见“合同特殊条款”。

9.技术资料

9.1乙方保证所交付的技术资料是真实、准确、完整、合法的。

9.2本合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)按以下列方式交付：

乙方每台货物应提供至少2套中文技术资料（包括但不限于目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图），并在合同生效后10天之内将第一套寄给甲方，其余套数的完整的技术资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3经甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3 天内将缺漏的资料免费寄给甲方。

10.质量保证

10.1乙方交付的货物之质量标准、技术标准、环保标准等必须符合中华人民共和国国家标准；国家规定的标准为本合同执行的最低标准。

本合同约定的各种质量和技术标准高于国家标准的，必须按本合同约定的标准执行；若乙方交付的货物符合国家标准，但不符合本合同约定标准的，亦应视为违约并应承担相应违约责任。

在既没有约定标准，也没有国家标准时，则按行业标准执行；没有行业标准的，按商业惯例执行。

10.2乙方须保证本合同货物是全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制造的原厂合格产品，并完全符合国家最新的技术质量规范、合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

10.3乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，由此所发生的一切费用由乙方承担。

10.4根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并承担因此给甲方造成的一切损失。

10.5如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.6如情况特殊而导致甲方不得不立即采取补救措施以避免造成人身伤害或扩大经济损失的，甲方可不按照10.3及10.4条规定通知乙方并等待乙方弥补缺陷而自行采取补救措施。乙方应当承担甲方为此支付的费用并予以适当补偿。

10.7本合同项下货物的免费质量保证期见“合同特殊条款”。

11.安装与验收

11.1在交货前，乙方应对货物的质量、规格、型号、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件，但有关质量、规格、型号、性能、数量或重量等的检验不应视为最终验收。

11.2乙方交货后应立即与甲方或甲方指定收货人按照甲方验收相关规定进行到货检验，检验内容为包装是否完整、无损、清洁，数量是否与本合同一致，并共同签署到货检验结果。

11.3乙方应保证及时派遣合格的技术人员对合同货物的安装、验收等提供必要、准确和充分的技术支持和技术培训。

11.4货物运抵现场后20日内，甲乙双方依据本合同和货物装箱单共同对货物的外观、包装、货物品目、数量、配套附件/工具、各种技术资料文件等进行点验并签字存查。点验合格的字据作为货物所有权和风险转移的凭证，但不得作为货物验收报告使用。

甲方应在开箱检验前3天通知乙方开箱检验的日期。乙方应派工作人员到甲方指定地点参加开箱检验，且费用自理。乙方在上述日期内拒绝或未参加检验的，甲方和/或甲方指定收货人有权单独进行检验。对检验结果，视为乙方自动接受。

11.5乙方应当派遣合格的技术人员将货物安装于甲方指定的地点或场所。乙方工作人员在安装、调试、交付过程中发生的生产安全事故，甲方不承担任何法律责任；乙方在安装施工过程中，不得对甲方的既存权利造成损害。

11.6如果任何被检验或测试的货物不能满足合同约定的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应在收到甲方通知后7日内更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足合同约定的要求。

11.7甲方有权在货物制造过程中派员监造, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

11.8乙方对所供货物需要进行运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。乙方应当在货物安装、调试完毕后的5个工作日内，通知并且组织甲方和/或甲方指定的机构共同对货物的质量、安装、调试、运行情况以及其他相关事项，进行检测、验收；如甲方有理由认为货物不符合合同规定的要求，有权拒绝参加验收，且视为甲方拒收货物。

11.9乙方所供货物的试用期、最终验收按双方协商约定执行，形成书面材料。

11.10部分货物或者其安装调试不符合质量或技术标准的，甲方应及时向乙方提出异议，乙方应在_____天内及时采取补救措施；有关安装验收报告的出具和试用期的起算均应作相应顺延。

11.12试用期内如果货物存在非甲方故意或重大过错而导致的不能正常使用，则该货物之试用期的起算时间应以该质量或技术问题被乙方完全解决之时重新起算，亦即该货物之试用期应顺延。如不能正常使用系甲方故意或重大过错导致，则不影响试用期限。

11.13试用期满且货物符合正常使用标准的，乙方应当提请并会同甲方在试用期满后的10个工作日内进行最终验收并签发《货物验收报告》。该验收报告一经签发，即表明全部货物验收完成，其质量和技术标准合格。如果本合同中同时包含国内供货货物和进口免税货物，则最终验收可按国内供货货物和进口免税货物分别组织。

11.14如因货物质量问题发生争议，由双方共同委托北京市技术质量监督部门进行质量鉴定；该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。鉴定费由双方在鉴定前各自预付一半，鉴定后，货物符合约定的质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合的，鉴定费由乙方承担，并视为乙方违约。

11.15验收标准：无论双方自行组织验收，还是双方共同委托验收，抑或于仲裁之情形，验收标准均至少须符合本合同一般条款第2条“技术规范”和第10条“质量保证”的相关规定。

12.索赔

12.1如果货物的质量、规格、型号、数量、重量等与合同不符，或在第10.6规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的部门评估，合同价以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3如果在甲方发出索赔通知后 7天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方缴纳的履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

13.延迟交货

13.1乙方应按照“合同特殊条款”中规定的时间交货和提供服务。

13.2如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14.违约赔偿

14.1除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金，并甲方有权解除合同。违约金按每日迟交货物或未提供服务的合同价款的  0.5％  按日计收。违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的款  20％。

15. 不可抗力

15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后  14  天内，将不可抗力发生地市级以上政府（职能部门）出具的证明文件和不能履行或部分不能履行或延迟履行合同的书面说明送达另一方。

15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 10 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16.税费

16.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定，本合同若涉及，则由乙方承担。

17.合同争议的解决

17.1因合同履行中发生的争议，合同双方可通过协商解决。协商不成的，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在乙方存在以下违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指合同任意一方提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

18.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，甲方可以依其认为适当的条件和方法全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方另行购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.破产终止合同

19.1如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1采购合同不能转让。

20.2经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成，但必须在响应文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

21.合同修改

21.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

22.计量单位

22.1除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

23.适用法律

23.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24.履约保证金

24.1乙方应在合同签订后 5个工作日内，以担保机构出具的保函的形式向甲方提交合同总价5％ 的履约保证金，即人民币        元/大写：          。

24.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

24.3履约保证金应使用人民币，乙方按照上述要求电汇至甲方银行账户。

24.4履约保证金在合同约定的或法定的（二者以时间在后者为准）货物质量保证期期满前应完全有效。

24.5如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应款项，以取得补偿。

24.6履约保证金的退还

24.6.1自甲方签发货物验收报告（以后签发的报告日期为准）之日起满1年（以免费质保期为准）后的5个工作日内，乙方应当交齐为履约保证金退还所必备的相关票证（如学校在收取履约保证金时开据的收据或发票等）、甲方货物使用部门出具的含有“本合同售后服务、技术服务等事项已正常履行”，或“不存在违约”等内容的书面批示等结算付款凭证。甲方在收齐该付款凭证文件之日起的10个工作日内应当审核完毕，对符合退还条件的，即向乙方无息退还履约保证金。

24.6.2如果因本合同发生争议影响履约保证金的退还时间，则该退还工作办理时间应相应顺延至争议解决之日后的第15个工作日。履约保证金自交纳之日至实际退还之日，不计利息。

三、合同特殊条款

1.设备清单

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌 |  | 型号 | 厂家 产地 | 制造商 规模 | 技术参数 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 合计价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合同总价:（人民币大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.付款方式及条件

2.1国内供货货物

甲方在收齐乙方提交的履约保证金，并收到乙方开具与付款金额等额的合法有效的发票之日起5个工作日内，向乙方支付合同总价_50__％的货款，数额为：人民币     元/大写：    ，乙方按规定供货后，甲方向乙方支付40%货款，数额为：人民币     元/大写：    ，甲方最终验收后，乙方凭用户签字的货物验收证明10日内，甲方向乙方支付10%尾款，数额为：人民币     元/大写：    。

支付方式为：电汇至乙方提供的银行账号（信息详见合同尾部）中。

2.2进口免税货物

本合同中进口货物的付款进度及方式按与本项目对应的中国农业大学采购进口货物委托外贸代理项目服务协议执行。

3.本合同项下的货物交货时间及交货地点

3.1交货时间：自合同签订之日起至   年   月   日前，实际交付时间以甲方货物接收部门在货物交接单上签字时间为准。乙方应向甲方提供其货物发出的出库凭证、物流信息等。

3.2交货地点：_中国农业大学用户指定地点_。

3.3甲方收货联系人、乙方发货联系人联系方式：

3.3.1甲方收货联系人及联系方式：

联系人姓名:

座机/手机号码:

电子邮箱:

3.3.2乙方发货联系人及联系方式：

联系人姓名:

座机/手机号码:

电子邮箱:

本合同中进口货物的交货时间及地点按与本项目对应的中国农业大学采购进口货物委托外贸代理项目服务协议和外贸合同执行。

4.培训和售后服务

4.1乙方负责对甲方相关人员进行货物基本操作的现场免费培训，直至能独立操作。培训内容包括货物设备的基本原理、上机操作、软件使用与开发、日常维护保养及常见故障排除等。

4.2乙方向甲方提供货物的免费质保服务期为   年，若货物自身的保修期长于约定的免费质保服务期，以货物自身保修期为准，终身负责维修，且终身免费提供技术支持以及软件升级服务。

4.3免费质保期从甲方签发货物验收报告（以后签发的报告日期为准）之日开始计算。在免费质保期内，如货物非因甲方人为原因而出现质量问题，乙方负责包修、包换或包退、包安装、包调试、包正常运行，并且承担修理、调换或退货、安装、调试所发生的费用；乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理，并承担相应违约责任。

4.4乙方保证在接到故障电话后的   小时内响应甲方的要求，并且在   小时内派员上门现场维护并在   小时内排除故障修复使用；如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能、档次的货物设备作为代替使用。

4.5设备免费质保期满需要维修的，乙方仍应按前述规定的时间派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常使用，并提供检修服务的各项费用明细表，有关修复费用由甲方承担，但乙方应给予最优惠成本价格。

4.6乙方向甲方提供的货物如为第三方生产的产品，则甲方享有第三方产品厂商提供的标准服务，且乙方负责协调甲方与第三方厂商的关系。

4.7乙方向甲方提供的货物保证至少10年的零配件供应。

5.免税权利与相应的问题

5.1甲方依法享有海关规定的减免税权利。在甲方办理进口免税手续的过程中，如需乙方协助事宜，乙方有责任予以积极配合。

5.2如因甲方原因办理免税事项的时间延迟而使乙方交货期延迟，则不得视乙方交货延误为违约，本合同中约定的货物交付期限应当据此作相应的顺延；但是，该特定之顺延，不得影响其他货物应按合同原已有的约定期限履行。

5.3本合同项下的进口货物，原则上由甲方指定的外贸代理公司与货物的生产厂商直接签订外贸合同。若外贸合同的乙方不是货物的生产厂商，则本合同乙方需出具对外贸合同乙方的授权书。

5.4乙方应当于本合同订立之日起的10个工作日内，协助甲方指定的外贸代理公司签订外贸合同。

四、合同的生效和其它

1.本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。合同经双方法人或授权代表签署、加盖单位印章及骑缝章,并由乙方递交履约保证金后生效。

2.本合同附件是合同不可分割的组成部分，一经签署具有同等法律效力。

3.在履行本合同过程中乙方工作人员不得向任何第三人披露甲方在本合同项下的任何商业秘密、数据信息。若违反上述约定，乙方承担给甲方造成的一切损失。

4.双方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照合同尾部载明的地址发出，若联系地址未填写，则以工商登记的住所地为准。任何一方的联系人、联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

（以下无正文）

附件：

| 甲方：中国农业大学 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 项目负责人/经办人（签字）: | 项目负责人/经办人（签字）: |
| 电话： | 电话： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |

# 第五章   货物需求一览表及技术需求

# 需求一览表及预算

| 包号 | 名称 | 数量 | 分包预算 | 总预算 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高通量荧光定量系统等 | 1批 | 449万元 | 1853.2万元 | 详见采购清单 |
| 02 | 荧光显微细胞成像仪等 | 1批 | 460.5万元 |  | 详见采购清单 |
| 03 | 蛋白纯化仪等 | 1批 | 453万元 |  | 详见采购清单 |
| 04 | 制备型高效液相色谱仪等 | 1批 | 490.7万元 |  | 详见采购清单 |
| 1.交货期：自签订合同之日起国产设备30工作日内交货并安装调试完毕，进口设备90个工作日内交货并安装调试完毕。 2.交货地点：中国农业大学用户指定地点。 3.各分包投标报价不得超过分包预算，否则投标无效。 4.投标人所投产品如果是进口产品必须提供制造商或授权链路完整的制造商销售机构合法授权文件，否则为无效投标。 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人在投标文件中需对项目实施方案、售后服务方案、培训方案等作出详细说明和承诺。

2.下述标注“*”的指标为实质性要求，负偏离的投标无效。

3. 本项目核心产品为：01包：高通量荧光定量系统；02包：荧光显微细胞成像仪；03包：蛋白纯化仪；04包：制备型高效液相色谱仪。

4.本项目为货物采购项目。

5.采购清单

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 是否接受进口 | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 基因编辑系统开发GPU集群 | 1套 | 否 | 工业 |
|  | 2 | 存储服务器 | 1套 | 否 | 工业 |
|  | 3 | 交换机 | 1套 | 是 | 工业 |
|  | 4 | 多功能成像仪 | 1台 | 是 | 工业 |
|  | 5 | 高通量荧光定量系统 | 1套 | 是 | 工业 |
| 02 | 1 | 多功能酶标仪 | 1台 | 是 | 工业 |
|  | 2 | 超微量分光光度计 | 1台 | 是 | 工业 |
|  | 3 | 微滴式数字PCR | 1台 | 是 | 工业 |
|  | 4 | 荧光显微细胞成像仪 | 1台 | 是 | 工业 |
|  | 5 | PCR仪 | 1批 | 否 | 工业 |
|  | 6 | 振荡培养箱 | 3台 | 否 | 工业 |
|  | 7 | 人工智能气候室 | 4台 | 否 | 工业 |
| 03 | 1 | 超声波破碎仪 | 1台 | 是 | 工业 |
|  | 2 | 自动细胞计数器 | 1台 | 是 | 工业 |
|  | 3 | 蛋白纯化仪 | 2台 | 是 | 工业 |
|  | 4 | DNA片段分析仪 | 1台 | 是 | 工业 |
|  | 5 | 脉冲场电泳仪 | 2台 | 是 | 工业 |
|  | 6 | 细胞核转染系统 | 1套 | 是 | 工业 |
| 04 | 1 | 高速冷冻离心机 | 2台 | 是 | 工业 |
|  | 2 | 制备型高效液相色谱仪 | 1台 | 是 | 工业 |
|  | 3 | 微量热泳动仪 | 1台 | 是 | 工业 |
|  | 4 | 小型冷冻高速离心机 | 4台 | 是 | 工业 |
|  | 5 | 台式低速水平转子离心机 | 1批 | 否 | 工业 |
|  | 6 | 全自动免疫印迹检测系统 | 2台 | 是 | 工业 |
|  | 7 | 蛋白电泳仪 | 1批 | 否 | 工业 |
|  | 8 | 基因枪 | 1台 | 否 | 工业 |
|  | 9 | 高压灭菌锅 | 4台 | 否 | 工业 |
|  | 10 | 双波长荧光蛋白激发光源 | 1批 | 否 | 工业 |
|  | 11 | 超低温冰箱 | 3台 | 否 | 工业 |

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：详见采购清单。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

# 01包 高通量荧光定量系统等

一、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基因编辑系统开发GPU集群 | 一、技术参数 1. GPU节点服务器 1.1机箱：4U高度，非刀片或高密度服务器产品，服务器深度小于900mm； #1.2处理器：配置2颗性能不弱于英特尔至强第三代Platinum的处理器，主频≥2.0GHz,每颗处理器核心≥28核； 1.3内存：配置≥1TB DDR4 ECC 2933MHz以上的内存； 1.4 SSD硬盘：配置≥2块480G SSD,配置≥1块1.92T NVMe SSD,要求raid等级配置0,1,10,5,50,6,60的Raid,配有4GB缓存，并且含超级电容； *1.5 GPU：配置4块人工智能加速GPU卡，每块GPU卡提供≥80GB显存、FP64 Tensor Core算力≥19.5TFlops， FP32算力≥19.5TFlops； #1.6 PCIE槽位：最多可支持16个PCIe扩展槽位，其中至少有12个 x16 PCIe 4.0标准槽位。（提供制造商官网截图） 1.7 网口：配置≥2个千兆网口(含多模光模块)，2个万兆光口;配置≥1张单端口200G IB网卡(含多模光模块); 1.8 电源：实配4个3000W电源，N+N冗余； 1.9 运维管理功能：BMC芯片以及管理平台软件的远程管理接口支持ansible。服务器的远程带外管理需支持Ansible Playbook方式批量操作，具体功能模块包括但不限于添加/删除账户、修改用户名/密码、设置启动设备、设置单次pxe启动、设置bios启动模式legacy/uefi、设置服务器开机/关机/重启、新建/删除/修改Raid逻辑卷、以json格式获取服务器各类固件信息，必须包含网卡的MAC地址信息、以json格式获取服务器bios设置、电源状态等其它信息； #1.10 管理芯片：为确保管理安全，要求服务器采用国产管理芯片； 1.11 管理特性：1)支持内存故障隔离功能。2)支持慢盘检测功能，带内管理软件； 2.登录节点服务器 2.1 机箱：2U机架式服务器，非刀片或高密度服务器产品； #2.2 处理器：配置2颗性能不弱于英特尔至强第三代Platinum的处理器，主频≥2.4GHz,每颗处理器核心≥16核； 2.3 内存：配置≥128GB DDR4 ECC 2933MHz以上的内存； 2.4 硬盘：配置≥2块480G SSD。要求raid等级配置0,1,10,5,50,6,60的Raid，2GB缓存； 2.5 硬盘扩展性：最大支持45个2.5英寸硬盘，或支持34个全NVMe SSD； 2.6 网口：配置≥2个千兆电口，2个万兆光口; 配置≥1张单端口100G IB网卡(含多模光模块); 2.7 电源：配置≥2块1500W电源，支持N+N冗余； 2.8 PCIE槽位：最多可支持14个PCIe4.0扩展槽位； 2.9 运维管理功能：BMC芯片以及管理平台软件的远程管理接口支持ansible。服务器的远程带外管理需支持Ansible Playbook方式批量操作，具体功能模块包括但不限于添加/删除账户、修改用户名/密码、设置启动设备、设置单次pxe启动、设置bios启动模式legacy/uefi、设置服务器开机/关机/重启、新建/删除/修改Raid逻辑卷、以json格式获取服务器各类固件信息，必须包含网卡的MAC地址信息、以json格式获取服务器bios设置、电源状态等其它信息； #2.10 管理芯片：为确保管理安全，要求服务器采用国产管理芯片； 二、配置清单： 1. GPU节点服务器 2台； 2. 登录节点服务器 1台。 |
| 2 | 存储服务器 | 一、技术参数 *1.基础指标：采用EC纠删码的数据保护方式，在EC的数据保护模式下总可用容量≥1.5PB；一套存储支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议； 2.多文件系统：单个集群支持配置多个独立的文件系统，每个文件系统支持1000亿个以上文件； *3.系统架构：基于全分布式存储架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，扩容过程中不影响服务器使用； 4.扩展性：支持横向扩展能力，扩容过程服务不中断。单集群最大可扩展至≥4096节点； 5.数据冗余保护：支持EC的数据保护模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据； 6.数据冗余保护：支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级，提供相关证明材料； 7.数据重构：当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度满足：1TB重建时间≤30分钟； 8.元数据检索功能：1、支持元数据检索功能，2、可针对文件名、文件大小、创建时间、所属用户、扩展属性等元数据项查询，且不区分不同服务写入的文件，3、可通过管理界面或REST接口查询，4、 无需独立的服务节点； #9.在线扩容、升级：支持在线添加节点，添加节点后，集群容量和性能近线性增长，支持存储软件在线升级，扩容和升级操作均不影响前端业务的连续性，需提供工信部相关机构出具的测试认证报告； 10.异步复制：支持异步远程复制的最低同步周期为1分钟； 11.性能管理：支持用户自定义性能图表并指定对象，对CPU利用率、内存利用率、带宽、IOPS、时延、磁盘利用率、存储池利用率等进行统计； 12.支持配置并开启缓存加速，将文件元数据和热点数据缓存到NVMe SSD高速缓存中；热点数据加速策略可基于文件名/扩展名、GID/UID配置； *13.采用分布式架构，配置不少于3台存储服务器，每台存储服务器配置≥55块 7.2K rpm SATA硬盘作为主存，单盘容量≥16TB，≥2块480GB SSD盘作为系统盘，≥4块 3.84TB SSD NVMe 硬盘，缓存盘不占用主存盘槽位。配置≥256GB内存；每节点配置≥2颗多核处理器，所有存储节点处理器核心总数≥288核，主频≥2.4GHz； *14.存储支持多种组网：TCP/IP、RoCE、IB组网，本次要求采用IB组网，单个存储服务器配置≥1块HDR100/EDR IB卡-100Gb/s-2端口卡； 15.配置存储服务器的整体聚合读带宽需要≥10GB/s，整体聚合写带宽≥9GB/s。 - 所有软、硬件提供原厂质保、原厂上门服务；软、硬件质保期≥5年。 二、配置清单 1.存储服务器 1套。 |
| 3 | 交换机 | 一、技术参数 1.IB交换机 1.1.接口：40端口HDR 200G IB接口或者拆分为≥80端口HDR 100G IB 接口； 1.2.规格：硬件支持原生RDMA，非软件模拟RDMA。支持MPI 点到点通信和聚合类通信优化。端口延迟≤130ns, MPI 点到点延迟测试≤1000ns； 1.3.线缆：配置项目所需线缆，线缆长度满足安装要求，另外搭配至少两个冗余线缆； 2.以太网交换机 2.1.规格：配置满足集群管理的千兆连接网络，单台交换机提供≥ 48口10/100/1000M自适应口，提供≥4个10G SFP+光口； 2.2.光模块：配置≥4个万兆多模光模块。 2.3.配置项目所需线缆，线缆长度满足安装要求。 二、配置清单： 1.IB交换机 1台； 2.以太网交换机 2台。 |
| 4 | 多功能成像仪 | 一、技术参数 1.科研级CCD相机 1.1 CCD分辨率≥2800(H)x2200(V),600万以上真实像素； *1.2 图像分辨率≥2000万像素； *1.3 CCD冷却温度≤-55℃，可降低CCD暗电流干扰； 1.4 量子效率≥77%@450nm，峰值≥82%； #1.5 f值≤0.70，全自动定焦镜头； 1.6 图像数据传输：USB3.0快速传输数据； 2.暗箱 2.1 不锈钢箱体，环氧涂层，可防止化学腐蚀及UV； 2.2 带有阻尼的磁力吸附门，电磁门锁，保证曝光过程中门不被打开； 2.3 侧壁混合白光，用于照明以及彩色marker成像； #2.4 可升级≥7通道顶部荧光激发光源，预留光源接口，自动识别光源波长； 2.5 全自动控制滤光片轮，≥7位； #2.6 ≥六层样品位置，五层用于化学发光； 2.7 带有样品位置感应器，系统自动识别样品位置，无需反复对焦； #2.8 具有双近红外定位； 3.图像获取及分析软件 3.1 标配图像采集及分析软件，具有一键获取成像技术； 3.2 自动，手动，连拍三种曝光模式，最多可连拍≥99张图片； 3.3 连拍模式中，具有递增，积累，重复和任意编程等模式； 3.4 可设定个人拍照参数，并保存为方法； *3.5 可拍摄彩色Marker图像，自动合并信号图像，非添加伪彩； 3.6 具有3D扫描功能，直接获取3D图像； 3.7 GLP功能，记录图像的拍照时间，拍照参数等信息； 3.8 图片编辑功能，可对图像进行裁剪，添加文本，旋转角度； 3.9 背景去除功能，可去除背景或去除噪点； 3.10 平场校正功能； 3.11 具有分子量测定功能，自动计算所有条带分子量； 3.12 具有迁移率分析功能； 3.13 具有定量分析功能，获得条带面积、灰度值以及相对信号强度等； 3.14 具有Apps Studio功能，包含≥40种常用方法，提供常用染料的激发和发射波长信息，并自动调整设备的最佳设置； 3.15具有图像管理技术(Image Master technology)，可了解图像的亮度、动态范围和像素饱和度，自动判断图片的质量，对每幅图像进行控制。 二、配置清单 1.化学发光成像系统主机（包括：≥630万像素CCD相机 1个；F0.70大光圈定焦镜头 1个；多功能暗箱 1个；≥7位发射滤光片轮1 个；≥7通道荧光光源支架 1个；化学发光样品托盘 1个）1台； 2.图像获取及分析软件 1套。 |
| 5 | 高通量荧光定量系统 | 一、技术参数 1.内置96孔半导体控温PCR模块和384孔半导体控温PCR模块； 2.光学系统： 6色发射光通道和6色激发光通道可自由组合，可检测≥16种不同的荧光光谱； #3.低温CCD检测器，96孔/384孔同步成像； #4.不同模块之间切换：无需工具自行更换，更换时间1分钟内，更换后无需校正直接使用； 5.内置触摸屏电脑：可备份还原≥100次的实验数据；仪器触摸屏提供一键式实验方案，可设置多种应用； *6 温控范围：8℃～94℃，可在低温下长期保存扩增产物进行复核验证； #7.最高升温速率：≥6.2℃/秒； *8.数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； 9.灵敏度：单拷贝检测/反应体系； 10.精确度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异； *11.提供校正系统误差的方法: 内参比荧光ROX或其他荧光染料, 校正加样误差和管间差异，并可以监控反应体系是否蒸发； 12.配备完备的定量PCR软件,等位基因分析软件； 13.配备专业探针及引物设计软件，可用于PCR引物，巢式PCR,多重PCR引物，RT-PCR 引物和Taqman探针的设计和自动测试； 14.配备基因表达相对定量分析软件，可同时对≥3840个数据进行自动分析、比对、作图，用于基因表达，药物疗效考核等相对定量分析； #15.基于荧光定量PCR的DNA稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.5%的微量突变细胞或DNA，可提供同品牌试剂盒； 16.基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析功能，可提供二级分析软件和同品牌试剂； #17.基于荧光定量PCR的蛋白表达分析等功能； 18.软件具有多组分算法，可校正多色荧光之间的干扰。 二、配置清单 1.高通量荧光定量PCR仪主机（配备96孔模块和384孔模块） 1台； 2.计算机工作站（含定量PCR分析软件）1台； 3.96孔模块装机校正和RNase P装机验证试剂盒 1套； 4.384孔模块装机校正和RNase P装机验证试剂盒 1套； 5.原厂引物探针设计软件 1套。 |

二、商务要求：

（一）交货期及交货地点：

1.交货期：自签订合同之日起国产设备30个工作日内交货并安装调试完毕，进口设备90个工作日内交货并安装调试完毕。

2.交货地点：中国农业大学用户指定地点。

（二）供货及安装调试要求

1.投标人应结合采购标的、发货地、交货地提供科学、详细的供货方案，方案应明确供货所需的周期、运输形式、货物包装、须采购人配合的内容、供货流程及突发预案（需详细可行。突发预案需能保障发生突发事件时不影响供货周期）等事项。

2.投标人应根据采购标的特性及采购需求提供科学、完善的安装调试方案。方案应明确安装调试需采购人配合事项、安装调试流程、安装调试人员（包括人员名单、简历、相关资质证书等）、安装调试进度计划、安装调试过程中可能发生的突发意外情况及对应的解决方案。

3.中标人根据用户现有安装条件具体设计。仪器到货后5～10个工作日，在用户通知后专职工程师免费上门安装、调试。由用户单位进行使用性能方面的确认。

（三）售后服务及培训要求：

1.投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

2.质保期（免费保修期）：自验收合格之日起不少于一年，招标参数中有明确规定的以招标参数中规定为准。质保期内，供应商提供三包服务（包修，包换，包退）。任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，制造商负责免费维修。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.维修响应时间：具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内投标人提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，24小时内到达维修现场，一般问题在48 小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。延误时间则顺延质保期；

4.提供整机免费移机两次。质保期结束后接到报修信息仍需24小时内到达维修现场。终身免上门维修人工费用。

5.制造商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。质保期外，需提供永久的保障性服务，以保障软硬件的正常使用。

6.零配件：投标人至少保证10年内的维修备件的照常供应。

7.投标人应针对本项目采购标的及采购人所在地，提供完善、详细的售后服务方案，方案应明确包括但不限于响应时间、备品备件供应、售后服务人员、售后服务网点、具体的售后服务措施（需详细可行。能够保障采购人质保期内权益及质保期外的服务）等。

8.培训要求：到货安装调试完成后，由专业工程师在用户现场提供至少一次系统的使用及维护培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

9.投标人应针对本项目采购标的特点及采购人所在地，提供完善详细的培训方案，方案应明确包括但不限于培训周期、具备丰富经验或相关资质的培训人员、培训频次、培训地点、具体培训措施（需详细可行。能够保障采购人完全独立操作设备）等。

（四）验收标准：

1.设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及投标人双方共同签署验收文件。

2.仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协商足够准备时间，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师和采购人当场进行开箱检查。采购人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。投标人提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换；设备的表观应完好（有无受潮、锈蚀、损伤等），备品备件齐全（列出清单、数量），使用说明书、技术资料齐全，设备名称、型号规格配置等应与合同相符。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有损坏，采购人有权向投标人提出退、换和索赔。

3.仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试；由用户单位进行使用性能方面的确认，设备的性能应符合投标人投标文件中承诺的技术指标（以 “*”“#”号指标为重点验收指标）。

4.技术资料验收：技术资料包括但不限于详细的备操作手册、维护手册、备品备件手册、外购物清单、随机附件备件清单、安装技术要求及安装图纸。

5.验收：投标人需到采购人现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常验收时，由双方根据相关技术文件的指标进项测试。达到要求后双方在验收报告上签字。

6. 签署验收报告：用户经试用确认该设备性能和培训符合要求后签署验收报告。

# 02包：荧光显微细胞成像仪等

一、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能酶标仪 | 一、技术参数 #1.检测类型：微孔板、卧式比色皿，24孔或64孔超微量检测板； 2.支持板型：6-1536板； *3.应用范围：基于四光栅技术：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移； 模块化技术：时间分辨荧光（TRF）、荧光偏振（FP）； #4.光源：光谱融合照明(主机内置闪烁式高能氙灯 + 高能 Auto-LEDs 或卡盒内含独立光源如激光)组合光源可根据光谱，自由切换； 5.温度控制：室温+4℃---45℃ ； 6.温度均一性：± 0.75°C； 7.温度准确度：±1℃@37℃； 8.震荡方式：线性和圆周； 9.震荡幅度：高、中、低； 10.检测器：制冷PMT（增益-光子计数PMT）和硅光电二极管 11.波长选择：≤1nm步进； 12.支持后期升级气体模块：内置管道，可根据需要通入CO2、O2、N2或预混气； 13.检测模式：终点法（所有模式）、动力学（所有模式）、全波长扫描（Abs、FI、Lum）、区域扫描（高于20X20密度/孔所有模式）； 14.顶部检测可自动聚焦，自动优化读取高度 #15.检测卡盒：模块即插即用(≤5 min) ，顶部具有三个卡盒卡位； 16.后期支持升级活细胞成像模块和WesternBlot模块； 17.电脑连接方式： RS-232串口或USB两种方式； 18.吸收光： 18.1.波长范围：230nm-1000nm，1nm可调； 18.2.波长带宽：4.0nm； 18.3.波长准确度： ±2.0nm； 18.4.光度量范围：0-4.0(OD)； 18.5.分光检测分辨率：≤0.001OD； 18.6.测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-2.0OD； 18.7.测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-2.0OD； 18.8.杂散光： ＜0.05%@230nm； 18.9.光程校正：配有光径传感器，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值； 19.荧光强度： 19.1.荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测； 19.2.波长范围： 250nm—850nm，1nm可调；带宽可调：(EX)9nm/15nm； (EM)15nm/25nm； 19.3.动态学范围：＞6个数量级； 19.4.灵敏度：≤ 0.5pM荧光素，96孔板顶读；< 2.5 pM荧光素，96孔板底读； ≤1pM荧光素， 384孔板顶读：< 5pM荧光素，384孔板底读； #19.5.荧光检测PMT：双重PMT，增益调节和光子计数两种模式可用； 20.化学发光： 20.1化学发光检测支持：微孔板顶部检测； *20.2波长范围：300nm—850nm，1nm可调； 20.3带宽可调：15nm/25nm； 20.4动态学范围：＞6个数量级； 20.5化学发光检测器：制冷型PMT； 20.6灵敏度：＜3pM ATP （96孔板），＜6pM ATP（384孔板）； 21.时间分辨荧光检测 21.1光源：高能Auto LED； 21.2滤光片波长：EX：370/80 nm; EM1 ：616/10 nm，EM2：642/10 nm； 21.3检测灵敏度：≤0.03pM 铕元素（96孔板，384孔板），≤0.125 amol 铕元素（1536孔板）； 22.荧光偏振检测 22.1光源：高能Auto LED； 22.2滤光片波长：EX: 485/20 nm，EM：//535/25 nm，EM：┴535/25 nm； *22.3检测灵敏度：≤1mP荧光素（96孔板），≤1.5mP荧光素（384孔板），≤2mP荧光素（1536孔板）； 23.光谱自动扫描优化功能: 激发和发射同时扫描，3-D热图显示；同时具备Abs, FI, Lum光谱扫描模式； 24.兼容机器臂； 25.注射器模块： 25.1.注射器通道：内置双通道，1 µL增量； 25.2.支持的模式：ABS, FI和Lumi；分液准确性：± 5%@100 µL；分液精确性：＜2% cv@100 µL； 25.3.死体积：管路体积: ≤250 µL；回流死体积：≤ 10 µL； #26.配置数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，≥20种曲线拟合方式（需提供软件截图证明）；可完成自编公式和程序的存储及运行； 27.仪器的各种功能均可通过计算机控制完成；兼容Windows 10专业版或企业版系统。数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一程序；支持多种数据导出格式：Excel、TXT、XML和PDF。 二、配置清单 1.多功能酶标仪主机 1台； 2.时间分辨荧光（TRF）检测卡盒 1套； 3.荧光偏振检测卡盒 1套； 4.内置双通道自动加样器 1套； 5.数据分析软件 1套； 6.电源线、说明书 1套。 |
| 2 | 超微量分光光度计 | 一、技术参数 1.基座检测下限：≥2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）； 2.基座检测上限：≤27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； 3.波长范围：190～850nm，连续波长全光谱分析； 4.光程：仪器光程可调节，内含至少5个光程，根据样品浓度自动匹配，无需手工设置； 5.检测重复性：≤0.002A（1.0mm光程）或≤1%CV； 6.最小样品体积≤1ul； 7.仪器直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； 8.具备自动检测模式； 9.软件提供实时技术支持； 10.自动污染物分析:当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物≥5种；样品检测的结果会自动扣除污染物的OD值； 11.污染物警报：当样品中存在苯酚，盐酸胍或胍盐等污染物时，软件会自动警示； 12.仪器采用触摸屏操作，触摸屏≥7英寸，可左右移动或前后至少45度角调整角度；操作系统内存≥32GB，需要支持中文； 13.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 14.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，监测液柱中的气泡或者其它异常。 二、配置清单 - 主机 1台。 |
| 3 | 微滴式数字PCR | 一、技术参数 1.对DNA/RNA进行绝对定量分析，支持微滴读取后该微滴内PCR产物回收功能，回收后支持下游靶序列分析； 2.全自动实现微滴生成与PCR扩增，无需另配PCR扩增仪，仅需一次加样操作，无需手动加油，无需芯片封膜操作； #3.微滴生成后自动进行PCR扩增，扩增气压稳定在950mbar-1000 mbar，主屏幕上有压力和温度的实时显示； 4.兼容两种微滴芯片： （1）高载量芯片：反应体系24-26微升（µl），微滴数可以达25000至30000个/反应，微滴尺寸：0.57-0.61纳升（nL）； （2）高通量芯片：反应体系5-8微升（µl），可生成微滴数15000至20000个/反应，微滴尺寸：0.2-0.3纳升（nL）。 5.采用微滴分区方式，微滴生成和PCR扩增后可反复读取微滴数据； #6.微滴生成系统通量≥1-96个样品/次,可同时运行2个不同的程序； 7.扩增温度范围：10℃-95℃，控温精度：± 0.1℃； #8.机器预置微滴回收程序，用于荧光检测后目标微滴的回收，微滴回收率≥95%，DNA回收率≥70%； 9.可进行单细胞、单细菌微滴包被实验； *10.仪器内置荧光光源：≥六个独立高能的LED光源，每个LED光源激发波长分别为445-490nm（蓝色）、504-526nm（青绿色）、540-560nm（绿色）、 562-588nm（黄色）、623-643nm（红色）、675-698nm（深红色）； 11.检测器类型：CCD照相机，底部成像，成像分辨率≤7微米；可调节微滴读取的曝光时间和焦距，曝光时间调节步进≤3ms，焦距调节步进≤0.1mm； 12.微滴读取分析系统检测通量≥48个样品；检测速度 48样品≤20 min; 13.配套试剂：兼容染料法和探针法; 可提供10X、5X、2X DNA MIX以及一步法RNA MIX； 14.动态范围：≥5个数量级； 15.精确度：≤10％（在置信区间为95%的条件下）； #16.软件可自动对检测目标核酸进行绝对定量，根据泊松分布公式自动计算绝对定量拷贝数浓度值，具备Pooling功能，可一次联合分析≥200个样品的数据，联合分析微滴数≥300万微滴；（需提供软件截图） 17.软件分析提供柱状图、一维散点图、二维散点图和三维散点图； #18.提供FAM、Evagreen、Yakima Yellow、VIC、HEX、Cy3、ROX、、Cy5、Atto700等染料，可查看6个荧光原始微滴图，可缩放，可识别荧光强度，有比例尺标识。（需软件截图） 19.提供泊松分布95%置信区间内的变异系数曲线图； 20.软件具有荧光补偿分析功能，可显示和手动更改补偿参数或自动生成补偿文件设置，排除两种及以上荧光溢出现象对数据影响； *21.微滴数据质控功能，软件提供可视化质控微滴体积的分析图和微滴原始图片，通过质控获取有效的总微滴数，排除有变异的无效微滴对结果进行质控； #22.微滴溯源质控功能，针对微滴的2D点状图进行门控选取，进行微滴的标记和回看，直接关联至原始微滴图像数据；（提供软件截图） 23.高阶多种分析功能，可在二维散点图上圈选≥6组高阶群簇，实现高阶多重功能； 24.输出数据格式：可输出Excel表格、CSV、图片等文件； 25.国际数据比对：大于100篇国际文献支持本产品的微滴芯片数据，并提供文献列表。 二、配置清单 1.一体化微滴生成及PCR扩增系统 2套； 2.自动化微滴检测系统（内置电脑） 1套； 3.显示屏及控制分析软件 1套； 4.配套满足200个反应的耗材试剂 1批。 |
| 4 | 荧光显微细胞成像仪 | 一、技术参数 1.成像模式：明场/RGB彩色成像、荧光双光路系统，导航定位拍摄（玻片）、数字共聚焦、Z-stack成像模式、实时预览； #2.物镜：采用Fluotar平场高级半复消色差物镜，系统应配置4倍~63倍物镜（4X/NA ≥0.13、10X/NA ≥0.32、20X/NA ≥0.4、40X/NA ≥0.6、63X/NA ≥0.7）； 3.物镜转盘：采用6位转轮方式切换，可根据用户需要随时进行物镜更换； #4.光源：每个通道都采用独立的长寿命固态LED光源（寿命≥2万小时），无需预热，即开即用； 5.样品适用性：耗材支持完全开放，能使用国产以及进口的各种规格多孔板，包括塑料底材质； *6.成像系统：标配≥480万像素大靶面CMOS检测器；4X物镜可单视野拍摄384孔板整孔； 7.检测器分辨率：分辨率≥2448X2048，3.45µm pixel，FOV(10x)1.80mm2； *8.荧光通道：可同时支持≥5色荧光通道，共有≥6种颜色可选，包括DAPI、FITC、TRITC、Cy5、Texas Red、CFP等； 9.耗材：支持符合SBS标准的1-384 多孔板、玻片、35mm培养皿等； 10.透射光成像模块：可对无荧光标记的细胞进行观察、计数和分析；可拍摄免疫组化、HE染色组织样品； 11.聚焦方式：采用硬件自动聚焦+图像自动聚焦模块，快速聚焦，将光漂白和光毒性降到最低，具备明场矫正模式，保证连续拍照时背景均一； 12.图像采集：支持多视野自动无缝图像拼接及背景矫正功能，支持延时成像和Z-stack成像； 13.多色叠加显示：支持； 14.支持温度和湿度、氧气、二氧化碳浓度组合方式的环境控制系统，活细胞培养室采用与成像系统隔离，且可同时实时成像。可以防霉、防潮、防溅出，并可保护成像系统组件； 15.温度控制：室温 +8℃ 至 40℃； 16.气体控制：O2控制：1 - 15%和环境浓度；CO2控制：环境浓度可到15%； 17.湿度控制：主动湿度控制。样本室控制在85%的标称湿度 18.系统需配置专业图像拍摄和数据管理系统软件，拍摄的图像自动完成存储，无需单独命名，可随时在数据库中自由调取图像进行察看与分析，支持多次调取分析，并能进行数据的备份和存档，方便用户管理，所得分析数据可按照孔板排列顺序导出到表格中，拍摄和分析可并行进行。 #19.系统软件需具有≥20种预置拍摄程序； #20.分析模块：图像分析具有模块化流程：如细胞凋亡、细胞自噬、无标记细胞计数、无标记细胞形态分析、荧光标记细胞计数、细胞分类、细胞内吞、内化、活细胞检测、溶酶体、线粒体、有丝分裂指数、神经突触追踪（神经细胞生长、神经细胞内突触形成）、细胞吞噬、细胞内点状结构分析（如囊泡、斑点、核小体）、蛋白表达含量分析、核转位分析、病毒感染等分析模块； 21.在数据查看时应不仅能看到全板图像的缩略图和每个孔原图，还可以看到不同分析参数的热图，不同处理的浓度依赖曲线，柱形图，散点图以及原始数据表格。原始数据可依势排列，方便筛选。应支持在图像、图表和表格之间来回切换，以获取特定的数据； 22.个性化的视野选取图片导出，实现图像的放大和缩小。 23.可以做任意两孔的平行比较； *24. 明场透射光分析模块：可做无标记细胞的增殖、细胞分类、形态分析等； 25.系统具有即时分析功能，可以实现边采集图像边同步分析当前实验结果，同时还可以查看和分析过往的实验结果，实现多件事情同时操作； 26.系统软件具有自学习功能，准确识别图片中细胞参数； #27.登录方式 ：基于浏览器的自动化图像获取和分析软件可通过在线访问网页方式登录系统和数据，应支持台式机、笔记本及平板电脑操作，通过内置共享和远程访问功能，实现共享、呈现和协作。 二、配置清单 1.荧光显微细胞成像仪主机 1台； 2.4X,10X,20X,40X物镜组合套装 1套； 3.微量板适配器 1套； 4.玻片适配器 1套； 5.63倍物镜（NA 0.70） 1套； 6.Texas Red 滤光片组 1套； 7.CFP滤光片组 1套； 8.低裙边微孔板适配器 1套； 9.35mm培养皿适配器 1套； 10.荧光微珠板 1套。 |
| 5 | PCR仪 | 一、技术参数 1.具有合金涂层的铝合金样品槽； 2.最大升温速率≥4 ℃/s，平均升温速率≥3℃/s； 3.温度均一性≤±0.2 ℃； 4.温度准确性≤±0.1℃； 5.温度梯度功能：可设≥12列不同温度，能进行线性温度梯度和随机温度梯度两种设置方式； 6.可提供表格式和图形式两种不同的程序编辑界面； 7.具有断电自动重启功能； 8.具有程序快速启动功能，自动显示最近使用过的程序； 9.仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息； 10.深凹设计的高性能智能热盖（HPSL），采用压力离合装置，具有过紧保护功能，提供持续稳定的压力； 11.热盖温度范围：30-110 ℃； 12.开放的系统：96孔样品通量，适用于标准的96孔板、8联管或0.2ml PCR单管； 13.数量：5台。 二、配置清单 PCR仪主机 5台。 |
| 6 | 振荡培养箱 | 一、技术参数 1.培养箱为三层叠加放置； 2.振荡频率：20~300转/分； 3.振幅：26mm； 4.最大容量 ：单层最大容量可容纳≥15个1000ml的三角瓶或 ≥28个500ml三角瓶或≥45个250ml的三角瓶； 5.标准配置：万能弹簧网架； 6.托盘尺寸（mm）：≥单层800×450； 7.定时范围 ：0~999分钟/小时； 8.恒温范围 ：5℃~60℃（室温25℃时 )； 9.恒温精度≤±0.1℃； 10.温度均匀度 ≤±0.5℃； 11.数显方式：LCD； 12.输入功率：单层1600W。 二、配置清单 1.振荡培养箱 3台； 2.万能弹簧网架 9个。 |
| 7 | 人工智能气候室 | 一、技术参数 1.控制系统 1.1配置≥10英寸彩色触摸屏，中文或英文操作界面任意转换。可实时显示设定值及测量值，PID精确运行，可控制温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等； 1.2程序控制分手动、时钟、定时三种程控模式，其中时钟模式及定时模式下可存储不小于100种程序，每种程序下可编制≥24段运行阶梯。并以中文或英文的方式保存； 1.3控制器采用模块化设计， PLC控制器； 1.4多重密码权限登录，可区分管理员、使用人员、维护员。 1.5系统自带故障诊断功能，屏幕滚动提示故障原因并触发蜂鸣报警； 1.6系统可记录≥30万组设定程序及测量数据，可设置存储数据的时间间隔。运行数据和报警数据具备U盘导出功能； 1.7断电恢复功能可设置开启或关闭。具有光照间歇功能。根据使用需求可设置禁用功能（加热、制冷、光照、加湿、除湿）； 2.光源系统 2.1顶置LED光源； 2.2光源植物生长专用灯珠，灯珠位置确保同一水平面光照均匀性小于5%。端口均采用防水设计，防护等级IP65； 2.3光源板由高输出的四色LED灯组成，每种光色可独立调整亮度，调节范围0-100%，步进调节1%，可排列组合出≥1000种不同的光谱组合，根据使用需求可调整出最适合植物生长的光谱参数（如拟南芥光谱、大豆光谱、小麦光谱、水稻光谱、玉米光谱、番茄光谱等）； 2.4光源波段包含：白光（W）波长400-700nm、红光(R）波长：660nm、蓝光（B）波长：460nm、远红光（IR）波长：730nm。 2.5灯下15cm处最高光照强度大于800μmol/m2/s； 3.温度及湿度控制系统 3.1带热气旁通的空气冷却/加热装置，压缩机连续运行； 3.2平衡式温度控制方式，制冷系统可以控制蒸发器温度，使蒸发器温度恒定，且不会低于零度，无需除霜； 3.3温度范围（℃）：有光照6℃～60℃；无光照2℃～60℃（环境温度@25℃），温度控制精度≤0.1℃，温度均一性±0.4℃； 3.4湿度控制范围：40～90%RH；湿度控制精度：±3%RH； 4.安全系统 4.1报警种类:开门超时报警；温度超限报警保护；湿度超限报警；温度传感器故障报警保护；湿度传感器故障报警；加湿水位低报警及缺水保护功能；灯光寿命报警；冷凝器除尘报警，报警信息可在触摸屏滚动提醒； 4.2第二重超温保护控制，当第一重温度超限保护功能关闭或损坏失控时，会触发第二重超温保护，独立双重温度保护，保证植物安全； 4.3安全装置：压缩机过载保护功能、超温保护装置、漏电保护、电流过载保护装置； 5.箱体结构 5.1内部容积：≥1060L； 5.2配置2层隔板，总培养面积≥1.4m2，单层隔板最大负载≥40kg，最大生长高度≥59cm，隔板高度可任意调节； 5.3外部材质采用≥1.2mm厚镀锌钢材，表面环保型粉末涂层。内部采用≥1mm厚304不锈钢板，表面采用反光涂层； 5.4箱体保温层厚度≥5.5cm，具有直经≥3.5cm带气密塞的测试孔； 二、配置清单 1.植物生长箱主机 4台； 2.光照模块 8套； 3.可调式搁架 9块； 4.补水箱 4个； 5.接水盘 4个； 6.数据U盘 4个； 7.说明书 4套。 |

二、商务要求：

（一）交货期及交货地点：

1.交货期：自签订合同之日起国产设备30个工作日内交货并安装调试完毕，进口设备90个工作日内交货并安装调试完毕。

2.交货地点：中国农业大学用户指定地点。

（二）供货及安装调试要求

1.投标人应结合采购标的、发货地、交货地提供科学、详细的供货方案，方案应明确供货所需的周期、运输形式、货物包装、须采购人配合的内容、供货流程及突发预案（需详细可行。突发预案需能保障发生突发事件时不影响供货周期）等事项。

2.投标人应根据采购标的特性及采购需求提供科学、完善的安装调试方案。方案应明确安装调试需采购人配合事项、安装调试流程、安装调试人员（包括人员名单、简历、相关资质证书等）、安装调试进度计划、安装调试过程中可能发生的突发意外情况及对应的解决方案。

3.中标人根据用户现有安装条件具体设计。仪器到货后5～10个工作日，在用户通知后专职工程师免费上门安装、调试。由用户单位进行使用性能方面的确认。

（三）售后服务及培训要求：

1.投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

2.质保期（免费保修期）：自验收合格之日起不少于一年。质保期内，供应商提供三包服务（包修，包换，包退）。任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，制造商负责免费维修。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.维修响应时间：具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内投标人提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，24小时内到达维修现场，一般问题在48 小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。延误时间则顺延质保期；

4.提供整机免费移机两次。质保期结束后接到报修信息仍需24小时内到达维修现场。终身免上门维修人工费用。

5.制造商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。质保期外，需提供永久的保障性服务，以保障软硬件的正常使用。

6.零配件：投标人至少保证10年内的维修备件的照常供应。

7.投标人应针对本项目采购标的及采购人所在地，提供完善、详细的售后服务方案，方案应明确包括但不限于响应时间、备品备件供应、售后服务人员、售后服务网点、具体的售后服务措施（需详细可行。能够保障采购人质保期内权益及质保期外的服务）等。

8.培训要求：到货安装调试完成后，由专业工程师在用户现场提供至少一次系统的使用及维护培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

9.投标人应针对本项目采购标的特点及采购人所在地，提供完善详细的培训方案，方案应明确包括但不限于培训周期、具备丰富经验或相关资质的培训人员、培训频次、培训地点、具体培训措施（需详细可行。能够保障采购人完全独立操作设备）等。

（四）验收标准：

1.设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及投标人双方共同签署验收文件。

2.仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协商足够准备时间，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师和采购人当场进行开箱检查。采购人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。投标人提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换；设备的表观应完好（有无受潮、锈蚀、损伤等），备品备件齐全（列出清单、数量），使用说明书、技术资料齐全，设备名称、型号规格配置等应与合同相符。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有损坏，采购人有权向投标人提出退、换和索赔。

3.仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试；由用户单位进行使用性能方面的确认，设备的性能应符合投标人投标文件中承诺的技术指标（以 “*”“#”号指标为重点验收指标）。

4.技术资料验收：技术资料包括但不限于详细的备操作手册、维护手册、备品备件手册、外购物清单、随机附件备件清单、安装技术要求及安装图纸。

5.验收：投标人需到采购人现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常验收时，由双方根据相关技术文件的指标进项测试。达到要求后双方在验收报告上签字。

6. 签署验收报告：用户经试用确认该设备性能和培训符合要求后签署验收报告。

# 03包：蛋白纯化仪等

一、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声波破碎仪 | 一、技术参数 1.整套设备由主机、换能器、杯式探头（即非接触式探头）、样品旋转部件、可透视消音箱、循环水浴、样品管适配、直接接触式探头等几个部分组成； 2.可编程的数字系统控制，可精确设定振幅、脉冲或暂停时间，并实时显示水浴温度； #3.须具备双模的工作模式，既可采用非接触式超声用于ChIP、微量细胞破碎，也可作为普通的超声破碎仪使用接触式、非接触式探头用于常规细胞破碎、裂解实验； 4.配备可旋转样品管架，样品在破碎过程中要保持匀速旋转，保证被充分剪切； #5. 可同时处理≥18个样品； 6.消音箱带有透明窗口、内置照明灯； 7.配冷却循环水浴系统，半导体制冷，可始终保持水位不变8.冷却循环水浴温控范围：2℃-45℃；配有过滤器； 9.冷却循环水浴须可持续工作，且在超声运行中不需暂停；冷却循环水浴工作时，水位液面须平稳无波动； 10.具有液位调节系统 11.设备最大输出功率≥750W，操作频率20 kHz； 12.设备可数字显示实时输出功率、总输出能量、已消耗时间等参数； #13.振幅调节范围：20-100%，步进1%； 14.连续操作时间≥10hr，最短脉冲操作时间：≤1s，最长脉冲操作时间：≥10min，机器运行时可随时暂停或者继续； 15.程序内置脱气功能； 二、配置清单 1.超声波破碎仪主机1台； 2.杯式探头（非接触式探头）1个； 3.换能器1个； 4.专用消音箱1个； 5.冷却循环水浴1个； 6.旋转控制器1套； 7. 18×0.2ml离心管适配器1套； 8. 12×0.5ml离心管适配器1套； 9. 8×1.5ml离心管适配器1套； 10.通用型适配器搁架1套； 11.液位调节单元1套； 12.专用安装工具1套。 |
| 2 | 自动细胞计数器 | 一、技术参数 1.一体机台式细胞分析仪； 2.细胞处理时间：10~20秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片； 3.细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL； 4.微粒/细胞直径范围：4μm - 60μm（微粒）；7μm - 60μm（细胞）； 5.所需的样品体积:≤ 10 μL； 6.可进行自动光强度调节和全自动聚焦（也可手动调整焦距）； 7.具有细胞Gating功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数； #8.兼容重复细胞计数板和一次性细胞计数板 9.自动调节荧光光强度，提供饱和像素提示； #10.光学: 3通道（明场 + 2 个LED光源插槽），同时使用2种光源（检测绿色荧光蛋白的光立方和红色荧光蛋白的光立方） 11.有预设程序，且采用machine learning和AI智能算法，对于细胞碎片，小细胞和成团细胞等复杂细胞样本有更准确的计数； 12.内置预稀释计算器、细胞传代计算器； 13.相机≥5百万像素，物镜2.5倍光学放大，总放大倍数~55x； 14.仪器可通过wifi连接到云平台，传输和保存数据； 15.图像和数据可自动保存，其提供多种格式的数据文件，包括Tiff、PNG、JPG图像文件和CSV、FCS数据文件，还可保存包含结果、图像和机器设置参数的PDF文件； 二、配置清单 1.自动细胞计数器主机 1台； 2.四种电源接头 1套； 3.细胞计数板 1包（50个）； 4.一次性玻片支架 1个； 5.可重复玻片支架 1个； 6.USB 储存卡 1个； 7.光立方 2个； 8.快速参考卡（QRC） 1个； 9、wifi 连接器 1个。 |
| 3 | 蛋白纯化仪 | 一、技术参数 #1.精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀。泵头材质为钛合金材质。 #2.单泵流速：0.001–25 ml/min；装柱可以双泵模式运行，流速≥50ml/min。 3.压力范围：0–18 MPa。 #4 流速重复性： 0.25–25 ml/min，< 3 MPa， 0.8–2 cP；流速准确度：±1.3%，流速精度：RSD<0.5%； 5.粘度：0.35–10 cP； *6.具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出； #7.使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热，波长范围：全波长检测器，200 -700 nm； 8.检测范围：-6 到 +6 AU，线性：2%，在0–2 AU之间。 #9.光源和流动池分开； 10.电导检测范围：0.1 - 999.99ms/cm； 11.温度范围：0 - 99℃，温度准确度：± 1.5℃ 在 4℃–45℃ 之间。 #12.可根据体积或峰自动收集，兼容3，8，15和50ml的收集管，试管容量≥350管，收集范围从0.1ml-50ml。 #13.具有滴感应器，防滴漏功能，流路为PEEK惰性材料（，耐受有机溶剂。 14.具有自动积分、一键积分功能，可打印结果报告。 15.可自行编写程序可直接调用模板，删除添加步骤，也可自行修改每一步的参数。 16.内置完备的层析柱和凝胶的信息，直接选择层析柱、智能编程 二、配置清单 1.蛋白纯化仪主机 2台； 2.软件 2套； 3.收集器 2套。 |
| 4 | DNA片段分析仪 | 一、技术参数 #1.内部无涂层毛细管阵列，支持多种应用及运行方法； #2.8道全自动毛细管电泳系统,可升级到24道毛细管电泳系统； 3.505nm单波长固态长寿激光光源，采用标准电源供电，无需散热； *4.检测系统采用低温CCD装置，无机械位移，同时采集所有通道信号； *5.光栅同步分光装置，更换染料不必更换硬件设备； #6.可同时进行≥5色荧光实时检测； 7.电泳操作温度：18℃-70℃； #8.24小时测序量≥280个样品,测序最长长度≥750bp以上； 9.测序试剂可常规做≥8倍稀释； 10.有针对困难模板的专用试剂盒； #11.可进行大规模SNP的系列研究，单泳道可检测≥10重SNP； 12.片段分析分辨率：长度50-400碱基的分辨率≤0.5bp； 13.数据分析所用软件: DNA序列分析和DNA片段分析软件，仪器操作和数据分析所用计算机工作站； 14.可选择的荧光种类≥6种； 15.支持8联管，96孔板和384孔板； 16.无线射频识别技术追踪试剂耗材使用数据并记录管理信息。 二、配置清单 1. 8道基因分析仪主机 1台； - 2.计算机 1台； - 3.仪器控制和数据采集软件 1套； - 4. DNA序列分析软件 1套； 5. DNA片段分析软件 1套； - 6.装机验证校准试剂盒 1套。 |
| 5 | 脉冲场电泳仪 | 一、技术参数 1.功能：用于基因组DNA大片段的电泳分离检测； *2.性能：采用脉冲场技术分离长片段DNA分子，能电泳分离5Kb到430Kb的基因组DNA片段； 3.电压在25-175V之间可调，电泳电流能达到200mA； 4.软件提供≥6种预设程序，可以直接检测多种不同大小范围DNA长片段； 5.软件提供自定义模式，可以根据需要编程分离DNA片段； 6.软件实时显示运行电压、电流值和运行进度； 7.支持常规KBB或者TBE缓冲液运行； 8.每一次运行完之后会自动生成log文件； 9.图形化操作界面； 10.电泳槽大小：≥12×14cm； 11.标配一个12孔和一个20孔梳子。厚1.5 mm，最大高度12mm；20孔梳子宽度为4mm，孔梳子的宽度为8mm； #12.可配合全自动脉冲场DNA大片段回收仪，进行DNA大片段回收样本的质控； 13.自动化脉冲场电泳分离回收DNA大片段，软件中设置回收片段起始bp和结束 bp，区间片段自动回收到回收室中； 14.核酸片段大小回收范围：100-50,000bp（100bp-50kb）； 15.最大上样量：≥5ug DNA； 16.每个泳道有3个电极，加样端1个电极，分离端1个电极，回收端1个电极； *17.≥5个荧光激发光源，≥5个荧光检测器。每个泳道采用独立的荧光激发光源和独立的荧光检测器检测； 18.单次实验一个泳道，DNA marker条带≥5个 *19.上样孔到回收孔之间凝胶泳道长度≥5cm； *20.包含脉冲场电泳模块，提供专门的脉冲场电泳回收程序； 21.对于10-50kb跨度范围（总长40kb）的DNA长片段，只需1次自动回收，就可以从回收孔中完成所有目标DNA片段的回收； 22.DNA片段 10-50kb回收后总体积：≤45ul； 23.应用：可回收酶切DNA片段，支持一代测序、二代测序、三代测序各种文库制备：Paired-end文库、RNA-seq文库、miRNA-seq文库、ChIP-seq文库、外显子组测序文库、Nestera文库、PGM文库、Proton文库、RAD-seq文库、16S测序文库、目标捕获测序（Target-seq）转基因测序文库、临床样本测序文库、病原微生物测序文库、循环血cfDNA片段回收、肿瘤ctDNA片段回收等。10X Genomics文库回收。三代测序Pacicbio 长片段文库回收、Nanopore长片段文库回收等。 二、配置清单 1. 脉冲场主机 2台； 2. 脉冲场大片段DNA回收仪 1台； 3.电泳槽 1个； 4.12孔和20孔梳子 各2个； 5.软件 1套； 6.电脑2台。 |
| 6 | 细胞核转染系统 | 一、技术参数 1.一套耗材适用于所有细胞类型的转染； 2.转染细胞量：可电转的细胞量为 2x104-6x106； 3.支持细胞类型：可转染干细胞、神经细胞、原代细胞等； 4.转染程序设置，内置超过150种电转参数，同时最多可以存储≥10,000种针对不同细胞的实验方案； 5.可以调整脉冲电压（0.5-2.5 kV）、脉冲持续时间（1-100 ms），脉冲次数（1-10），细胞类型，缓冲液类型和递送物质类型； 6.内置能量计算器，防止过高能量脉冲的电弧放电和输送； 7.内置电弧检测功能，帮助识别未成功处理的样本； 8. ≥8英寸触摸屏。 二、配置清单 1.电转仪主机 1台； 2.移液器 1把； 3.移液器底座 1个； 4.仪器连接线 1根。 |

二、商务要求：

（一）交货期及交货地点：

1.交货期：自签订合同之日起国产设备30个工作日内交货并安装调试完毕，进口设备90个工作日内交货并安装调试完毕。

2.交货地点：中国农业大学用户指定地点。

（二）供货及安装调试要求

1.投标人应结合采购标的、发货地、交货地提供科学、详细的供货方案，方案应明确供货所需的周期、运输形式、货物包装、须采购人配合的内容、供货流程及突发预案（需详细可行。突发预案需能保障发生突发事件时不影响供货周期）等事项。

2.投标人应根据采购标的特性及采购需求提供科学、完善的安装调试方案。方案应明确安装调试需采购人配合事项、安装调试流程、安装调试人员（包括人员名单、简历、相关资质证书等）、安装调试进度计划、安装调试过程中可能发生的突发意外情况及对应的解决方案。

3.中标人根据用户现有安装条件具体设计。仪器到货后5～10个工作日，在用户通知后专职工程师免费上门安装、调试。由用户单位进行使用性能方面的确认。

（三）售后服务及培训要求：

1.投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

2.质保期（免费保修期）：自验收合格之日起不少于一年。质保期内，供应商提供三包服务（包修，包换，包退）。任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，制造商负责免费维修。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.维修响应时间：具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内投标人提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，24小时内到达维修现场，一般问题在48 小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。延误时间则顺延质保期；

4.提供整机免费移机两次。质保期结束后接到报修信息仍需24小时内到达维修现场。终身免上门维修人工费用。

5.制造商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。质保期外，需提供永久的保障性服务，以保障软硬件的正常使用。

6.零配件：投标人至少保证10年内的维修备件的照常供应。

7.投标人应针对本项目采购标的及采购人所在地，提供完善、详细的售后服务方案，方案应明确包括但不限于响应时间、备品备件供应、售后服务人员、售后服务网点、具体的售后服务措施（需详细可行。能够保障采购人质保期内权益及质保期外的服务）等。

8.培训要求：到货安装调试完成后，由专业工程师在用户现场提供至少一次系统的使用及维护培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

9.投标人应针对本项目采购标的特点及采购人所在地，提供完善详细的培训方案，方案应明确包括但不限于培训周期、具备丰富经验或相关资质的培训人员、培训频次、培训地点、具体培训措施（需详细可行。能够保障采购人完全独立操作设备）等。

（四）验收标准：

1.设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及投标人双方共同签署验收文件。

2.仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协商足够准备时间，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师和采购人当场进行开箱检查。采购人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。投标人提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换；设备的表观应完好（有无受潮、锈蚀、损伤等），备品备件齐全（列出清单、数量），使用说明书、技术资料齐全，设备名称、型号规格配置等应与合同相符。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有损坏，采购人有权向投标人提出退、换和索赔。

3.仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试；由用户单位进行使用性能方面的确认，设备的性能应符合投标人投标文件中承诺的技术指标（以 “*”“#”号指标为重点验收指标）。

4.技术资料验收：技术资料包括但不限于详细的备操作手册、维护手册、备品备件手册、外购物清单、随机附件备件清单、安装技术要求及安装图纸。

5.验收：投标人需到采购人现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常验收时，由双方根据相关技术文件的指标进项测试。达到要求后双方在验收报告上签字。

6. 签署验收报告：用户经试用确认该设备性能和培训符合要求后签署验收报告。

# 04包：制备型高效液相色谱仪等

一、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机 | 一、技术参数 1.最高转速：≥ 29000rpm； 2.最大离心力 ：≥100000×g； 3.最大容量 ：≥6L； #4. 6x500 ml角转子，最大转速≥12000 rpm； 5.温度设定范围：-20℃至+40℃，温度精准度±2℃；最高转速下可保持4℃离心； 6.加减速控制：≥9级加速,≥ 9级减速； 7.转头锁定系统：转头自锁，卡扣式转载转头，无需工具手动锁定转头； 8.控温系统：具有预冷系统，无氟制冷，具有离心腔智能真空系统，热输出＜2.0kw； 9.生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书； 10.控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可快捷设定运行条件和运行参数；触摸屏式操作面板； 11.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动, 无须齿轮变速装置和皮带传动系统； 12.安全系统：瞬时转头自动识别功能（无需启动到转速进行识别）,具有自动门锁，转子不平衡检测；超速和超温保护停机功能； 13.噪音：＜59dBa； #14.离心机可以适配超轻的碳纤维转头； 15. 主机内置操作视频； 16. 主机带有中文操作语言； #17.离心机自动开盖按键，无需脚踏开关。 二、配置清单 1.离心机主机 2台； 2. 6x1000 ml角转子 1套； 3. 8x50ml角转子 2套； 4. 6x500 ml角转子 1套。 |
| 2 | 制备型高效液相色谱仪 | 一、技术参数 1.四元梯度泵 1.1双柱塞串联泵，每个泵头有独立马达驱动；采用伺服控制可变冲程设计和平滑运动控制以实现主动式阻尼，配置主动密封垫清洗装置； 1.2 流量范围：0.001ml/min～10.0ml/min，递增：0.001 mL/min； 1.3 内置4通道真空脱气机； 1.4 延迟体积：< 350µL； #1.5 冲程设置：自动连续可变冲程，设置范围：20～100µL，可兼容半制备分析； 1.6 传动装置：精密齿轮传动； 1.7 最大压力：≥600 Bar ； 2.自动进样器 2.1 使用微型计量泵准确控制取样体积，具有洗针程序，采用高压进样； 2.2 自动进样器均采用深色避光盖板，进样器内安装有照明装置； 2.3 压力范围≥800 Bar； 2.4 样品容量：≥130位2ml样品瓶位； 2.5 进样范围：0.1～100µL，增量：0.1µL（无需更换定量环）； 3.柱温箱 3.1 控温范围：室温上5℃～80℃； 3.2 控温准确度：±0.5度； 3.3 柱容量：可容纳≥30cm长色谱柱； 4.检测器与馏分收集器 4.1 紫外检测器； 4.1.1 波长范围：190～600nm.； 4.1.2 噪音：< 3*10-6 AU； 4.1.3 漂移：< 0.5*10-3 AU/h； 4.1.4 波长准度：≤0.5nm； 4.1.5 波长精度：±1nm； 4.1.6 采样速率：≥120Hz； 4.2 馏分收集器 4.2.1 配置延迟传感器，自动测算峰检测与收集之间的时间差，准确开启收集阀门 ； 4.2.2 系统适应流速：1~10 mL/min ； 4.2.3 馏分收集的触发模式：时间段、峰（阈值，正/负斜率）、时间表（时间间隔与峰的组合）； 4.2.4 收集位数：大于100位5ml馏分收集管； 4.2.5 安全性能：漏液报警，早期维护预警故障检测并提示； 5.仪器控制及数据处理系统 5.1参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；； 5.2硬件（不低于）：i5处理器，8G内存，1T硬盘，Windows10专业版操作系统； 5.3在线帮助及教程：每个对话框，均有在线帮助，提示用户设定适合的参数；内置≥30套培训教程以供用户自主学习工作站操作； 5.4在线诊断：内置多项对各组件的自动测试程序，用户可根据仪器使用情况，随时检查仪器性能；内置多种色谱常见问题及其解决方案； 5.5早期维护预警：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护； 5.6电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。 二、配置清单 1.四元梯度泵 1个； 2.自动进样器 1个； 3.柱温箱 1个； 4.紫外检测器 1个； 5.馏分收集器 1个； 6.色谱柱 2根； 7.电脑工作站 1套。 |
| 3 | 微量热泳动仪 | 一、技术参数 1.硬件性能指标 1.1 样品上样和注射：全自动，内置自动进样器； 1.2系统流速：1-100 μl/min； 1.3通道体积：≤60 nl； *1.4样品进样体积：≤ 5μl； #1.5 有机溶剂矫正：自动； 1.6 自动化程度：>24小时无人监管作业； 1.7样品分析时间：2-15 min ； 1.8 样品架：1.5ml道夫管，样品数量：16个； 2.检测性能指标 2.1 检测折射率范围：1.33-1.40； 2.2 响应信号动态范围：1-70000 RU； #2.3基线噪声：<0.1 RU； 2.4 基线漂移：<0.3 RU/min； *2.5分子量检测限制：<100 Dalton； 2.6结合速率常数(ka)范围：103 -107 M-1s-1； 2.7解离速率常数(kd)范围：10-5-10-1 s-1； *2.8结合常数(KD)范围: 104-1012 M-1； 2.9芯片偶联蛋白消耗量：0.03-3μg/flow cell； 2.10样品浓度检测范围：≥ 10 pM； 2.11浓度分析模式：基于标准曲线的浓度分析； #2.12动力学检测方式： 1）多循环； 2）单循环； #3.耗材及软件性能指标 3.1传感器芯片：≥ 17种； 3.2芯片使用重复性：≥100次； 3.3 软件具有智能数据质量评估系统，能够图形化显示评估结果。 二、配置清单 1. 主机 1台； 2. 软件 1套； 3. 开机试剂 1套。 |
| 4 | 小型冷冻高速离心机 | 一、技术参数 1.最大相对离心力（rcf）： 21,300 × g（最大转速：≥15,060 rpm）； 2.转速/离心力： 100 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增，5,000 -15,060 rpm，100 rpm 递增， 1-21,300 x g；50 ‐ 2990 x g, 10 x rcf 递增；1-21,300 x g，100 rcf递增； 3.离心时间：1-2min, 10s 递增；2 ‐ 10 min，30 s 递增；>10 min，1 min 递增；连续离心； 4.最大转子容量 24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管，96 × 0.2 mL PCR管； 5.从零加速至最高转速的时间≤15 秒 ； 6.从最高转速降速至零的时间≤15 秒； 7.离心计时：10 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心 8.瞬时离心按键； 9.温控范围：-10 °C 至 40 °C； 10.即使在最高转速也可保持 4 °C； 11.快速预冷功能，从室温（21 °C）降至 4 °C ≤8 分钟。 二、配置清单 1.主机 4台； 2.24*1.5/2ml 角转子 4个。 |
| 5 | 台式低速水平转子离心机 | 一、技术参数 1.微机控制，屏幕液晶显示； 2.具有转子自动识别功能，采用食用级硅橡胶整体式密封圈； 3.≥10个升降速程序，rpm/RCF之间读数换算与设定，且同步显示加速及降速曲线图像； 4.电控门锁，具有超速、不平衡、门盖等多项保护功能； 5.最高转速：≥19000r/min； 6.最大相对离心力：≥26300×g； 7.最大容量：4×750ml； 8.转速精度：±10r/min； 9.时间设置范围：1min～99h59min； 10.数量：5台。 二、配置清单 1.离心机主机 5 台。 |
| 6 | 全自动免疫印迹检测系统 | 一、技术参数 1.垂直电泳仪 1.1 同一槽内可同时进行≥4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验; 1.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm； 1.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上; 1.4 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样; 1.5 电泳梳：塑料电泳梳，制胶过程中，内置脊可避免在灌胶过程时的空气接触; 1.6 有断电后自动恢复功能; 1.7 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳; 2.转印槽 2.1 标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯; 2.2 在低压下也能获得高效、稳定的转移； 2.3 具有冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题； 2.4 最大胶尺寸：7.5*10 cm；缓冲液体积：450 ml；胶容量：2块小胶； 3.全能型成像仪 3.1 印迹膜：基于HRP和AP系统的化学发光、传统荧光染料的荧光检测、比色染色； 3.2 蛋白凝胶：比色染色和荧光染色； 3.3 核酸凝胶：Ethidium bromide，SYBR Green I，SYBR Green II，SYBR Safe，SYBR Gold，Hoechst blue等； #3.4总蛋白归一化：提供no-stain免染型蛋白标记试剂和配套蛋白归一化计算软件，可在凝胶或者印迹膜上进行快速孵育后，确认转印效率，软件可实现免染蛋白对目的蛋白做归一化定量，可提供应用指南； 3.5 菌落平板：可拍摄并分析计数菌落平板，比如过表达的荧光筛选，蓝白斑筛选，结晶紫染色等； 3.6 CCD检测器： 3.6.1 相机：使用微镜头和宽光谱冷CCD，快速预冷-关机或休眠状态下≤2分钟即可完成预冷； #3.6.2分辨率：≥3,380 x 2,704，910万像素； 3.6.3 像素尺寸：3.69 µm × 3.69 µm； #3.6.4成像面积：≥22.5 厘米 x 18.0 厘米，同时成像4张小型印迹膜/胶，且进行平场处理，无边缘效应； 3.6.5 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：≥70％，绝对Q/E峰值：≥75%@525nm； 3.6.6 CCD暗电流：≤0.005 e/p/s (-10°C) ；CCD读出噪音：≤6 e-rms，提供弱光成像；动态范围：>4 个数量级，16 bit数据输出； 3.7镜头： 3.7.1 焦距25mm定焦镜头可自动对焦； 3.7.2 f/0.95光圈； #3.7.3 1-8倍变焦，依据放置的印迹膜或胶的数量自动调整机械变焦，可依据需求选择数字变焦，查看拍摄图片细节； 3.8光源： 3.8.1 LED光源： 3.8.2 Epi白色LED光源，顶部照射，用于不透明样本成像;； 3.8.3近红外LED光源； 3.8.4 12片滤光片（6片激发，6片发射），电动轮转。荧光通道发射光滤光片：蓝色LED：520-555nm；绿色LED：565-615nm；红色LED：675-720nm；远红LED：710-730nm；近红外LED：800-850nm，标配所有滤光片； #3.9 图像采集模式：化学发光（Chemiluminescent），荧光（Fluorescence），蛋白胶（Protein Gel），核酸胶（Nuclear Acid Gel），通用（Universal）； #3.10 图像曝光模式：智能曝光（Smart Exposure）技术快速确定最佳曝光时间，无需重复曝光即可获得理想的信号，高动态范围HDR（smart range HDR）技术扩展蛋白检测丰度范围； 3.11 曝光时间：最短1毫秒，最长60分钟，满足常见免疫印迹需求； #3.12样本抽屉门：电动控制，可一键自动开关； 3.13 载物台： 3.13.1载物台通过电动控制，可通过机械式旋转实现自动化样本对齐； 3.13.2 同一标配载物台，除白光样品盘用于将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像之外，其余所有样品均不需另外使用托盘，无需更换载物台； 3.14一体机：多点触摸的≥12英寸电容式液晶触摸屏，可进行多方位移动以及图像缩放，内置计算机（≥256G内置存储空间）； #3.15数据管理及传输：USB及网络（LAN和WIFI），免费云平台服务和10G云存储空间，除了通过外接插口（USB）导出数据，还可链接网络（LAN和Wifi）链接Connect云平台，随时随地保存、分析并获取数据； #3.16分析软件可对系统进行控制，包括采集、调整、定性、定量、分析图像及报告输出。可快速自动识别泳道和条带，加载不同的分子量标准品并进行目标蛋白分子量计算，使用管家基因/总蛋白进行相对/绝对定量和归一化计算，并提供相应的数据文件。 二、配置清单 - 小型垂直电泳槽 6套 - 基础电源 6套 - 小型转印槽 6套 - 水平电泳槽 2台 - 玻璃板，5块/盒，2盒/套 6套 - 移液器，5支/套 10套 - PVDF膜，3.3M/卷 6卷 - 多功能成像仪 2台 - 可旋转样品台 2个 - 白色样品台 2个 - 切胶防护眼镜 2个 - 参考样本板 2个 |
| 7 | 蛋白电泳仪 | 一、技术参数 1.小型垂直电泳槽，凝胶数 ：≥4； 2.凝胶尺寸（宽x长）cm：预制：8.6x6.8；手灌： 8.3x7.3； 3.玻璃板尺寸cm ：短板：10.1x7.3；长板：10.1x8.2； 4.SDS-PAGE 典型运行时间 ：35—45 分钟（在 200V 恒定电压下）； 5.缓冲液体积：2块胶所需缓冲液体积：700ml；4块胶所需缓冲液体积：1000ml； 6.小型转印槽可转印≥2块凝胶； 7.颜色标记的转印夹和电极； 8.内置制冷芯冷却元件； 9.转印槽既可作为独立设备又可作为一个模块与电泳槽的槽和盖兼容； 10.电源输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)； 11.电源有断电后自动恢复功能； 12.电源输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳； 13.购置数量：5台。 二、配置清单 1.垂直电泳槽 5台； 2.转印槽 5台； 3.电源 5台。 |
| 8 | 基因枪 | 一、技术参数 1. 实验条件: 原位、体外、体内； 2. 目标区域: 2cm²； 3. 工作压力范围:0.5-5MPa（每转弹夹仓12次）； 4. 目标类型：动物细胞、植物细胞、植物活体叶片、动物活体皮肤、肌肉、动物活体器官； 5. 电压: 9V（可发射1000次）； 6. 气源: 氦气或氮气； 7. 金属颗粒: Φ0.8-1.5μm、Φ1.5-3.0μm； 8. 轰击方式：弹仓直接点样或尼龙管制备。 二、配置清单 1.基因枪 1台； 2.特制的气体减压阀及软管 1套； 3.加样装置 1个； 4.切割机 1个； 5.弹仓 1个；尼龙管50Feet 2包；金粉2瓶。 |
| 9 | 高压灭菌锅 | 一 技术参数 - 容量:≥60升；腔体直径≥40CM ； #2.灭菌腔材料:SUS304不锈钢，设计压力≥0.35Mpa、设计温度≥150℃； 3.开关盖方式：触拨式开关盖，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖）； 4.时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-15天延迟； 5.温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃ ，压力≥0.35Mpa； #6.液晶触摸屏：≥7英寸彩色液晶触摸屏，显示灭菌器各种状态； 7.缺水保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置； 8.记忆存储系统:可记忆存储≥60条灭菌程序； 9.六级排汽方式：可设定6种不同的排汽速度，同时在排气中排汽速度可手动调整； 10.USB存储功能：可插入U盘存储数据； 11.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度； 12.F0值：具有F0值计算功能。 二、配置清单 1. 高压灭菌锅主机 4台。 |
| 10 | 双波长荧光蛋白激发光源 | 一、技术参数 1.波长：440nm- 460nm， 510nm-540nm； 2.头部直径不小于120mm； 3.功率：单波长18w，总功率27w； 4.输入电压：交流100-260v，频率50/60Hz； 5.距灯150mm处照射直径为180mm； 6.数量：2台。 二、配置清单 1. 主机 2台；LUV-30A观察眼镜 2副；LUV-50A观察眼镜 2副；充电器 2个；铝合金手提箱 2个。 |
| 11 | 超低温冰箱 | 一、技术参数 1.内部容积：≥650L； 2.压缩机:2台大功率1.5HP工业级高效压缩机，无CFC,无HCFC制冷剂,阻燃； 3.1000 ohm RTD 铂金温度探头； 4.工作温度:-50℃∽-86℃； 5.工作电压:220V, 带时间延迟断路器； 6.电压及电流补偿器； 7.标配两台冷凝风扇智能开停； 8.箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁， 3块可调节高度的不锈钢搁板； 9.工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性； 10.标配四扇内门； #11.具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间≥230 分钟； #12.空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间≤ 33分钟； 13. ≥125mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚≥114mm； 14.三层式门密封条； 15.单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁； 16.标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器； 17.标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口； 18.冷凝器，面积≥300X450mm； 19.标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗。 - 配置清单 1.超低温冰箱主机 3台。 |

二、商务要求：

（一）交货期及交货地点：

1.交货期：自签订合同之日起国产设备30个工作日内交货并安装调试完毕，进口设备90个工作日内交货并安装调试完毕。

2.交货地点：中国农业大学用户指定地点。

（二）供货及安装调试要求

1.投标人应结合采购标的、发货地、交货地提供科学、详细的供货方案，方案应明确供货所需的周期、运输形式、货物包装、须采购人配合的内容、供货流程及突发预案（需详细可行。突发预案需能保障发生突发事件时不影响供货周期）等事项。

2.投标人应根据采购标的特性及采购需求提供科学、完善的安装调试方案。方案应明确安装调试需采购人配合事项、安装调试流程、安装调试人员（包括人员名单、简历、相关资质证书等）、安装调试进度计划、安装调试过程中可能发生的突发意外情况及对应的解决方案。

3.中标人根据用户现有安装条件具体设计。仪器到货后5～10个工作日，在用户通知后专职工程师免费上门安装、调试。由用户单位进行使用性能方面的确认。

（三）售后服务及培训要求：

1.投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

2.质保期（免费保修期）：自验收合格之日起不少于一年。质保期内，供应商提供三包服务（包修，包换，包退）。任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，制造商负责免费维修。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.维修响应时间：具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内投标人提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，24小时内到达维修现场，一般问题在48 小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。延误时间则顺延质保期；

4.提供整机免费移机两次。质保期结束后接到报修信息仍需24小时内到达维修现场。终身免上门维修人工费用。

5.制造商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。质保期外，需提供永久的保障性服务，以保障软硬件的正常使用。

6.零配件：投标人至少保证10年内的维修备件的照常供应。

7.投标人应针对本项目采购标的及采购人所在地，提供完善、详细的售后服务方案，方案应明确包括但不限于响应时间、备品备件供应、售后服务人员、售后服务网点、具体的售后服务措施（需详细可行。能够保障采购人质保期内权益及质保期外的服务）等。

8.培训要求：到货安装调试完成后，由专业工程师在用户现场提供至少一次系统的使用及维护培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

9.投标人应针对本项目采购标的特点及采购人所在地，提供完善详细的培训方案，方案应明确包括但不限于培训周期、具备丰富经验或相关资质的培训人员、培训频次、培训地点、具体培训措施（需详细可行。能够保障采购人完全独立操作设备）等。

（四）验收标准：

1.设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及投标人双方共同签署验收文件。

2.仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协商足够准备时间，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师和采购人当场进行开箱检查。采购人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。投标人提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换；设备的表观应完好（有无受潮、锈蚀、损伤等），备品备件齐全（列出清单、数量），使用说明书、技术资料齐全，设备名称、型号规格配置等应与合同相符。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有损坏，采购人有权向投标人提出退、换和索赔。

3.仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试；由用户单位进行使用性能方面的确认，设备的性能应符合投标人投标文件中承诺的技术指标（以 “*”“#”号指标为重点验收指标）。

4.技术资料验收：技术资料包括但不限于详细的备操作手册、维护手册、备品备件手册、外购物清单、随机附件备件清单、安装技术要求及安装图纸。

5.验收：投标人需到采购人现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常验收时，由双方根据相关技术文件的指标进项测试。达到要求后双方在验收报告上签字。

6. 签署验收报告：用户经试用确认该设备性能和培训符合要求后签署验收报告。

# 第六章  附件

1  投标书

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物和服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本五 份及电子版投标文件一份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额）元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起       个日历日。

- 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

- 我方在投标之前，未曾为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评标委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标授权代表签字

投标人名称(全称)

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

2． 投标一览表

投标人名称：                        （公章）   项目名称：                        招标编号：

| 包号 | 名称 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （人民币元小写） （人民币元大写） |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并单独提交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包投标总价应和附件3中的该包总价相一致。

3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号：      报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型 （请填写：大型、中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

4．货物说明一览表

投标人名称：                招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章): __________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：______________________________________

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

5．技术规格偏离表

投标人名称：                招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章): __________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：______________________________________

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

6．商务条款偏离表

投标人名称：        （公章）        招标编号：

| 对本项目招标文件中所有商务条款的偏离情况（请进行勾选） □无偏离 □有偏离。如有偏离，请在下表中予以逐一列明： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务响应 | 偏离情况（正偏离/负偏离） | 说明 |

投标人授权代表签字：________________________

日期：_____________________________________

7.资格证明文件

目    录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂家的授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

## 7-1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），加盖本单位公章】

## 7-2  纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。加盖本单位公章】

## 7-3  投标人资格声明（格式）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：         一般工人：         技术人员：

(8)近期资产负债表(到    年    月    日止)

1)固定资产：          原值：            净值：

2)流动资金：

3)长期负债：

4)短期负债：

5)资金来源:自有资金：              银行贷款：

6)资金类型：        生产资金：        非生产资金：

- 近三年的年营业额：

年份          国内            出口             总额

__________    ___________   _____________       ___________

__________    ___________   _____________       ___________

__________    ___________   _____________       ___________

- 有关开户银行的名称和地址：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：____________年______月______日

投标人名称（公章）________________

投标人授权代表签字：______________

电话：____________________________

## 7-4  制造厂商授权书（格式）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请或招标公告要求提供的由我方制造的　　　（货物名称和品牌型号）　货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

注：如果第五章“货物需求一览表及技术需求”中的进口产品明确要求提供该授权，则投标人必须提供，否则其投标无效。如果第五章中未明确要求提供该授权，则投标人可以不提供。

## 7-5  投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2022年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2022年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2022年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖投标单位公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

注：已由专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，投标人无须再提供上述要求的财务状况报告。

## 7-6 社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。加盖本单位公章】

## 7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

【投标人应作出具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（格式自拟），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容，加盖本单位公章。】

## 7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

声明函

致：    （采购代理机构）

我公司郑重承诺近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

特此声明。

投标人名称(公章)：______________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

7-9  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（1）投标人必须按下述格式提供投标人相关单位一览表，否则投标无效。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注4：投标人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。如未如实披露和说明，一经发现，其投标无效，并将承担由此造成的损失和法律责任。

投标人(公章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

（2）投标人认为必要的其他资格证明文件（如有）（提供复印件，加盖公章）

## 8  法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供本授权书）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字______________________________

被授权人签字________________________________

公 司 盖 章：_______________________________

附：

被授权人姓名：________________________________

身份证号（须后附身份证复印件）________________

职        务：________________________________

详细通讯地址：________________________________

邮 政 编  码：________________________________

传        真：________________________________

电        话：________________________________

## 9 业绩证明文件

投标人请按照以下表格填写，对近三年类似项目业绩做出说明，须后附合同复印件并加盖公章。表格不够可自行复印填写。

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明） | 数量 | 总金额 | 委托方联系人及电话 | 合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 10  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

应包括（但不限于）：

（1）项目实施方案

（2）服务保障措施

（3）质量保证

（4）项目人员配备情况

（5）售后服务方案、特色服务承诺

（6）其他投标文件要求以及投标人认为需要提供的文件

# 第七章  评标标准

采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，按每包评标总得分高低顺序推荐不超过三名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法。评标委员会所有成员按包对各投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算数平均值为该投标人的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体权重和方法如下：

01：高通量荧光定量系统等

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标*指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得1分，共15分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得0.4分，共30分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-45 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2020年11月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案6分: 3.1质保期符合招标文件要求的得1分，不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-21 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

02：荧光显微细胞成像仪等

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标*指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得1.5分，共24分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得0.1分，共17分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-41 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2020年11月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分6分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-6 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案7分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-22 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

03：蛋白纯化仪等

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标*指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得1分，共18分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得0.25分，共27分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-45 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2020年11月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案6分: 3.1质保期符合招标文件要求的得1分，不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-21 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

04：制备型高效液相色谱仪等

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标*指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得1分，共21分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得0.1分，共20分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-41 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2020年11月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分6分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-6 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案7分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-22 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

注：说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人的报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的报价即为其评标价。小微企业参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明2：节能产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

以《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，如产品为品目清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的同系列节能产品认证证书复印件。所投产品属于强制节能的产品必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明3：环境标志产品

以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件第五章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低情况处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。