北京中医药大学高精尖学科仪器设备采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：ZBXM20240315153358/BMCC-ZC24-0147

第一册

北京明德致信咨询有限公司

2024年6月

目     录

第一章  供应商须知	2

第二章  合同格式	20

第三章  附件——磋商响应文件格式	36

第四章  磋商邀请	62

第五章  供应商须知资料表	64

第六章  服务需求	65

# 第一章  供应商须知

## 一  说  明

### 1.	采购单位及合格的供应商

  - 采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购单位：北京中医药大学；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2	满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（后简称“磋商”）：

1.2.1  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.2	应遵守国家有关法律、法规、规章。

1.2.3  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商。

1.2.4  为本项目采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商。

1.2.5  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为递交响应文件截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.6  供应商必须向采购代理机构获取磋商文件，否则没有资格参加本次磋商。

1.2.7  本项目01包非专门面向中小企业采购。02包专门面向中小企业采购，货物制造商必须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业。

1.2.8  本项目不接受联合体。

1.3   供应商在磋商过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。

1.4   采购单位在任何时候发现供应商提交的磋商响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任：

1.4.1  提供虚假的资料。

1.4.2   在实质性方面失实。

1.5    政府采购当事人之间不得相互串通参加磋商。

### 2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的款项（财政性资金、自筹资金）。

### 3．	磋商费用

3.1	供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购单位均无承担的义务和责任。

## 二  磋商文件

### 4.	磋商文件构成

4.1	要求提供所需货物和服务的内容及详细技术需求、供应商须知和合同条件等在磋商文件中均有说明。

磋商文件共六章，其内容如下：

第一册

- 供应商须知

- 合同格式

- 附件——磋商文件格式

第二册

第四章	　磋商邀请书

第五章   供应商须知资料表

第六章　 服务需求

4.2	供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商响应被拒绝。

### 5.	供应商要求对磋商文件的澄清

5.1	任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商在购买磋商文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对磋商文件进行澄清或修改。

### 6.	采购单位对磋商文件的澄清或修改

6.1	采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，应当在磋商文件要求的递交首次磋商响应文件截止时间至少5日前予以发布、通知，不足5日的，应当顺延递交首次磋商响应文件的截止时间。

6.2	磋商文件的澄清或修改为磋商文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向采购代理机构回函确认，否则采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三  磋商响应文件的编制

### 7.	磋商范围及磋商响应文件中计量单位的使用

7.1	供应商对磋商文件中“技术需求”中所列的内容进行首次响应。

7.2	磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.	    首次磋商响应文件构成

8.1	供应商应完整地按磋商文件提供的首次磋商响应文件格式填写首次磋商响应文件，首次磋商响应文件应包括以下内容：

附件1——磋商首次响应书

附件2——首次响应一览表

附件3——分项报价表

附件4——货物说明一览表

附件5——货物详细配置清单

附件6——技术参数偏离表

附件7——商务条款偏离表

附件8——资格证明文件

8-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

8-2纳税证明

8-3 法定代表人授权书

8-4供应商的资格声明

8-5制造厂家的授权书

8-6供应商的财务状况报告

8-7社会保障资金缴纳记录

8-8节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

8-9近三年经营活动中无重大违法记录声明

8-10供应商信用承诺

8-11 承诺书

8-12磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件。

附件9——业绩证明文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件

8.2	除上述8.1条外，首次磋商响应文件还应包括本须知第9条的所有文件。

### 9.	证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

9.1	供应商应对磋商文件第六章“货物需求一览表及技术需求”中的各项条款作出清晰准确的答复，并将偏离情况填入“技术参数偏离表”（见附件6）；

9.2      供应商应提交证明文件，证明其拟提供的合同项下货物和服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是首次磋商响应文件的一部分。

9.3      上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.3.1	供应商应提供针对项目采购要求的技术服务方案，包含但不限于技术方案、项目实施方案等。

9.3.2    “技术需求”中规定的其他内容。

9.4     磋商文件第六章“货物需求一览表及技术需求”中所提出的标准、商标或样本目录号码的参考资料仅系说明，并非进行限制。供应商可以在响应文件中采用具有权威性的标准，牌号或商品目录编号替换采购人指定的相应内容，只要能表明这些替换在实质上相当于和优于采购人所提技术规范的要求，并能使采购人满意。

### 10.	磋商响应报价

10.1	供应商应以人民币报价，该报价为现场交货价含相关税费，运输费，保险费，安装调试费及相关服务费等一切完成磋商文件第六章“技术需求”全部内容可能发生的费用。

10.2     供应商应在分项报价表（附件三）上标明所报货物和服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	每个供应商的首次磋商响应文件只能有一个首次磋商响应方案和报价，否则其该磋商响应将被拒绝。

### 11.	磋商保证金

11.1	供应商应交纳 第五章 供应商须知资料表 规定的磋商保证金，并作为其磋商响应的一部分。

11.2     磋商保证金币种：人民币。

11.3	磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，磋商保证金将被不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）供应商不按规定提交履约保证金的。

11.4	    磋商保证金可采用下列形式之一：

京津地区：转账支票、电汇（或网银）、银行汇票、银行保函；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、银行保函。

磋商保证金的接收单位为北京明德致信咨询有限公司。

注：如采用电汇或网银方式提交磋商保证金，必须备注“ZC24-0147磋商保证金”，否则不予受理。

11.5	凡没有根据本须知11.1和第11.4条的规定，随附磋商保证金的磋商响应，将被拒收或视为非实质性响应而予以拒绝。

11.6     成交人的磋商保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还。未成交人的磋商保证金将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。成交人在领取成交通知书时须向采购代理机构缴纳成交服务费。成交服务费收费标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，具体比率如下（按包，根据差额定率累进法计算）：

| 服务类型 费率 成交金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

### 12.	最终磋商响应文件有效期

12.1	最终磋商响应文件应在规定的递交最终报价日后的 90 天内保持有效，最终磋商响应文件有效期不满足要求的磋商响应将被视为非实质性响应而予以拒绝。

12.2     采购单位可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商同意延长最终磋商响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关磋商保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其磋商保证金将会被退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 13.	磋商响应文件的签署及规定

13.1	供应商应准备首次磋商响应文件正本　一　份和副本  三  份，每份首次磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。另外供应商还需提供U盘磋商响应文件2份，文件应为磋商文件正本的彩色扫描件（带红章+签字，PDF格式）以及Word版两种格式，电子版磋商响应文件与纸质磋商响应文件内容不符的，以纸质磋商响应文件为准。

13.2	磋商响应文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人签字或加盖公章后才有效。

13.4	     磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

## 四  首次磋商响应文件的递交

### 14.	首次磋商响应文件的密封和标记

  - 磋商时，供应商应将磋商响应文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版磋商响应文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便检查磋商保证金，供应商应将“磋商保证金”单独密封，并在信封上标明 “磋商保证金”字样，在递交首次磋商响应文件时单独递交（如以电汇形式提交磋商保证金，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件。若采用银行保函方式，提供银行出具的保函原件）。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至磋商公告或磋商邀请书中指明的地址。

2）注明磋商公告或磋商邀请书中指明的项目名称、采购编号和“在      年   月    日     时之前不得启封”的字样（填入规定的递交首次磋商响应文件日期和时间）。

3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.5	所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其首次磋商响应文件递交截止时间后被宣布为“迟到”磋商响应时，能原封退回。

14.6	如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。

### 15.	递交首次磋商响应文件截止期

15.1	供应商应在磋商邀请中规定的截止日期和时间内，将首次磋商响应文件递交采购单位，递交地点应是磋商邀请书中规定的地址。

15.2	采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长首次磋商响应文件递交截止期。在此情况下，采购单位和供应商受首次磋商响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3	采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的首次磋商响应文件递交截止期后收到的任何磋商响应文件。

### 16.	首次磋商响应文件的修改、补充与撤回

16.1	经过磋商的供应商可根据磋商的结果提交最终磋商响应文件。最终磋商响应文件将对磋商后确定的采购变更要求进行重新响应。

## 五  磋商

### 17.	首次磋商响应文件的递交

17.1	采购单位应当按磋商邀请书的规定，在首次磋商响应文件递交截止时间的同一时间和磋商邀请书预先确定的地点组织首次磋商响应文件的递交。

### 18.	组建磋商小组

18.1     磋商小组根据政府采购有关要求和本次采购的特点进行组建，并负责评审工作。

### 19.	首次磋商响应文件的初审和澄清

19.1    首次磋商响应文件的审查

19.1.1  首次磋商响应文件的审查分为资格性检查和符合性检查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是无效响应。采购单位（采购人或采购代理机构）/磋商小组决定首次响应文件是否实质性响应只根据首次磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买竞争性磋商文件信息和信用查询除外）。

19.1.2  资格性检查是指采购单位依据法律、法规和磋商文件的规定，对首次磋商响应文件中的资格证明等进行审查。符合性检查是指磋商小组依据磋商文件的规定，从首次磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其首次响应为无效响应，不能通过初审：

- 未按磋商文件规定交纳磋商保证金的；

- 未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备磋商文件中规定资格要求或资格证明文件不全的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

19.1.3  没有通过审查的首次磋商响应文件将按无效响应处理，采购单位（采购人或采购代理机构）/磋商小组将告知提交首次磋商响应文件的相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

19.2	 首次磋商响应文件的澄清

19.2.1  磋商小组在对首次磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对首次磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出首次磋商响应文件的范围或者改变首次磋商响应文件的实质性内容。

19.2.2  磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正首次磋商响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。

19.2.3  该澄清文件将作为首次响应文件内容的一部分。

### 20.      磋商程序和要求

20.1     磋商

20.1.1   磋商小组所有成员将按照递交首次磋商响应文件签到的正顺序集中与单一通过初审的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

20.1.2   在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

20.1.2   对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

20.2    最终响应文件（不含最终报价）

20.2.1  供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求（包括提交最终响应文件的截止时间要求和密封要求）重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（不按规定签字或加盖公章的文件，磋商小组将不予接受）。最终响应文件不得超出磋商小组规定的响应内容（超出规定的响应内容，磋商小组将不予接受）。磋商小组接受的最终响应文件内容和首次响应内容不一致的，以最终响应文件为准。

20.2.2  供应商在规定的提交最终响应文件截止时间之后提交的最终响应文件为无效文件，磋商小组应当拒收。

20.2.3   供应商在提交最终响应文件截止时间前，可以对所提交的最终响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终响应文件的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终响应文件截止期之后，供应商不得对其最终响应文件做任何补充、修改或撤回（磋商小组要求的澄清除外）。

20.2.4   如果磋商小组未对磋商文件做任何变动，供应商无须再提交最终响应文件，供应商的首次响应文件即为其最终响应文件。磋商小组直接进入终审程序。

20.3   终审

20.3.1	磋商小组对供应商提交的最终响应文件进行终审，确定其是否进行了实质性响应：

（1）是否在规定时间内提交了经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件；

（2）经磋商小组变更后为实质性要求的最终响应文件是否按规定进行签字或盖章；

（3）响应文件是否符合磋商文件的合同条款和项目需求中的实质性要求（包括磋商后的实质性变动要求）。

20.3.2   上述任何一项不满足均不能通过终审，没有通过终审的最终响应文件将按无效响应处理，磋商小组将告知相关供应商。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上的响应。

20.3.3   如果磋商文件合同条款和项目需求无任何实质性要求，磋商小组在磋商后也未作出任何实质性变更，则无需进行终审。

20.4    最终报价

20.4.1  磋商小组应当要求所有通过终审的供应商在规定时间内提交书面最终报价（包括提交最终报价的截止时间要求和密封要求），供应商的最终报价须由其法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章。该最终报价也是供应商最终响应文件的一部分。

20.4.2  供应商在规定时间后提交的最终报价或未按要求密封的最终报价，磋商小组应当拒收。供应商未在规定的时间内提交最终报价，或未按规定在最终报价上签字或盖章，其响应视为无效，不能进入最后的比较和评价。

20.4.3  如果无需进行终审，最终报价可和最终响应文件同时提交。

20.5    供应商在提交最终报价截止时间前，可以对所提交的最终报价进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商小组（须由法定代表人或其授权代表签字，或者加盖公章）。补充、修改的内容作为最终报价的组成部分，如不一致，以补充、修改的内容为准。在提交最终报价截止期之后，供应商不得对其最终报价做任何补充、修改或撤回。

20.6    已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，向磋商小组提出书面退出声明（须由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章），不再进入下一程序。采购单位应当退还该供应商的磋商保证金。

### 21.	比较与评价

21.1	对于按规定提交了最终报价的供应商，磋商小组根据确定的评审标准和方法对其进行进一步的比较和评价。

21.2     磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

21.3   最终报价的算术错误将按以下方法更正：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

21.4	评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

- 供应商的实力、资信和信誉等；

- 技术参数的响应情况；

- 技术服务和技术培训方案；

- 磋商小组认为必要的其它因素。

21.5	根据实际情况，采用下列评审方法：

综合评分法：即指在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照最终磋商响应文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审总得分高低顺序推荐前3家供应商作为该项目成交候选供应商的评审方法。磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。具体评分因素、分值和评分标准如下：

01包：小型垂直电泳转印系统等

| 序号 | 项目 | 内容 |  | 得分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 部分 （22分） | 近三年业绩 | 提供供应商近三年（2021年4月1日起至递交首次磋商响应文件日止，以合同签订日期为准）实施过的同类项目业绩。【需同时提供合同主要内容（包含合同首页、合同清单页、双方签字盖章页）复印件及对应的业绩核实文件原件、验收报告复印件、发票复印件，算1个有效业绩】。每提供一个有效业绩得1分，满分10分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 | 0-10分 |
|  |  | 售后服务 | 质保期满足磋商文件要求得1分。不满足磋商文件要求得0分。 售后服务措施（包括响应时间、备品备件等），完全满足磋商文件要求的得4分，基本满足磋商文件要求得2分，不满足磋商文件要求的得1分，未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  |  | 培训 | 培训方案合理、完善、针对性强，得3分。 培训方案较合理、较完善、具有一定针对性，得2分。 培训方案不合理、不完善、缺乏针对性，得1分。 未提供得0分。 | 0-3分 |
|  |  | 供货方案 | 提供详细供货、安装调试、验收方案，完全满足磋商文件交货要求，方案完善合理，可行性强，得4分。 方案较为完善合理，较为可行，得2分。 方案不合理，不可行，得1分。未提供得0分。 | 0-4分 |
| 2 | 技术 部分 （47分） | 技术性能 | 响应产品的技术性能全面满足磋商文件第六章第二部分 技术规格及要求 四、技术参数得47分。 标记“*”指标为重要指标，无标记指标为普通指标。 每有一条重要指标完全满足，得0.5分（共36条），最高得18分； 每有一个品目所有普通指标完全满足得1分（共29个品目），最高得29分。 注：漏报技术条款视为负偏离。 | 0-47分 |
| 3 | 节能 环保 （1分） | 所报产品每有一项为现行有效的政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分。 注：供应商自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见“附件8-8”。 |  | 0-1分 |
| 4 | 报价 部分 （30分） | 以符合磋商文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分30分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评审价）×30%×100。 |  | 0－30分 |

02包：超净工作台等

| 序号 | 项目 | 内容 |  | 得分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 部分 （30分） | 近三年业绩 | 提供供应商近三年（2021年4月1日起至递交首次磋商响应文件日止，以合同签订日期为准）实施过的同类项目业绩。【需同时提供合同主要内容（包含合同首页、合同清单页、双方签字盖章页）复印件及对应的业绩核实文件原件、验收报告复印件、发票复印件，算1个有效业绩】。每提供一个有效业绩得1分，满分10分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 | 0-10分 |
|  |  | 售后服务 | 质保期满足磋商文件要求得2分，每增加一年加1分，最高得3分。不满足磋商文件要求得0分。 售后服务措施（包括响应时间、备品备件等），完全满足磋商文件要求的得5分，基本满足磋商文件要求得3分，不满足磋商文件要求的得1分，未提供的得0分。 | 0-8分 |
|  |  | 培训 | 培训方案合理、完善、针对性强，得6分。 培训方案较合理、较完善、具有一定针对性，得4分。 培训方案不合理、不完善、缺乏针对性，得2分。 未提供得0分。 | 0-6分 |
|  |  | 供货方案 | 提供详细供货、安装调试、验收方案，完全满足磋商文件交货要求，方案完善合理，可行性强，得6分。 方案较为完善合理，较为可行，得4分。 方案不合理，不可行，得2分。未提供得0分。 | 0-6分 |
| 2 | 技术 部分 （38分） | 技术性能 | 响应产品的技术性能全面满足磋商文件第六章第二部分 技术规格及要求 四、技术参数得38分。 每有一个品目所有指标完全满足得2分（共19个品目），最高得38分。 注：漏报技术条款视为负偏离。 | 0-38分 |
| 3 | 节能 环保 （2分） | 所报产品每有一项为现行有效的政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得1分，如果两者皆是得2分。 注：供应商自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见“附件8-8”。 |  | 0-2分 |
| 4 | 报价 部分 （30分） | 以符合磋商文件要求的最低评审价为基准价，基准价得满分30分，其它供应商的价格得分＝（基准价/该供应商的评审价）×30%×100。 |  | 0－30分 |

说明1：评审价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，01包供应商所响应货物如全部由符合政策要求的小微企业制造，则对供应商该包的报价给予10%的扣除作为评审价。

其它形式下，供应商的报价即为其评审价。小型和微型企业须填写“中小企业声明函（货物）”，否则不考虑价格扣除。

02包为专门面向中小企业采购，对该包供应商的报价不作扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不予认可。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不予认可。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），在计算价格扣除时不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

21.6  磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.7  除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分评审范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购单位不得以任何理由组织重新评审。采购单位发现磋商小组未按照磋商文件的规定进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告财政主管部门。

### 22．	评审过程及保密原则

22.1	递交首次磋商响应文件之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、核查和比较磋商响应文件的有关资料等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.2	在磋商期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六  确定成交

### 23．	成交候选供应商的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应磋商文件且满足下列条件者为成交候选供应商。

采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审价由低到高顺序排列，得分与评审价均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。按本须知21.5条的规定确定成交候选供应商。

### 24．	确定成交供应商

24.1	磋商小组将根据评审标准，推荐成交候选供应商排序，由采购人根据排名顺序确定得分最高的成交候选供应商为成交供应商。在确定成交供应商前，采购单位不得与供应商就最终报价、最终响应方案等实质性内容进行谈判。

24.2     成交供应商拒绝签订合同、因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，依此类推。采购人亦有权重新进行竞争性磋商。拒绝签订和履行政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 25.	接受和拒绝任何所有响应的权利

25.1	为维护国家和社会公共利益，采购人保留在确定成交之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

25.2   在采购中，出现下列情形之一的，采购单位应当终止该包磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展该包采购活动：

25.2.1  因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

25.2.2  出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3  在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

### 26．	成交通知书

26.1	在磋商响应有效期内，成交供应商确定后，采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布成交结果，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

26.2	     成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

26.3     成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 27.	签订合同

27.1	成交供应商应当自收到成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2	磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28． 	履约保证金

28.1	成交人在签订合同后5个工作日内，以支票的形式向采购人提交所成交采购包合同总价（100万元以上10%，100万元以下5%）的履约保证金。

28.2     如果成交供应商没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人将取消该成交决定，在此情况下，采购人可按成交候选供应商推荐排序选择下一个成交候选供应商为成交供应商。

### 29.     质疑

29.1   供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第四章）提出质疑（针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

29.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

29.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

29.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

29.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

29.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

29.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

29.7   质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

# 第二章  合同格式

北京中医药大学设备采购合同

甲方：北京中医药大学               合同编号：

乙方：                             签订日期：      年    月   日

北京中医药大学   　　　　　　  (项目名称)中所需 　　　　　　　(货物名称)经                 (采购代理机构)以　　　　　　　         号采购文件在国内以           （公开招标/竞争性磋商/竞争性谈判/比选/平台竞价/单一来源）方式采购。经评定 　　　　　            (乙方)为成交人。经协商后，甲、乙双方同意依据采购文件和响应文件的内容，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。在文件内容存在冲突时，应当按照以下优先次序认定具有最终效力的合同内容：

a.本合同书

b.成交通知书

c.补充协议

d.响应文件				(含澄清文件)

e.采购文件				(含采购文件补充通知)

二、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同总价”系指：

1.2.1合同项下的货物之所有权与风险正式转移甲方之前发生的在生产、流通、服务、货物交付等环节上的全部价款、所有税费款项与可能发生的一切费用（包装、运输、保险、装卸、安装、检测、商检、调试、技术指导与培训和咨询，以及运输至本合同中指定地点过程中发生的滞留费用、保管费、罚款等）。

如果合同项下的货物包含进口免税货物，“合同总价”亦应同时包含货物进口过程中的外贸代理费和进口环节可能发生的全部费用（包括但不限于银行费、报关费、卫检费、动、植物检验检疫费、商检费、仓储费、运保费、装卸费等），本合同进口服务费按照进口货物外贸合同金额的一定比例收取，具体为：100万元（含）以下收取    %；100万元以上200万元（含）以下收取    %；200万元以上收取    %，此费用是完成代理进口免税货物的所有费用之和。

1.2.2因履行本合同约定的售后服务（包括技术指导与培训、咨询和后续信息技术支持等）而发生的费用，但本合同另有特别约定的收费（如免费质保期满后的服务和零部件更换）除外。

1.3“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的设备、仪器、随机配件/工具等之外，还包括下述各项：

1.3.1与之相一致的用户手册、说明书、维护手册、电路图等技术资料；

1.3.2支持该货物正常运行的配套性知识产权物品(包括但不限于软件、程序等支持信息)；

1.3.3乙方应提供的售后服务（包括但不限于货物安装、调试、保质维修服务、技术咨询与指导、培训、其它后续支持服务等事项）；

1.3.4乙方必须按照甲方要求向甲方提供用于办理本合同项下货物结算所必备的合法有效，且与本合同货物价款相一致的发票及相应单证。

1.4“甲方”系指与成交人签署合同或在“合同特殊条款”中指明的购买货物和服务的单位（含最终用户）。

1.5“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.6“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7“验收”系指合同双方依据国家最新的技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2.技术规范

2.1提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的情况下)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的情况下)相一致。若没有提及适用标准或技术规范说明不明确，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.知识产权

3.1乙方应保证：甲方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的诉讼或仲裁。

3.2如果任何第三方向甲方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。如果货物或货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被限制，甲方可采取必要的措施且乙方亦应主动做出相应地安排并承担由此产生的全部费用。

4.包装要求

4.1乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

4.2每件包装箱内应附以下材料：一份详细装箱单、货物质量合格证、与货物有关的技术资料、需要组装的部件及设备的系统装配图、设备出厂所需的所有资料。

5.装运标志

5.1乙方应在每件包装箱上标明：收货单位、发货单位、合同号、货物名称、箱号/件号、毛重/净重、尺寸(长×宽×高以厘米计)等内容。

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

5.3乙方应该根据货物的特点和运输的不同要求，在包装箱上清楚地标出“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为现场交货，有特殊要求在“合同特殊条款”中规定。

6.1.1现场交货：乙方负责办理运输、保险和存储，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

6.1.2在乙方委托第三方负责包装、运输等事项时，乙方应督促该第三方遵守本合同第4、5、6、7条及其他相关条款的约定，否则乙方应就该第三方行为向甲方承担违约责任。

6.2在现场交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责，包括但不限于承担超运部分的存储、装卸、运输费用以及货物灭失、损耗的风险。

7.装运通知

7.1在现场交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以E-mail或传真的方式通知甲方。乙方通过E-mail或传真方式通知甲方后，应立即通过电话与本合同约定的甲方联系人确认其是否已收到通知。

7.2如因乙方未依合同约定将上述内容用E-mail或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8.付款条件

乙方在合同规定日期内交货，并向甲方提交发票等单证及验收报告，具体付款条件见“合同特殊条款”。

9.技术资料

9.1乙方保证所交付的技术资料是真实、准确、完整、合法的。

9.2本合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)按以下列方式交付：

乙方每台货物应提供至少两套中文技术资料（包括但不限于目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图），并在合同生效后10天之内将第一套寄给甲方，其余套数的完整的技术资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3经甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3 天内将缺漏的资料免费寄给甲方。

10.质量保证

10.1乙方交付的货物之质量标准、技术标准、环保标准等必须符合中华人民共和国国家标准；国家规定的标准为本合同执行的最低标准。

本合同约定的各种质量和技术标准高于国家标准的，必须按本合同约定的标准执行；若乙方交付的货物符合国家标准，但不符合本合同约定标准的，亦应视为违约并应承担相应违约责任。

在既没有约定标准，也没有国家标准时，则按行业标准执行；没有行业标准的，按商业惯例执行。

10.2乙方须保证本合同货物是全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制造的原厂合格产品，并完全符合国家最新的技术质量规范、合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

10.3乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，由此所发生的一切费用由乙方承担。

10.4根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并承担因此给甲方造成的一切损失。

10.5如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.6如情况特殊而导致甲方不得不立即采取补救措施以避免造成人身伤害或扩大经济损失的，甲方可不按照10.3及10.4条规定通知乙方并等待乙方弥补缺陷而自行采取补救措施。乙方应当承担甲方为此支付的费用并予以适当补偿。

10.7本合同项下货物的免费质量保证期见“合同特殊条款”。

11.安装与验收

11.1在交货前，乙方应对货物的质量、规格、型号、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件，但有关质量、规格、型号、性能、数量或重量等的检验不应视为最终验收。

11.2乙方交货后应立即与甲方和/或甲方指定收货人进行到货检验，检验内容为包装是否完整、无损、清洁，数量是否与本合同一致，并共同签署到货检验结果。

11.3乙方应保证及时派遣合格的技术人员对合同货物的安装、验收等提供必要、准确和充分的技术支持和技术培训。

11.4货物运抵现场后20日内，甲乙双方依据本合同和货物装箱单共同对货物的外观、包装、货物品目、数量、配套附件/工具、各种技术资料文件等进行点验并签字存查。点验合格的字据作为货物所有权和风险转移的凭证，但不得作为货物验收报告使用。

甲方应在开箱检验前3天通知乙方开箱检验的日期。乙方应派员到甲方指定地点参加开箱检验，且费用自理。乙方在上述日期内拒绝或未参加检验的，甲方和/或甲方指定收货人有权单独进行检验。对检验结果，视为乙方自动接受。

11.5乙方应当派遣合格的技术人员将货物安装于甲方指定的地点或场所。乙方工作人员在安装、调试、交付过程中发生的生产安全事故，甲方不承担任何法律责任；乙方在安装施工过程中，不得对甲方的既存权利造成损害。

11.6如果任何被检验或测试的货物不能满足合同约定的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应在收到甲方通知后7日内更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足合同约定的要求。

11.7甲方有权在货物制造过程中派员监造, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

11.8乙方对所供货物需要进行运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。乙方应当在货物安装、调试完毕后的5个工作日内，通知并且组织甲方和/或甲方指定的机构共同对货物的质量、安装、调试、运行情况以及其他相关事项，进行检测、验收；如甲方有理由认为货物不符合合同规定的要求，有权拒绝参加验收，且视为甲方拒收货物。

11.9 经双方清点、查验后，如果货物及其安装、调试、检测、运行符合本合同约定，甲方应当在5个工作日内向乙方签发《安装验收报告》。《安装验收报告》的出具，必须以本合同项下的全部货物验收合格为条件。如果本合同特殊条款第1条设备清单中同时包含国内供货货物和进口免税货物，则《安装调试报告》可按国内供货货物和进口免税货物分别出具。对于分批或分项或分期履行交货的，可以进行分批、分项、分期验收；甲方应出具相应的分批、分项、分期初步验收合格或不合格的书面文件，此种情形下的《安装验收报告》的签发时间应为最后一批（项或期）货物验收合格之时，并据此作为全部货物的试用期的起算时间。

11.10部分货物或者其安装调试不符合质量或技术标准的，甲方应及时向乙方提出异议，乙方应立即采取补救措施；有关《安装验收报告》的出具和试用期的起算均应作相应顺延。

11.11 乙方需给予甲方30天的“货物能否正常使用”的试用期，试用期自签发《安装验收报告》的当天起算。对“正常使用”的认定，应以乙方未收到来自甲方的修理、修复、复检、重新安装、重新调试等请求和质量瑕疵异议为标准，但不包括甲方提出的技术咨询、指导或培训的请求。

11.12试用期内如果货物存在非甲方故意或重大过错而导致的不能正常使用，则该货物之试用期的起算时间应以该质量或技术问题被乙方完全解决之时重新起算，亦即该货物之试用期应顺延。如不能正常使用系甲方故意或重大过错导致，则不影响试用期限。

11.13试用期满且货物符合正常使用标准的，乙方应当提请并会同甲方在试用期满后的10个工作日内进行最终验收并签发《北京中医药大学货物验收报告》。该验收报告一经签发，即表明全部货物验收完成，其质量和技术标准合格。如果本合同特殊条款第1条设备清单中同时包含国内供货货物和进口免税货物，则最终验收可按国内供货货物和进口免税货物分别组织，并相应分别签发《北京中医药大学货物验收报告》（国内供货货物）和《北京中医药大学货物验收报告》（进口免税货物）。签发验收报告后，甲方会商乙方完成与合同有关的货款发票、结算单证等的交付。

11.14如因货物质量问题发生争议，由双方共同委托北京市技术质量监督部门进行质量鉴定；该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。鉴定费由双方在鉴定前各自预付一半，鉴定后，货物符合约定的质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合的，鉴定费由乙方承担，并视为乙方违约。

11.15验收标准：无论双方自行组织验收，还是双方共同委托验收，抑或于仲裁之情形，验收标准均至少须符合本合同一般条款第2条“技术规范”和第10条“质量保证”的相关规定。

12.索赔

12.1如果货物的质量、规格、型号、数量、重量等与合同不符，或在第10.6规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的部门评估，合同价以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3如果在甲方发出索赔通知后 7天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方缴纳的履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

13.延迟交货

13.1乙方应按照“合同特殊条款”中规定的时间交货和提供服务。

13.2如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14.违约赔偿

14.1除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金，并甲方有权解除合同。违约金按每日迟交货物或未提供服务的合同价款的  0.5％  按日计收。违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的款  20％。

15. 不可抗力

15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后  14  天内，将不可抗力发生地市级以上政府（职能部门）出具的证明文件和不能履行或部分不能履行或延迟履行合同的书面说明送达另一方。

15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 10 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16.税费

16.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

17.合同争议的解决

17.1因合同履行中发生的争议，合同双方可通过协商解决。协商不成的，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在乙方存在以下违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指合同任意一方提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

18.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，甲方可以依其认为适当的条件和方法全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方另行购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.破产终止合同

19.1如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1采购合同不能转让。

20.2经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成，但必须在响应文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

21.合同修改

21.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

22.计量单位

22.1除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

23.适用法律

23.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24.履约保证金

24.1乙方应在合同签订后 5个工作日内，按约定的方式向甲方提交合同总价   %的履约保证金，即人民币        元/大写：          元整。

24.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

24.3履约保证金应使用人民币，按下述方式之一提交：电汇。

24.4履约保证金在合同约定的或法定的（二者以时间在后者为准）货物质量保证期期满前应完全有效。

24.5如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应款项，以取得补偿。

24.6履约保证金的退还

24.6.1自甲方签发《北京中医药大学货物验收报告》（以后签发的报告日期为准）之日起满   周年（以免费质保期为准）后的5个工作日内，乙方应当交齐为履约保证金退还所必备的相关票证（如学校在收取履约保证金时开据的收据或发票等）、甲方货物使用部门出具的含有“本合同售后服务、技术服务等事项已正常履行”，或“不存在违约”等内容的书面批示等结算付款凭证。甲方在收齐该付款凭证文件之日起的10个工作日内应当审核完毕，对符合退还条件的，即向乙方无息退还履约保证金。

24.6.2如果因本合同发生争议影响履约保证金的退还时间，则该退还工作办理时间应相应顺延至争议解决之日后的第15个工作日。履约保证金自交纳之日至实际退还之日，不计利息。

三、合同特殊条款

1.设备清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 厂家 产地 | 配置 清单 | 数量 | 计量 单位 | 是否 免税 | 单价(元) | 合计价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价:（人民币大写） 元整（￥ 元） 如进口产品原产地为美国，则成交供应商承担中美贸易战的惩罚性关税。 所有进口产品由成交供应商承担进口产品入校前、到校后核酸检测费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所供货物如与磋商文件不符的，变更部分须单独列表。上表如不能完整表述货物之相关信息，可详见本合同附件之《　　　　合同货物配置清单》。

2.付款方式及条件

国内供货货物甲方向乙方按下列第  2.1.2 款所列方式支付货款，进口免税货物按第 2.2.1  款方式支付货款：

2.1国内供货货物

2.1.1甲方在收齐乙方提交的履约保证金、《北京中医药大学货物验收报告》（国内供货货物）、合法有效的与合同金额一致的发票以及支付合同款所必备的单证资料等财务支付结算凭证之日起的10个工作日内，向乙方支付全部合同价款，共计人民币      元/大写：        元整。

2.1.2 甲方在收齐乙方提交的履约保证金、合法有效的合同总价30％的发票之日起的5个工作日内，向乙方支付合同总价30％的首付款，数额为：人民币     元/大写：    元整；乙方货物到货并经甲方使用部门清点确认后，甲方在收齐使用部门签字确认的交货清单、合法有效的合同总价50%的发票之日起的10个工作日内，向乙方支付合同总价50％的货款，数额为：人民币     元/大写：    元整；待货物经甲方全部验收合格后，甲方在收齐《北京中医药大学货物验收报告》（国内供货货物）、合法有效的合同总价20%的发票之日起的10个工作日内向乙方支付合同总价20%的货款，数额为：人民币     元/大写：    元整。

支付方式为：以支票或者以划账方式汇入乙方提供的银行账号（信息详见合同尾部）中。

2.2进口免税货物

2.2.1  90%预付款：不可撤消即期信用证，凭装运单据支付；10%余款：T/T，凭甲方签发的《北京中医药大学货物验收报告》（进口免税货物）后的10个工作日内支付。

2.2.2  90% T/T：货到后支付；10% T/T，凭甲方签发的《北京中医药大学货物验收报告》（进口免税货物）后的10个工作日内支付。

支付方式为：以支票或者以划账方式汇入甲方指定的外贸代理公司银行账号，外贸代理公司按照外贸合同约定支付货款。

3.本合同项下的货物交货时间及交货地点

3.1交货时间：乙方于合同签订后    天内将国内供货货物、   天内将进口免税货物运抵现场并安装完毕。实际交付时间以甲方货物接收部门在货物交接单上签字时间为准。乙方应向甲方提供其货物发出的出库凭证、物流信息等。

3.2交货地点：                             。

3.3甲方收货联系人、乙方发货联系人联系方式：

3.3.1甲方收货联系人及联系方式：

联系人姓名:

座机/手机号码:

电子邮箱:

3.3.2乙方发货联系人及联系方式：

联系人姓名:

座机/手机号码:

电子邮箱:

4.培训和售后服务

4.1乙方负责对甲方相关人员进行货物基本操作的现场免费培训，直至能独立操作。培训内容包括货物设备的基本原理、上机操作、软件使用与开发、日常维护保养及常见故障排除等。

4.2乙方向甲方提供货物的免费质保服务期为   年，若货物自身的保修期长于约定的免费质保服务期，以货物自身保修期为准，终身负责维修，且终身免费提供技术支持以及软件升级服务。

4.3免费质保期从甲方签发《北京中医药大学货物验收报告》（以后签发的报告日期为准）之日开始计算。在免费质保期内，如货物非因甲方人为原因而出现质量问题，乙方负责包修、包换或包退、包安装、包调试、包正常运行，并且承担修理、调换或退货、安装、调试所发生的费用；乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理，并承担相应违约责任。

4.4乙方保证在接到故障电话后的   小时内响应甲方的要求，并且在   小时内派员上门现场维护并在   小时内排除故障修复使用；如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能、档次的货物设备作为代替使用。

4.5设备免费质保期满需要维修的，乙方仍应按前述规定的时间派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常使用，有关修复费用由甲方承担，但乙方应给予最优惠成本价格。

4.6乙方向甲方提供的货物如为第三方生产的产品，则甲方享有第三方产品厂商提供的标准服务，且乙方负责协调甲方与第三方厂商的关系。

4.7乙方向甲方提供的货物保证至少10年的零配件供应。

5.免税权利与相应的问题

5.1甲方依法享有海关规定的减免税权利。在甲方办理进口免税手续的过程中，如需乙方协助事宜，乙方有责任予以积极配合。

5.2如因甲方原因办理免税事项的时间延迟而使乙方交货期延迟，则不得视乙方交货延误为违约，本合同中约定的货物交付期限应当据此作相应的顺延；但是，该特定之顺延，不得影响其他货物应按合同原已有的约定期限履行。

5.3本合同项下的进口货物，原则上由甲方指定的外贸代理公司与货物的生产厂商直接签订外贸合同。若外贸合同的乙方不是货物的生产厂商，则乙方需出具对外贸合同乙方的授权书。

5.4乙方应当于本合同订立之日起的10个工作日内，协助甲方指定的外贸代理公司签订外贸合同。

四、合同的生效和其它

1.本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。合同经双方法人或授权代表签署、加盖单位印章及骑缝章,并由乙方递交履约保证金后生效。

2.本合同一式　  份，甲方执伍份，乙方执    份，具有同等法律效力。

3.本合同附件是合同不可分割的组成部分，一经签署具有同等法律效力。

4.在履行本合同过程中乙方工作人员不得向任何第三人披露甲方在本合同项下的任何商业秘密、数据信息。若违反上述约定，乙方承担给甲方造成的一切损失。

5.双方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照合同尾部载明的地址发出，若联系地址未填写，则以工商登记的住所地为准。任何一方的联系人、联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

（以下无正文）

附件：                  合同货物配置清单

| 甲方（盖章）：北京中医药大学 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法人或授权代表（签字/章）： | 法人或授权代表（签字/章）： |
| 经办人: | 经办人: |
| 电话： | 电话： |
| 地址：北京市朝阳区北三环东路11号 | 地址： |
| 邮政编码：100029 | 邮政编码： |
| 开户银行：中国银行北京房山支行 | 开户银行： |
| 银行联行号：104100004843 | 银行联行号： |
| 账号：335069045265 | 账号： |

附件：

合同货物配置清单

| 序号 | 主要部件 | 规格或货号 | 数量 | 计量单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第三章 附件——磋商响应文件格式

目     录

附件1——磋商首次响应书

附件2——首次响应一览表

附件3——分项报价表

附件4——货物说明一览表

附件5——货物详细配置清单

附件6——技术参数偏离表

附件7——商务条款偏离表

附件8——资格证明文件

8-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

8-2纳税证明

8-3 法定代表人授权书

8-4供应商的资格声明

8-5制造厂家的授权书

8-6供应商的财务状况报告

8-7社会保障资金缴纳记录

8-8节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

8-9近三年经营活动中无重大违法记录声明

8-10供应商信用承诺

8-11 承诺书

8-12磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件。

附件9——业绩证明文件

附件10——磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件

## 附件1    磋商首次响应书

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目采购服务的磋商邀请(采购编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本___份及电子版响应文件___份：

1.首次响应一览表

2.分项报价表

3.服务说明一览表

4.技术参数偏离表

5.商务条款偏离表

6.资格证明文件

7.遵守国家有关法律、法规和规章，按磋商文件中供应商须知和技术要求提供的有关文件

8.以           形式出具的磋商保证金，金额为人民币　（金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）所附磋商响应表中规定的磋商报价为人民币　　　　　　　　　　　　　　（用文字和数字表示的项目每包磋商价格）。

（2）我方如被确定为成交供应商，将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部磋商文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）磋商响应文件有效期为自递交最终响应文件之日起     个日历日。

（5）在规定的递交首次磋商响应文件时间后，我方保证遵守磋商文件中有关保证金的规定。

（6）在递交首次磋商响应文件之前，我方未曾为磋商项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。也没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评审委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

9.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商授权代表签字_____________________

供应商名称（全称）_____________________

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

供应商公章____________________

日期_________________________

## 附件2    首次响应一览表

项目名称：_______________　                               采购编号：_______________

| 包号 | 项目名称 | 首次报价 | 磋商保证金(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写金额： 小写金额：￥ |  |  |

供应商名称(公章)：

授权代表签字___________________

日期：_____年______月______日

注: 1.此表中的每包首次报价总价应和附件3每包的总价一致。

## 附件3   分项报价表

供应商名称：___________ 采购编号：_______________　　　　　　　　　　                    包号：_______________    报价单位：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否免税 | 制造商企业类型 （填写大型、中型、小型、微型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “货物名称” |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

授权代表签字___________________

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.国产产品或不能办理免税的进口产品报价应包括现场交货价（含但不限于）相关税费，运输费，保险费，相关服务费及备品备件等一切履行合同义务期间可能发生的费用。

## 附件4   服务说明一览表

供应商名称：______________ 采购编号：______________                                                   包号：______________

| 序号 | 货物内容 | 主要规格 | 数量 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章)：

授权代表签字：_______________________

## 附件5    货物详细配置清单

对所报货物的详细表述，包括主要部件、配件、备件、特殊工具、耗材、试剂、软件、选件的规格型号（或货号）、厂家产地、数量及价格等。

| 序号 | 主要部件 | 规格型号（或货号） | 厂家 产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表填写时应尽量详细，以备后期签订合同及验收时使用。

供应商名称(公章)：_______________________

授权代表签字：_______________________

## 附件6   技术参数偏离表

项目名称：___________ 采购编号：______________               包号：______________

| 序号 | 内容 | 磋商文件条款号 | 技术要求 | 响应内容 | 偏离 | 说明 | 证明材料对应页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

## 附件7    商务条款偏离表

项目名称：___________ 采购编号：______________

| 对本项目磋商文件中所有商务条款的偏离情况（请进行勾选） □无偏离 □有偏离。如有偏离，请在下表中予以逐一列明： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务响应 | 偏离情况（正偏离/负偏离） | 说明 |

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

## 附件8   资格证明文件（格式）

附件8-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

（复印件，加盖本单位公章）

附件8-2  纳税证明

（提供递交首次磋商响应文件日前三个月内任意一个月的有效票据凭证复印件，加盖本单位公章）

附件8-3    法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

法定代表人签字_______________________

被授权人签字_________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件须附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件8-4   　供应商的资格声明

1.名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2.最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3.最近三年类似项目业绩：

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

4.有关开户银行的名称和地址：_____________________________

5.需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

授权代表(签字)：___________________________

授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公  章：________________________________________

附件8-5  制造厂家的授权书

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（采购编号）　　号磋商邀请要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担磋商文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

注：如磋商文件第六章没有具体产品的授权要求，则报价时可以不提供此项内容。非进口产品的授权书不作为资格证明文件。（本授权书格式供参考）

附件8-6  　供应商的财务状况报告

说明：

1.供应商在磋商响应文件中，必须提供本单位2022年度或2023年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2.如供应商无法提供2022年度或2023年度审计报告，则需提供银行在递交响应文件截止日前三个月内出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供有效的复印件。若提供的是复印件，采购单位保留审核原件的权利。

3.银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4.成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

注：已由专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，供应商无须再提供上述要求的财务状况报告。

附件8-7    社会保障资金缴纳记录

【提供递交首次磋商响应文件日前三个月内任意一个月的社会保障金交纳记录（缴费的银行单据或所在社保机构开具的证明）复印件加盖公章。非企业化管理的事业单位无需提供】

附件8-8   节能产品、环境标志产品、信息安全产品证明材料

节能产品、环境标志产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。如涉及上述产品，供应商必须提供节能产品进行报价，否则视为非实质性响应而予以拒绝。

在上述范围内的货物供应商必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

a.节能产品：以（《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，供应商所报产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

b.环境标志产品：以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所报产品为品目清单内产品，供应商需在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与供应商所报产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，供应商须承担相应法律责任。

附件8-9   近三年经营活动中无重大违法记录声明

致： 北京中医药大学

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

附件8-10  供应商信用承诺

我公司承诺：在递交磋商响应文件截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

招标采购单位或评审委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果（截止时点为递交响应文件截止时间），特此声明。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

附件8-11   承诺书

致： 北京中医药大学

我方郑重承诺：本响应文件中提供的所有资料是真实合法的，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。业绩证明材料中提供的甲方联系方式可供贵方随时查证合同的真实性。如果我方在本项目响应文件中提供虚假资料，本响应文件无效，并承担由此带来的一切法律后果。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

附件8-12 磋商文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

（1）其他必要的资格证明文件（如有）（提供复印件并加盖公章）。

（2）供应商必须提供“供应商相关单位一览表”，否则响应文件无效。

供应商相关单位一览表

| 和供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |
| 和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________________

日期：_____年______月______日

（3）本项目02包专门面向中小企业采购，货物制造商必须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，02包供应商所响应货物须全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商必须提供中小企业声明函，否则响应无效。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不予认可。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不予认可。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），在计算价格扣除时不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

## 附件9   业绩证明文件

1、请供应商自行设计表格填写，对近三年（2021年6月1日至今）同类项目业绩作出说明，并提供合同主要内容复印件（加盖供应商公章）、业绩核实文件原件、验收报告复印件、发票复印件。

成交供应商在签订成交合同前，须提交响应文件中合同的原件供采购人审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究成交供应商法律责任的权利。

2、供应商提供的所有合同需附甲方出具的业绩核实文件（格式如下），未按要求提供业绩核实文件的合同在评审时不予计算。

业绩核实文件

致北京明德致信咨询有限公司：

兹证明                   （供应商名称）与我方签订的           （合同编号）                          （合同名称）内容真实有效，我方予以认可。

用户单位联系人：

座机（必填）：

手机：

用户单位名称（公章或采购部门章）：

日期：

## 附件10  磋商文件要求的和供应商认为必要的其他文件

应包括但不限于：

1.技术规格响应及技术方案

2.供货（实施）方案

3.售后服务方案及承诺

4.磋商文件要求供应商提交的其他文件

北京中医药大学高精尖学科仪器设备采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：ZBXM20240315153358/BMCC-ZC24-0147

第二册

北京明德致信咨询有限公司

2024年6月

# 第四章    磋 商 邀 请

北京明德致信咨询有限公司受北京中医药大学的委托，对北京中医药大学高精尖学科仪器设备采购项目进行国内竞争性磋商采购，现邀请合格的供应商前来磋商。

1.  采购编号：ZBXM20240315153358/BMCC-ZC24-0147

2.  采购内容及预算金额：详见第六章。

3.	获取竞争性磋商文件：

（1）时间：2024年06月05日至2024年06月13日，每天9:00至11:30，13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（2）地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

（3）方式：只接受电汇或网银购买（注：汇款时必须备注BMCC-ZC24-0147报名费，电汇或网银须于2024年06月13日17:00前到账）。

（4）售价：本项目竞争性磋商文件按本出售, 每本售价500元（含电子文档）；竞争性磋商文件售后不退。

供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC24-0147”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

电子版采购文件下载，请点击：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册。按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

4.   递交首次磋商响应文件截止时间：2024年06月19日 09：30 （北京时间）。

竞争性磋商会议地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室，如有变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。递交响应文件的供应商代表必须为本项目的授权代表，并携带身份证件。

5.   需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品、鼓励开展信用担保等。

6.   凡对本次磋商提出询问，请与北京明德致信咨询有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

采购人： 北京中医药大学

地址：北京市朝阳区北三环东路11号

联系人和联系方式：胡老师，010-53911758

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地        址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

邮        编：  100083

开 户 银 行 ：  中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

帐        号：  0200 0062 1920 0492 968

联 系 部 门 ：  招标事业部

联   系   人：  孙恺宁、刘亚运、吕家乐、吕绍山、王爽

联 系 电 话 ：  010-61196355、010-82370045

邮        箱：  bjmdzx@vip.163.com

# 第五章    供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京中医药大学 |
| 11.1 | 磋商保证金：01包人民币18800元；02包人民币3800元。 |
| 11.6 | 成交服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，由成交人支付。 |
| 12.1 | 磋商响应文件有效期：90天(日历日) |
| 13.1 | 磋商响应文件：正本：1份，副本：3份 电子版文件（U盘）：2份 |
| 15.1 | 递交首次磋商响应文件截止期：2024年06月19日09：30（北京时间） 竞争性磋商会议地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第二会议室。 |
| 21.5 | 评审方法：在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审总得分高低顺序推荐前3家供应商依次作为本项目成交候选供应商的评审方法。磋商小组所有成员对各供应商进行独立打分，所有评委对同一供应商打分的算数平均值为该供应商的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。 |
| 28.1 | 成交人在签订合同后5个工作日内，以支票的形式向采购人提交所成交采购包合同总价（100万元以上10%，100万元以下5%）的履约保证金。 |

# 第六章   货物需求一览表及技术需求

第一部分    货物需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 | 是否接受进口产品 | 分包预算金额 | 总预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 小型垂直电泳转印系统等 | 一批 | 部分是 | 154.46 万元 | 179.968 万元 |
| 02 | 超净工作台等 | 一批 | 否 | 25.508 万元 |  |
| 交货时间：国产设备：合同签订后30天内；进口设备：合同签订后90天内。 交货地点: 北京中医药大学用户指定地点。 |  |  |  |  |  |

注：1.具体采购内容技术指标详见第二部分技术规格及要求。

2.任何时候供应商的响应报价不得超出分包预算金额，否则其响应无效。

3.本项目为货物采购项目。

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

5. 中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）：

工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

第二部分    技术规格及要求

说明：1.供应商在响应文件中需对项目（包括但不限于）供货方案、售后服务方案、培训方案等作出详细说明和承诺。

2.对于以下技术需求中标记*的指标，供应商应提供所报主要设备同型号的相关技术文件：如生产厂家产品彩页资料或产品说明书等。所提供的文件需要明确清晰显示本次采购要求的指标及功能，否则评审委员不予认可。

一、需执行的标准或规范：严格符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

二、用途及需实现的功能：

本项目拟为北京中医药大学采购高精尖学科仪器设备一批，共分2个包，用于中医药大学教学和科研。

三、设备清单

| 01包：小型垂直电泳转印系统等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口 | 是否免税 |
|  | 小型垂直电泳转印系统 | 2 | 是 | 否 |
|  | 倒置显微镜 | 2 | 是 | 否 |
|  | PCR扩增仪(无分析功能) | 2 | 是 | 否 |
|  | 生物安全柜 | 1 | 否 | 否 |
|  | 电子天平 | 1 | 否 | 否 |
|  | 电子天平 | 1 | 否 | 否 |
|  | 电子天平 | 1 | 否 | 否 |
|  | 台式离心机 | 1 | 是 | 否 |
|  | 台式冷冻离心机 | 1 | 是 | 否 |
|  | 台式离心机 | 1 | 是 | 是 |
|  | 低速离心机 | 1 | 否 | 否 |
|  | 超纯水系统 | 1 | 否 | 否 |
|  | 二氧化碳培养箱 | 2 | 是 | 是 |
|  | 冰箱 | 4 | 否 | 否 |
|  | 医用保存箱 | 3 | 否 | 否 |
|  | 超低温冰箱 | 2 | 否 | 否 |
|  | -25℃低温保存箱（立式） | 2 | 否 | 否 |
|  | 杂交炉 | 1 | 是 | 否 |
|  | 安全吸液站 | 2 | 是 | 否 |
|  | 可携式废液抽吸系统 | 1 | 否 | 否 |
|  | 组织破碎仪 | 1 | 是 | 是 |
|  | 多功能微孔板发光检测仪 | 1 | 是 | 是 |
|  | 凝胶成像分析系统 | 1 | 是 | 是 |
|  | pH计 | 2 | 否 | 否 |
|  | 磁力搅拌器 | 2 | 否 | 否 |
|  | 梯度混合器 | 1 | 否 | 否 |
|  | 单道移液器 | 3 | 是 | 否 |
|  | 0.5-10ul八道移液器 | 1 | 是 | 否 |
|  | 30-300ul八道移液器 | 1 | 是 | 否 |
| 02包：超净工作台等 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 是否接受进口 | 是否免税 |
|  | 超净工作台 | 1 | 否 | 否 |
|  | 电脑三恒多用电泳仪电源 | 1 | 否 | 否 |
|  | 琼脂糖水平电泳仪 | 2 | 否 | 否 |
|  | 细菌培养箱 | 1 | 否 | 否 |
|  | 小容量二氧化碳振荡培养箱 | 1 | 否 | 否 |
|  | LED人工气候箱 | 2 | 否 | 否 |
|  | 摇床 | 1 | 否 | 否 |
|  | 双层脱色摇床 | 1 | 否 | 否 |
|  | 万向脱色摇床 | 2 | 否 | 否 |
|  | 灭菌锅 | 1 | 否 | 否 |
|  | 金属浴 | 1 | 否 | 否 |
|  | 三孔三温水槽 | 1 | 否 | 否 |
|  | 恒温定时防干烧水浴锅 | 1 | 否 | 否 |
|  | 真空泵 | 1 | 否 | 否 |
|  | 手持式超声波处理器 | 1 | 否 | 否 |
|  | 混匀仪 | 1 | 否 | 否 |
|  | 掌上离心机 | 4 | 否 | 否 |
|  | 涡旋震荡器 | 4 | 否 | 否 |
|  | 超声清洗仪 | 1 | 否 | 否 |

- 四、技术参数：

- 01包：小型垂直电泳转印系统等

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 小型垂直电泳转印系统 | 一、用途：用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 二、需实现的功能：用于分离 DNA、RNA和蛋白质等大分子。 三、技术要求 1.配置：电泳槽1个、制胶底座2个、制胶框4个、电泳梳5把、厚玻璃板5块 、薄玻璃板5块、电泳模块1个、伴随电泳模块1个； 2.同一槽内可同时进行至少4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验； 3.胶面积：≥8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：≥10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：≥10.1 x 8.2 cm； 4.玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上； *5.输出范围：电压5-250 V；电流0.01-3.0 A；功率1-300 W； 6. 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到99小时59分钟； 7.有暂停/继续功能； 8.有断电后自动恢复功能； *9.安全性能：空载检测；荷载突变监测；过载短路检测；过压保护； *10.输出插孔至少4对并联，可同时对至少四个同类型的电泳槽进行电泳。 |
|  | 倒置显微镜 | 一、用途：可实现明场，相差，荧光的观察。 二、需实现的功能：可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程，并可将此过程中的任一形态拍摄下来。在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域中应用广泛。 三、技术要求 1.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm； 2.调焦方式：物镜垂直移动，粗调行程：每旋转一圈≥37.7mm，微调行程：每旋转一圈≤0.2mm； 3.目镜筒：双目镜筒，瞳孔距离：50-75mm，眼点高度：离台面约400mm，倾角：水平方向约45度； *4.物镜转换器：≥5孔物镜转盘，后仰式； *5.照明：预对中LED光源，寿命≥6万小时； 6.插片：不可对中相位插片（PhL,Ph1，1个空位），浮雕相衬插件，可实现立体效果观察； 7.目镜： ≥10X（视场22mm）； 8.聚光镜：长工作距离聚光镜，数值孔径≥0.3，工作距离≥75mm； *9.无限远光学系统消色差切址相差物镜： 4倍 N.A.≥0.10 W.D. ≥30mm； 10倍 N.A.≥0.25 W.D. ≥6mm ； 20倍 N.A.≥0.40 W.D. ≥3.1mm； 10.配置清单：1.显微镜主机1台 2.物镜3个。 |
|  | PCR扩增仪(无分析功能) | 一、用途：通过聚合酶链反应技术快速复制特定DNA序列，广泛应用于基因克隆、疾病诊断、遗传疾病研究等领域。 二、需实现的功能：精确控制温度循环，以促进DNA片段的快速、特异性扩增，包括进行预变性、退火、延伸等步骤，从而在短时间内获得大量目标DNA。 三、技术要求 1.有彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态、文字及温度曲线全信息动态显示，可实时操作； *2.具有动态温度梯度功能：同时运行≥8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；梯度温差范围：1 - 25℃； 3.温度控制模式：逻辑计算模式和模块模式； 4.温度控制范围：4-100℃，有孵育功能； 5.最快升降温速度≥4度/秒，平均：≥2.5度/秒； *6.温度均匀性：达到设定温度 30 秒内±0.5℃（孔间温度差） 可存储≥500个用户程序，USB 闪存驱动器可无限扩展； 7.样本容量：96 x 0.2 ml离心管，0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板； 8.配置清单：1.PCR仪主机1台 2.说明书1份。 |
|  | 生物安全柜 | 一、用途：用于在处理潜在危险的生物材料时提供保护，确保实验人员、环境和样品的安全。 二、需实现的功能：提供一个无菌的工作环境，以防止生物制剂污染环境和操作者，同时防止交叉污染，并确保实验操作的安全性和生物制剂的完整性。 三、技术要求 1.外形参考尺寸≥(宽1900深800高1300mm)； 2.标准脚轮支架高度≥700mm； 3.内部参考尺寸≥(宽1830深570高660mm)； 4.平均气流风：进气气流：速起始设定值为:大于0.53 米/秒 沉降气流：起始设定值为:大于0.35 米/秒； 5.气体交换体积：进气气流：≥620立方米/小时 沉降气流：≥1100 立方米/小时 总排气量：≥600 立方米/小时； 6.ULPA过滤器截留效率：对于最易穿透粒径法（MPPS）具有≥99.999%的截留效率或对于20.12um的颗粒系的截留效率≥99.999%； 7.噪音(依据NSF49标准)：≤65 dBA； 8.光强照度(依据NSF49标准)：≥1200 Lux； 9.主体结构：≥1.2 mm厚镀锌钢板，外部为环氧粉及抗菌混合涂层； 10.柜体结构：≥1.5 mm厚304#不锈钢； 11.工作台面结构：≥1.5 mm厚304#不锈钢侧壁，双层负压腔设计； 12.电源/电压：220-240V/50 Hz，单相； 13.额定功率：≥230W； 14.配置清单：1.生物安全柜主机1台 2.可移动支架1套 3.抗菌涂层1套。 |
|  | 电子天平 | 一、用途：测量物体质量。 二、需实现的功能：用来精确称量出产品的质量，可读取值为 0.01g。 三、技术要求 1.量程(g)：≥2200； 2.可读性(mg)：≤10； 3.可重复性（5%负载）(mg)：≤5； 4.线性偏差（mg）：≤6； 5.灵敏度漂移 +10 ℃ +30 ℃（±ppm/K）：≤2； 6.稳定时间：≤1S； 7.秤盘尺寸（mm）：≥182x182； 8.具有防风罩； 9.内置实时水平监控； *10.采用温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能功能，自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围，并且具有校准审计追踪功能，并提供文档； *11.中文触摸屏； 12.具有“PC 直连功能”，无需软件便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft Excel 或Word 等格式的文档中； *13.内置 ≥10 种应用程序，如：称量 ¦ 填料、计数、称量百分比、混合 ¦ 净重总重、组分 ¦ 总重、动物称量、计算 ¦ 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换、移液器校准等； 14.支持≥5种标识符打印输出； 15.用户三级权限管理功能，控制天平设置的访问权限，可设定≥10个用户； 16.配置清单：1.天平主机1台 2.说明书1套 3.电源线1根。 |
|  | 电子天平 | 一、用途：测量物体质量。 二、需实现的功能：用来精确称量出产品的质量，可读取值为 0.001g。 三、技术要求 1.量程(g)：≥320; 2.可读性(mg)：≤1; 3.可重复性（5%负载）(mg)：≤0.5; 4.线性偏差（mg）：≤0.6; 5.灵敏度漂移 +10 ℃ +30 ℃（±ppm/K）：≤2； 6.稳定时间：≤1S; 7.秤盘尺寸（mm）：≥120; 8.具有防静电涂层技术的防风罩系统； 9.内置实时水平监控； 10.集成保护系统，保证天平称量数据的可靠性并只向外部设备传输有效数据； *11.采用温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能功能，自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围，并且具有校准审计追踪功能，并提供文档； 12.采用聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件； *13.中文图形触摸屏，操作简便； 14.具有“PC 直连功能”，无需软件便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft Excel 或Word 等格式的文档中； *15.内置 ≥13 种应用程序，如：称量 ¦ 填料、计数、称量百分比、混合 ¦ 净重总重、组分 ¦ 总重、动物称量、计算 ¦ 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换、移液器校准等； 16.支持多至6种标识符的个性化打印输出； 17.用户三级权限管理功能，控制天平设置的访问权限，最多可设定≥10个用户; 18.配置清单：1.天平主机1台 2.说明书1套 3.电源线1根。 |
|  | 电子天平 | 一、用途：测量物体质量。 二、需实现的功能：用来精确称量出产品的质量，可读取值为 0.1mg。 三、技术要求 1.量程(g)：≥220; 2.可读性(mg)：≤0.1; 3.可重复性（5%负载）(mg)：≤0.08; 4.线性偏差（mg）：0.06; 5.灵敏度漂移 +10 ℃ + 30 ℃（±ppm/K）：≤1; 6.稳定时间：≤1.5S; 7.秤盘尺寸（mm）：≥90; 8.具有防静电涂层技术的新型防风罩系统； 9.内置实时水平监控； 10.集成保护系统，保证天平称量数据的可靠性并只向外部设备传输有效数据； *11.采用温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能功能，自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围，并且具有校准审计追踪功能，并提供文档； 12.采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件,采用一擦即净的材料和易于拆卸； *13.中文图形触摸屏，操作简便； 14.具有“PC 直连功能”，无需软件便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft Excel 或Word 等格式的文档中； 15.只需点击屏幕图标，一键选择防震等级； 16.内置 ≥13 种应用程序，如：称量 ¦ 填料、计数、称量百分比、混合 ¦ 净重总重、组分 ¦ 总重、动物称量、计算 ¦ 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换、移液器校准等； 17.支持多至6种标识符的个性化打印输出； 18.用户三级权限管理功能，控制天平设置的访问权限，最多可设定≥10个用户; 19.配置清单：1.天平主机1台 2.说明书1套 3.电源线1根。 |
|  | 台式离心机 | 一、用途：用于生物实验研究必备的分离设备。 二、需实现的功能：主要用于细胞收集，血清、血浆沉淀分离。 三、技术要求 *1.最高转速：≥13000rpm； 2.最大离心力：≥17000×g 3.最大离心容量：≥24×1.5/2.0ml； *4.驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动； 5.控制系统：微处理器控制系统，带有背光的LED数字显示； 6.运行时间控制：1-99分钟，≤1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式，快速离心≤20秒达到最高转速； *7.安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护； 8.噪音：≤60dB； 9.配置清单：1.离心机主机1台 2.转子1套 3.电源线1根。 |
|  | 台式冷冻离心机 | 一、用途：用于生物实验研究必备的分离设备。 二、需实现的功能：分子实验中，用于小体积样本在低温环境下进行离心分离。 三、技术要求 *1.最高转速：≥14800rpm； 2.最大离心力：≥21000×g； 3.最大离心容量：≥24*1.5/2.0ml； 4.驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动； 5.控制系统：微处理器控制系统，带有背光的LED数字显示 6.运行时间控制：1-99分钟，≤1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式，快速离心≤20秒达到最高转速； 7.温度控制范围：-9 ℃ ~ +40 ℃； *8.安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护； 9.噪音：≤ 50 dB； 10.配置清单：1.离心机主机1台 2.转子1套 3.电源线1根。 |
|  | 台式离心机 | 一、用途：用于生物实验研究必备的分离设备。 二、需实现的功能：分子实验中，用于大体积样本在低温环境下进行离心分离。 三、技术要求 *1.主机最高转速：≥ 17000转/分； 2.主机最大离心力：≥ 30,000×g； 3.主机最大离心容量：≥4×145ml； 4.驱动系统：无碳刷电机直接驱动； 5.控制系统：微处理器控制系统，屏幕数字显示, 可显示离心程序、运行状态、报警及维修信息 6.运行时间控制：0-9小时59分钟；快速离心及连续离心方式，快速离心≤20秒达到最高转速； 7.加/减速选择：≥2； 8.程序：≥3直接程序按钮，再加上≥96的附加程序通过文件夹访问，全部用字母命名方案; *9.具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头安全锁定&转头更换； 10.离心控制系统，可对转头最高转速、不平衡监测及加减速阶段马达功率进行自动校准; 11.噪音（dBA），最高转速时：≤ 55 dB; 12.其他性能：转头自动识别、电动式门锁、多种语种选择，经第三方认证的防生物污染密封盖; 13.温度：-9 ℃ ~ +40 ℃; 14.配置清单：1.离心机主机1台 2.转子1套 3.电源线1根。 |
|  | 低速离心机 | 一、用途：用于离心沉淀的常规设备。 二、需实现的功能：主要用于细胞收集，血清、血浆沉淀分离。 三、技术要求 1.最高转速 ≥5000 r/min； 2.最大离心力 ≥4600 Xg； 3.最大容量≥ 8X100ml(4000rpm)； 4.转速精度 ±10r/min； 5.定时范围 1min~99 min59s/点动； 6.噪声 ≤60dB(A)； 7.电源 AC 220V 50HZ 10A； 8.功率 ≤500W； 9.配置清单：1.离心机主机1台 2.转子1套 3.电源线1根。 |
|  | 超纯水系统 | 一、用途：超纯水系统的用途是生产高纯度、低电导率的水，用于实验室分析、生物医学研究、半导体制造等要求极高水质的领域。 二、需实现的功能：去除水中的离子、有机物、微生物和颗粒物，确保水质达到超纯级别。 三、技术要求 *1.进水条件：经EDI、DI、RO或蒸馏技术处理的纯水，产出实验室一级超纯水，可在线检测进水液位和电导率，产水电阻率和TOC； *2.产水电阻率：≥18.0 MΩ*cm (25℃)，产水流速为逐滴至最大2L/min； 3. Cd、Pb、Hg、Cr、Ba、Se、As、Sb、B、Cu离子含量≤ 0.01 ug/L，Si离子含量≤ 2 ug/L，Cl、F离子≤ 0.5 ug/L。 4.TOC≤3 ug/L，细菌≤1CFU/100ml； 5.纯化柱、紫外灯、终端过滤器均具备识别芯片，系统可自动识别类型、生产列号、安装日期、更换期限、过水量或剩余寿命。防伪防错，具备可追溯性； 6.配氧化紫外灯，可降低TOC水平至3ppb以下；配置TOC检测模块，在线检测超纯水中的TOC，精度≤0.1ppb； 7.配置彩色触控屏，具备进水液位显示，进水和产水水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等完善的内检系统，可查看所有纯化部件的电流、电压信息，可通过查看相关数据提高一次维修成功率； 8.配置独立取水器，可通过触摸屏设置实现定量取水和流速调节，可距离主机至≥10米，可通过无数据线方式与主机通讯连接，系统最多可连接≥10个取水器； 9.内置进水电导率仪，可全程监控进水水质，并实时显示在主控屏上，在检测不合格时自动报警，并设置有自动停机； 10.配置通用型进水液位检测装置，适合各种类型储水容器，在线检测储水容器的液位，液位精度≤1%，并实时显示在主控屏上；当进水低于设定液位时机器自动停止运行，进水缺水保护，能够进行声光报警； 11.内置远程控制模块，可≥7天/24小时全天候监控及远程操作主机。用户可以通过电脑、手机、平板电脑等电子设备远程访问主机，远程查看机器使用状况、报警信息、水质信息，可对多台设备同步管理； 12.配置清单：1.纯水机主机1台，含1套纯化柱 2.15L压力水桶 3.电导率测试笔1个 4.附件包1套。 |
|  | 二氧化碳培养箱 | 一、用途：用于各种细胞和组装进行体外培养的专门设备。 二、需实现的功能：精准的控制温度、二氧化碳浓度，模拟动物体内微环境，对所需细胞进行扩增。 三、技术要求 1.箱体： 1.1参考工作体积：150升； *1.2具有玻璃内门和纯铜内壁； 1.3标配搁板数目：≥3块； 2.温度控制 *2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃； 2.2温度控制精度：±0.1℃； 2.3温度均一性: ±0.5℃； 2.4温度跟踪报警：有； 2.5温度显示：触摸屏； 2.6 保温方式：直热式； 3.气体控制 3.1二氧化碳控制范围：0～20%； 3.2二氧化碳控制精度：±0.1%； 3.3二氧化碳跟踪报警：有； 3.4二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器或IR红外传感器； 3.5用户编程上下限可跟踪报警； *4.90度湿热灭菌程序，可全部配件在位灭菌； 5.具有程序自检功能和自动校正功能； 6.显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度； 7.在3分钟记录一次的条件下，可自动记录≥15天全部运行数据； 8.配置清单：1.培养箱主机1台 2.电源线1根。 |
|  | 冰箱 | 一、用途：主要用于血液、组织样本存储。 二、需实现的功能：用于科研研究、医疗用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存。 三、技术要求 1.工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度≤85%，电压：220V±10% ，频率50±1Hz，输入功率≤240W； 2.冷冻室容积≥136L，冷藏室容积≥140L； 4.宽度尺寸：≤660mm； 5.内部分层:内部配置≥4个高强度、耐腐蚀、抗冲击ABS塑料抽屉，抽屉带标识贴； 6.控制系统：具备界面锁定/解码功能；具备温度设置、制冷状态、温度显示、温度设定等功能； *7.保温材料：采用无CFC聚氨酯发泡保温层，保温层厚度≥100mm； 8.制冷系统：采用全封闭高效压缩机，R600a碳氢环保制冷剂； 9.温度控制：微电脑温度控制系统，数码温度显示，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度≤1℃； 10.报警功能：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障； 11.运行保护：具备开机延时、停机间隔等保护功能； 12.箱体材质：箱体采用钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和； 13.内胆材料：吸塑内胆； 14.温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃； 15.测试孔：左侧标配一个测试孔，方便监测箱内温度； 16.安全门锁：箱体配锁； 17.配置清单：冰箱主体1台，说明书1份。 |
|  | 医用保存箱 | 一、用途：主要用于血液、组织样本存储。 二、需实现的功能：用于科研研究、医疗用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存。 三、技术要求 1.控制与显示精度≤0.1℃，LED数码管显示； 2.产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹； 3. 温度控制：电子温控器控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为≤0.1℃，分辨率≤0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿生温度； 4.报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警等）；至少四种报警方式：声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警等； 5冷凝水汇集后自动蒸发； 6.具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能； 7. 配备脚轮，可移动、可通过底脚固定； 8.材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆； 9.门体：电极式加热玻璃门，实现≥30℃环温、85%湿度条件下无凝露；具有自关门功能； 10.多层搁架； 11.产品照明灯：采用LED冷光源； 12.门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁； 13.具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。 14.配备打印机功能，温度数据可实现实时打印、定义时间段打印、追溯打印功能。配备485接口； 15.配备USB存储功能，可存储十年内温度数据，具备产品全生命周期的温度记录； 16.配置清单：医用保存箱主体1台，说明书1份。 |
|  | 超低温冰箱 | 一、用途：主要用于血液、组织样本存储。 二、需实现的功能：超低温冷藏储存设备，主要会用于企业、高校、实验室等场所储存生物样品、疫苗等物品的低温储存。 三、技术要求 *1.有效容积：≥550L，可装载不少于400个2英寸标准冻存盒； *2.温度范围：电脑控制，温度数字显示，箱内温度在-40℃～-86℃范围调节，调节单位≤1℃，箱内温度均匀度误差小于6℃； 3.制冷：双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0； 4.风机：冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停。环温高于20 度时开启2 个风机，环温高于12 度低于20 度时开启一个风机，环温低于12 度时关闭所有风机； 5.功率≤650W，在25℃环温时，单日耗电量≤9kW*h/24h； *6.报警装置：多种故障报警（高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警）等；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（密码保护、开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护等）；断电报警； 7.门：至少3层搁架、4个内门可独立开启；一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计；具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 8.显示: LED显示屏，显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压、可设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能等； 9.密封：外门四层，内门一层，至少5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料；加宽、多层密封条设计；气囊结构设计。发泡内门密封，存取物品温度回升小； 10.网络功能：具有网络、远程报警功能和标配的高低电压自动补偿功能； 11.脚轮：紧凑式脚轮，方便移动，可将脚轮固定； 12.同时具备暗锁及挂锁设计。 13.宽电压带设计，整机工作电压范围：190-260V； 14.具有内置5V冷链供电系统，主机预留温度测试孔，配备无线温度监控模块，并可与冷链监控系统兼容对接，通过系统记录设备温度变化，在温度异常时能够记录并及时通过短信通知设备负责人； 15.配置清单：超低温冰箱主体1台，说明书1份。 |
|  | -25℃低温保存箱（立式） | 一、用途：主要用于血液、组织样本存储。 二、需实现的功能：用于科研研究、医疗用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存。 三、技术要求 1.电压(V/HZ) 220/50； 2.输入功率 ≤90； 3.箱内温度(℃) -10~-25； 5.外部参考尺寸 (mm)(宽×深×高) 650×680×1600； 6.内部尺寸(mm)(宽×深×高) ≥ 480×460×1400； 7.有效容积/(L) ≥260； 8.配置清单：低温保存箱主体1台，说明书1份。 |
|  | 杂交炉 | 一、用途：在分子生物学实验中用于促进核酸探针与目标DNA或RNA的互补序列特异性结合。 二、需实现的功能：提供精确的温度控制和均匀的加热环境，以确保杂交反应的有效进行。 三、技术要求 1.显示方式：LED； 2.控制：触摸板； 3.波长：254nm； 4.最大紫外线曝光输出：≥120,000微焦耳或5分钟（可调）；紫外能量设置可达≥999,900微焦/平方厘米； 5.功率≥8瓦特； 配置清单：1.杂交炉1台 2.杂交瓶1套 3.电源线1根。 |
|  | 安全吸液站 | 一、用途：为实验室工作人员提供一个封闭、安全的吸液环境，以防止有害化学品的暴露和交叉污染。 二、需实现的功能：提供可靠的化学品存储、精确的液体分配、以及确保操作过程中的生物安全和环境安全。 三、技术要求 1.控制范围：-30 至 -60 Kpa（ -300 至 -600mbar/4.4 至 8.7psi）； 2.吸液速度不低于8L / min； 3.收集瓶不小于4L，材质耐酸碱； 4.瓶盖：快速接头和溢流检测器； 5.过滤器：疏水，非无菌，0.45μm； 6.手柄：与塑料和巴斯德移液管兼容，包括套管和一根不锈钢针； 7.电源：100-240V / 50-60 Hz； 8.配置清单：1.安全吸液站1台 2.电源线1根。 |
|  | 可携式废液抽吸系统 | 一、用途：在实验室环境中安全、便捷地收集和处理废液。 二、需实现的功能：高效抽吸各种类型的废液、防止泄漏和污染、以及便于操作和维护。 三、技术要求 1.单手即可退吸头； 2.可高温高压杀菌， 双重防溢保护装置，有过热保护装置 3.真空度≥-680 mmHg； 4. 流量≥25 l/min； 5. 适用软管内径≤16 inch； 6.帮浦型式: 活塞式； 7.配置清单：1.可携式废液抽吸系统1台 2.电源线1根。 |
|  | 组织破碎仪 | 一、用途：用于前处理，把动植物组织打散并研磨成均匀的糊状物。 二、需实现的功能：用于粉碎、混合、均化以及细胞破碎，生物样品的样品前处理，快速抽提基因组。 三、技术要求 *1.通量：标准配置≥48个样品/轮；最高≥190个样品/轮； 2.频率：3–30 Hz (180–1800次震动/分钟)，以 ≤1 Hz递进； 3.震荡时间：10s- 99min； *4.提供2×24或2×96的适配器，或10ml钢罐； 5.配置3mm, 5mm或7mm的研磨珠； 6.提供分配研磨珠； 7.提供处理动物组织，植物组织，细菌，酵母的标准操作流程； 8.提供试剂盒进行样品前处理； 9.常规适配器可放入-80℃预冷，升级的10ml钢罐可放入液氮预冷； 10.固定适配器的夹钳针对适配器突出部分具有夹紧压痕嵌套设计，且夹钳含有锁针设计； 11.配置清单：1.组织破碎仪1台 2.研磨适配器1套。 |
|  | 多功能微孔板发光检测仪 | 一、用途：在生物医学研究、药物筛选和临床诊断中快速、准确地检测微孔板内的样品发光反应。 二、需实现的功能：高灵敏度的光信号检测、多通道或多模式的检测能力、以及用户友好的操作界面。 三、技术要求 1.孔板类型：6-384孔板、超微量检测板； 2.检测模式：紫外/可见吸收光检测，荧光强度，发光； 3.线性，轨道和双轨道震荡模式，可调节震荡频率及时间； 4.机载终点法检测程序(触摸屏程序)；或全数据分析及报告导出程序(PC程序)； 5.200 至 999 nm 的连续紫外-可见波长选择，实现无需滤光片的宽范围吸收光测量； 6.带宽：≤5 nm； 7.波长准确性：±2 nm； 8.波长精确度：±0.2 nm； 9.检测范围：0-4 OD； 10.触摸屏操作并即时显示数据，可快速设置并运行分析。在运行结束后即时显示数据，可通过颜色梯度查看数据范围； 11.输出到 U 盘、打印机或软件，用于处理和发表数据。数据可传输到其他软件程序进行可视化和演示； 12.配置清单：1.微孔板化学发光仪检测主机1台 2.数据采集及分析软件1套。 |
|  | 凝胶成像分析系统 | 一、用途：用于蛋白及核酸的成像分析，支持包括化学发光、多色荧光Western 成像、荧光和可见光成像。 二、需实现的功能：蛋白质和核酸基因水平表达，确定表达后的变化情况。 三、技术要求 1.样品来源：不透光样品如照片、纸张、杂交膜等；荧光样品如EB染色的DNA凝胶、SYBR Safe荧光染色DNA凝胶、Radiant Red荧光染色的RNA凝胶等；各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole荧光染色等； *2.物理像素：≥630万像素； 3.仪器控制方式：触屏控制，无需连接电脑操作，即可实现独立运行； 4.托盘可取出，方便清洗维护； 5.免染功能：具有免染托盘，实现蛋白样品无需染色，直接成像功能； 6.最大成像大小：≥21x14cm； 7.光源：反射白光，透射紫外，透射白光，透射蓝光； *8.支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码； 9.配置清单：1.主机1台 2.免染托盘1个 3.白光转换屏1个。 |
|  | pH计 | 一、用途：可广泛应用于冶金、环保、食品和自来水等溶液中 PH 值的连续监测。 二、需实现的功能：用于精确测量实验室容积的酸碱度值。 三、技术要求 1.仪器级别：≤0.001级； 2.测量参数：至少包括pH值、mV（ORP）、温度值； 3.测量范围：pH：（-2.000～20.000）pH；mV：（-2000.00～2000.00）mV；温度：（-10.0～135.0）℃； 4.分辨率：pH：≤0.001pH；mV：≤0.1mV；温度：≤0.1℃； 5.基本误差：pH：±0.002pH；MV：±0.03%或±0.1mV；温度：±0.1℃； 6.电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）； 7.配置：1.pH计1台 2.电极校准液1套。 |
|  | 磁力搅拌器 | 一、用途：液体混匀或固液混合。 二、需实现的功能：使反应物混合均匀，使温度分布均匀，进而加快反应速度或蒸发速度，从而缩短反应时间。 三、技术要求 1.搅拌量(水)：约20L； 2.马达输入/输出功率:约16/9W； 3.转速范围:50 - 1,500 rpm； 4.搅拌子最大尺寸:80 x 10 mm ； 5.热输出功率:≥600 W； 6.加热速率 (1 升 水):≥6.5 K/min； 7.可调安全温度:50 - 360 ℃ ，配温度计； 8.控温精度: ± 1 K； 9.加热盘尺寸:直径≥ 135 mm； 10.配置清单：磁力搅拌器1台。 |
|  | 梯度混合器 | 一、用途：在分子生物学实验中精确制备浓度梯度的溶液，用于梯度胶的制备。 二、需实现的功能：精确控制不同液体的流速和混合比例，以及提供稳定的梯度生成过程。 三、技术要求 1.梯度容量≥600mL； 2.速度范围：≥0~1200 rpm/min 3.梯度形状：直线； 4.杯体材质：有机玻璃； 5.电压：110/220V 50HZ； 6.配置清单：梯度混合器1台。 |
|  | 单道移液器 | 一、用途：用于液体处理、迁移。 二、需实现的功能：用于标准移液，外置活塞式移液器主要用于处理易挥发、易腐蚀及粘稠等特殊液体。 三、技术要求 1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 2.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养； 3.颜色标识移液器量程； 4.在量程范围内可调； 5.配置清单：含0.5-10ul 2-20ul 10-100ul 20-200ul 100-1000ul一套5支。 |
|  | 0.5-10ul八道移液器 | 一、用途：用于液体处理、迁移。 二、需实现的功能：用于标准移液，外置活塞式移液器主要用于处理易挥发、易腐蚀及粘稠等特殊液体。 三、技术要求 1.产品类型：移液器； 2.移液类型：气体活塞系统； 3.通道数量：8道； 4.体积范围：0.5-10 μL； 5.体积增量：≤0.01 μL； 6.操作模式：手动； 7.配置清单：八道移液器1支。 |
|  | 30-300ul八道移液器 | 一、用途：用于液体处理、迁移。 二、需实现的功能：用于标准移液，外置活塞式移液器主要用于处理易挥发、易腐蚀及粘稠等特殊液体。 三、技术要求 1.产品类型：移液器； 2.移液类型：气体活塞系统； 3.通道数量：8道； 4.体积范围：30-300 μL； 5.体积增量：≤0.1 μL； 6.操作模式：手动； 7.配置清单：八道移液器1支。 |

- 02包：超净工作台等

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 超净工作台 | 一、用途：用于提供洁净、无尘的实验空间。 二、需实现的功能：通过高效过滤器，向操作区域提供洁净的实验空间，以保障实验的准确性。 三、技术要求 1.控制方式：调压控制； 2.显示方式： LED； 3.空气流向：垂直流； 4.工作面：一个； 5.风机类型：离心风机； 6.灭菌方式：紫外线杀菌； 7.洁净等级：工作区内≥0.5μm粒径的尘埃应≤3.5颗/升（ISO 5级）； 8.菌落数：菌落数≤0.5/皿时（90mm培养平皿）； 9.风速调节范围： 0.3m/s ~ 0.6 m/s（≥三级可调）； 10.噪音水平： ≤65dB（A）； 11.振动半峰值：≤5μm ； 12.照度： ≧300Lx； 13.初阻力（Pa）： ≤120（在最大风量下）； 14.工作区尺寸（mm）：≥900*625*645； 15.功率（w）:≤380； 16.电源： AC 220V 50/60Hz； 17.配置清单: 超净工作台1台。 |
|  | 电脑三恒多用电泳仪电源 | 一、用途：在电泳实验中提供精确控制的电泳条件，包括恒流、恒压和恒功率模式。 二、需实现的功能：多档位调节、精确的电流和电压控制、以及与计算机接口的兼容性，可进行程序化控制和数据分析。 三、技术要求 1.并联输出：≥4组； 2.输出范围(显示分辨率)：6～600V(≤1V)；4～600mA(≤1mA)；1～300W(≤1W)； 3.配置清单：1.电源1台 2.电源线1根。 |
|  | 琼脂糖水平电泳仪 | 一、用途：用来对少量或大批量核酸样品进行快速琼脂糖电泳。 二、需实现的功能：利用电场的驱动作用,将带电的生物分子如DNA、RNA等在凝胶基质中进行分离。 三、技术要求 1.凝胶参考规格(W×L)： 大胶≥120×120mm；小胶≥60×60mm;宽胶≥120×60mm；长胶≥60×120mm； 2.试样格：2+3 齿(2.0mm厚)；6+13齿，8+18齿(1.0mm、1.5mm厚)；11+25齿(1.0mm厚)，可用排枪加样； 3.缓冲液总量：≥650mL； 4.配置清单：电泳仪主机1台、试样格4个、托盘1个、电源导线1根。 |
|  | 细菌培养箱 | 一、用途：用于细菌、真菌培养的专门设备。 二、需实现的功能：精准的控制温度，紫外灯控制。 三、技术要求 1.控温范围：0-70℃； 2.分辨率：≤0.1℃； 3.波动度：±0.5℃（加热）；±0.7℃（制冷）； 4.均匀度：±1℃（37℃时）； 5.输入功率：≤1000W； 6.定时范围：0-9999min/h； 7.载物托架：≥3块； 8.配置清单：1.培养箱主机1台 2.电源线1根。 |
|  | 小容量二氧化碳振荡培养箱 | 一、用途：用于悬浮细胞体外培养的专门设备。 二、需实现的功能：精准的控制温度、二氧化碳浓度，模拟动物体内微环境，对所需细胞进行扩增。 三、技术要求 1.空载振荡频率：10-300rpm; 2.振荡频率精度：±1rpm； 3.摇板振幅：Ф50mm； 4.温控范围：4~60℃； 5.温度调节精度：+0.1℃； 6.温度均匀度：≤0.5℃ (at 37℃)； 7.箱体内部：R角(圆弧角)； 8.CO2控制范围：0-20%； 9.CO2控制精度：≤0.1%； 10.显示方式：LCD(触摸屏)； 11.对流方式：强制对流； 12.控制方式：P.1.D微电脑智能控制； 13.最大容量(不锈钢夹具)：单层至少250mx36或500mlx25或1000mx16或2000mlx9； 14.最大容量(塑胶夹具)：单层至少250mlx30或500mx24或1000mlx14或2000mlx9； 15.定时范围：0-999.9小时； 16.摇板尺寸(长x宽)：单层约 555mmx530mm； 17.标准配置：万能夹具； 18.电源：AC220+10%、50~60HZ； 19.配置清单：1.培养箱主机1台 2.万能夹具1套 3.电源线1根。 |
|  | LED人工气候箱 | 一、用途：进行文昌鱼及藻种培育。 二、需实现的功能：发育生物学实验中，培养箱设定适宜温度及湿度，使实验所用文昌鱼及藻种正常生长。 三、技术要求 1.公称容积 (L)：≥600； 2.控温范围：5~50 ℃(无光照) ，15 ~50 ℃(有光照)； 3.温度分辨率：≤ 0.1℃； 4.温度控制精度：≤ ±0.2℃； 5.温度均匀性：±1℃； 6.控湿范围：50～95%RH； 7.湿度波动度：≤ ±3%RH； 8.光照度：0~600μmoles/m2/s (连续可调)距灯源150mm； 9.LED灯板层数“≥4层； 10.内胆尺寸(mm) ：≥750×580×1300； 11.制冷剂：R404a (无氟环保)； 12.最大消耗功率：≤1100W； 13.电源：AC220V±22V 50Hz； 14.工作方式：连续； 15.环境温度：10~30 ℃； 16.配置清单:1.气候箱体1套 2.电源线1根。 |
|  | 摇床 | 一、用途：应用于各种电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色、脱色时的振荡晃动等。 二、需实现的功能：适用于电泳凝胶染色/脱色，样品洗涤，分子杂交，免疫沉淀，蛋白质印记，细胞培养等应用。 三、技术要求 1.显示方式：触摸式操作屏； 2.对流方式：强制对流； 3.控温范围：4~60℃； 4.分辨率：≤0.1℃； 5.温度波动度：±0.3℃（37℃）； 6.温度均匀度：±1℃（37℃）； 7.振荡频率范围：0；30~300 rpm； 8.振荡频率精度：±1rpm； 9.振幅：约Φ26mm； 10.定时范围：0~9999min/h； 11.电源：AC220±22V 50Hz； 12.功率：≤1300W； 13.内胆尺寸：≥600×450×600mm； 15.摇板尺寸：≥500×400mm； 16.标准配置（mL×支）：≥250×20； 17.满载配置（mL×支）：≥50×60/100×60/250×38/500×26/750×20； 18.配置清单：1.摇床主机1台 2.电源线1根。 |
|  | 双层脱色摇床 | 一、用途：应用于各种电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色、脱色时的振荡晃动等。 二、需实现的功能：适用于电泳凝胶染色/脱色，样品洗涤，分子杂交，免疫沉淀，蛋白质印记，细胞培养等应用。 三、技术要求 1.电源：220V； 2.功率：≤40W； 3.频率：40～240转/分； 4.速度控制：数字式； 5.托盘：≥320mm×265mm×2层； 6.配置清单：1.脱色摇床1台 2.电源线1根。 |
|  | 万向脱色摇床 | 一、用途：应用于各种电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色、脱色时的振荡晃动等。 二、需实现的功能：适用于电泳凝胶染色/脱色，样品洗涤，分子杂交，免疫沉淀，蛋白质印记，细胞培养等应用。 三、技术要求 1.电源：220V 50Hz； 2.功率：≤35W； 3.频率：0-80转/分； 4.旋幅：万向调节； 5.平台尺寸：≥320×265mm； 6.配置清单：1.摇床1台 2.电源线1根。 |
|  | 灭菌锅 | 一、用途：用于医疗行业，可对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行灭菌。 二、需实现的功能：比常压高的压力，把水的沸点升至 100℃以上的高温，而进行液体或器具灭菌。 三、技术要求 1.采用SUS304不锈钢； 2.手轮式快开盖结构； 3.自涨式密封； 4.自动排放冷空气； 5.采用上下法兰； 6.灭菌温度 ≥120℃； 7.内循环排汽式； 8.灭菌器工作结束蜂鸣器提醒； 9.容积≥100L； 10.配置清单：1.灭菌锅1台 2.提篮3个 3.电源线1根。 |
|  | 金属浴 | 一、用途：广泛应用于各种分析仪器样品的培养、煮沸、去活化、湿消化、样品浓缩和酶分析保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。 二、需实现的功能：分子生物学实验,如酶切、蛋白质变性、融化琼脂糖、核酸扩增检测预反应等,以及其它实验的样本保存、血清快速析出、凝固等。 三、技术要求 1.温度控制范围 0-100 ℃； 2.温度显示精度± 0.1 ℃； 3.温度控制精度 ±0.2 ℃； 4.温度均一性 ±0.2 ℃； 5.升温速度 ≥9 ℃/min (25-95 ℃区间平均)，降温速度 ≤3 ℃/min (25-4 ℃区间平均)； 6.使用环境温度 8-30 ℃； 7.电源 12V 7A直流； 8.配置清单：1.金属浴1台 2.电源线1根。 |
|  | 三孔三温水槽 | 一、用途：主要用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品。 二、需实现的功能：主要用途是试剂解冻及液体的恒温保存。 三、技术要求 1.控温范围：RT±5~99℃； 2.温度精度：±0.1℃； 3.温度波动度：±0.3℃； 4.温度均匀度：±0.5℃ at 37℃； 5.采用不锈钢内胆，顶盖； 6.内部参考尺寸(mm)：（150×140x120）×3； 7.具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长≥99小时； 8.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆等； 9.温度显示校正，自诊断动态控制技术； 10.配置清单：1.水槽1台 2.电源线1根。 |
|  | 恒温定时防干烧水浴锅 | 一、用途：主要用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品。 二、需实现的功能：主要用途是试剂解冻及液体的恒温保存。 三、技术要求 1.温度范围：室温~99.9℃； 2.功率：≤300W； 3.温度控制精度：±0.1℃； 4.配置清单：1.水浴锅1台 2.电源线1根。 |
|  | 真空泵 | 一、用途：在各种工业、科研和医疗领域中提供所需的低压环境。 二、需实现的功能：产生和维持预定的真空度，以及在抽吸过程中确保系统的稳定性和耐用性。 三、技术要求 1.材质：整机外壳、叶轮采用防腐PP材料; 2.电机功率约180W; 3.电压~220V/50HZ; 4.流量≥60L/min; 5.扬程≥8M; 6.最大真空度 0.098Mpa; 7.单头抽气量 ≥10L/min; 8.抽气头数≥2; 9.储水容积≥15L; 10配置清单：1.真空泵1台 2.电源线1根。 |
|  | 手持式超声波处理器 | 一、用途：用于前排前处理，把动植物组织打散并研磨成均匀的糊状物。 二、需实现的功能：用于粉碎、混合、均化以及细胞破碎，生物样品的样品前处理，快速抽提基因组。 三、技术要求 1.超声频率：≥30kHz 2.超声功率可调范围：0-120W 3.处理量：0.5-200mL 4.配置清单：手持式超声波处理器主体1台，说明书1份。 |
|  | 混匀仪 | 一、用途：快速且均匀地混合液体样品，确保实验中试剂的均一性。 二、需实现的功能：提供多种混匀模式（如振荡、旋转、涡旋等），精确控制混匀速度，以及适用于不同尺寸和材质的容器。 三、技术要求 1.混合频率：1-100rpm； 2.运转方式：圆周； 3.定时范围：1min ~99h59min； 4.配置清单：混匀仪1台。 |
|  | 掌上离心机 | 一、用途：在实验室或现场环境中便携式地进行小样本的快速离心分离。 二、需实现的功能：稳定的离心力。 三、技术要求 1.双门锁设计； 2.运行安静，噪音≤45dB； 3.直流电机，连续运行模式； 4.最高转速：≥7000rpm； 5.翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停； 6.卡扣式转子，可容纳过滤型离心管； 7.最大容量≥2ml x 8 离心管;≥ 2 x 0.2ml PCR8排管，当与适配器联用时，亦可使用0.5ml或0.2ml离心管； 8.配置清单：掌上离心机1台。 |
|  | 涡旋震荡器 | 一、用途：快速均匀地混合液体样品或悬浮颗粒，以促进化学反应或细胞裂解。 二、需实现的功能：可调节的旋转速度、适应不同容器尺寸的夹持装置，以及确保长时间运行的稳定性。 三、技术要求 1.运行方式：点动/连续； 2.控制方式：PWM电子调速； 3.显示：LCD液晶显示； 4.电机类型：无刷电机； 5.运行速度：点动：0-3000rpm/连续：100-1500rpm； 6.震幅：约4.5MM（圆周振荡）； 7.定时/计时：1-99min/-1-59sec； 8.功率：AC100-240V/DC24V 电压：20W； 9.最大样品处理量：≥50ml*4 /15ml*9 /5-10ml*12 / 2ml*24； 10.允许环境温度：5-40℃,80%RH； 11.配置清单：涡旋振荡器1台。 |
|  | 超声清洗仪 | 一、用途：运用超声波对物体表面进行清洗。 二、需实现的功能：用于实验室内器皿以及工具类的污垢清理。 三、技术要求 1.内槽尺寸：≥300×150×150mm； 2.容量：≥6L； 3.超声频率：≥40KHz； 4.超声功率：≥150W； 5.功率可调：40-100（%）； 6.进水液位显示：有； 7.加热功率：≥400W； 8.温度设定范围：室温-80℃； 9.时间可调：1-480（min）； 10.配置清单：超声波清洗仪1台。 |

- 五、质量保证要求

- 1.供应商应保证提供的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，并完全符合采购人规定的质量和规格的要求。

- 2.供应商承诺提供给采购人的货物质量和安全要求应符合最新国家标准(强制或推荐)、行业标准、企业标准及相应的技术规范要求中要求的标准。

- 3.除磋商文件另有规定，供应商不得将合同的全部或部分转让、转包或分包给其他供应商履行,合同的主体或关键性工作必须由供应商亲自完成。

- 4.供应商提供给采购人的货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书、设备操作手册、彩页等。

- 六、其他要求：

- 1.质保期：自验收合格之日起不少于一年。免费质保期从采购人签发《北京中医药大学货物验收报告》（以后签发的报告日期为准）之日开始计算。在免费质保期内，如货物非因采购人人为原因而出现质量问题，供应商负责包修、包换或包退、包安装、包调试、包正常运行，并且承担修理、调换或退货、安装、调试所发生的费用；供应商不能修理或不能退换，均按不能交货处理，并承担相应违约责任。

- 2.响应时间要求：供应商保证在接到故障电话后的24小时内响应甲方的要求，并且在48小时内派员上门现场维护并在48小时内排除故障修复使用；如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能、档次的货物设备作为代替使用。

- 3.免费质保期满需要维修的，供应商仍应按前述规定的时间派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常使用，并应给予最优惠成本价格。

- 4.供应商向采购人提供的货物如为第三方生产的产品，则采购人享有第三方产品厂商提供的标准服务，且供应商负责协调采购人与第三方厂商的关系。

- 5.供应商向采购人提供的货物保证至少10年的零配件供应。

- 6.供应商负责对采购人相关人员进行货物基本操作的现场免费培训，直至能独立操作。培训内容包括货物设备的基本原理、上机操作、软件使用与开发、日常维护保养及常见故障排除等。

- 7.安装调试及验收：

- 7.1设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及成交人双方共同签署验收文件。

- 7.2设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

- 7.3设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合成交人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

8.交货时间：国产设备：合同签订后30天内；进口设备：合同签订后90天内。

- 9.交货地点: 北京中医药大学用户指定地点。