项目名称：中国农业大学植物保护学院农业农村部植物检疫性有害生物监测防控重点实验室建设项目仪器采购项目（第一批）

招标编号： CAU-HWZB-2024073

（BMCC-ZC24-1311）

- 招 标 文 件

- 北京明德致信咨询有限公司

2024年12月

- 目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标资料表	6

第三章  投标人须知	7

第四章  合同格式	23

第五章  货物需求一览表及技术需求	37

第六章  附件	69

第七章  评标标准	101

# 第一章  投标邀请

项目概况

中国农业大学植物保护学院农业农村部植物检疫性有害生物监测防控重点实验室建设项目仪器采购项目（第一批）招标的潜在投标人应在线上报名（具体方式详见“其他补充事宜”）获取招标文件，并于2024年12月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CAU-HWZB-2024073（BMCC-ZC24-1311）

项目名称：中国农业大学植物保护学院农业农村部植物检疫性有害生物监测防控重点实验室建设项目仪器采购项目（第一批）

预算金额：1364.9万元

最高限价（如有）：1364.9万元

采购需求：

| 包号 | 名称 | 数量 | 分包预算 | 总预算 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 量化成像分析流式细胞仪 | 1 台 | 450 万元 | 1364.9万元 | 是 |
| 02 | 植物活体成像仪 | 1台 | 165万元 |  | 是 |
| 03 | 全自动微滴式数字PCR仪 | 1台 | 135万元 |  | 是 |
| 04 | 高通量荧光定量PCR仪 | 1台 | 125万元 |  | 是 |
| 05 | 电动正置荧光显微镜 | 1台 | 95万元 |  | 是 |
| 06 | 纳米孔测序仪与荧光计等 | 1批 | 88万元 |  | 是 |
| 07 | GC触角电位仪 | 1台 | 88.9万元 |  | 是 |
| 08 | 体视荧光显微镜 | 1台 | 58万元 |  | 是 |
| 09 | 显微注射仪 | 1台 | 47万元 |  | 是 |
| 10 | 多功能酶标仪 | 1台 | 56万元 |  | 是 |
| 11 | 组织破碎仪与超声波破碎仪等 | 1批 | 57万元 |  | 是 |
| 1.交货期：合同签订后3个月完成供货并安装调试完毕。 2.交货地点：北京市，中国农业大学用户指定地点。 3.简要技术需求：中国农业大学拟采购量化成像分析流式细胞仪等设备一批，共分11个包，用于科研。详见招标文件第五章。 |  |  |  |  |  |

合同履行期限：按招标文件要求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：遵守国家有关法律、法规、规章；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。为本项目采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次采购活动。投标人必须向招标代理机构获取招标文件。

三、获取招标文件

时间：2024年12月02日至 2024年12月09日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

方式：只接受电汇或网银购买（汇款时必须备注ZC24-1311报名费，电汇或网银须于获取招标文件截止时间前到账）。

售价：本项目招标文件按包出售, 每包售价500元；招标文件售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年12月25日09点30分（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第一会议室，如有变化，另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）详细报名方式请完整阅读以下全部内容：

1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“ZC24-1311”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

2）银行账户信息，电汇购买招标文件、投标保证金及中标服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：ZC24-1311标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

3）招标文件的获取：

投标人自行下载电子版招标文件。免费下载地址：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

（2）问题咨询联系方式的说明：

1）有关招标文件购买、中标通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：（010）8237 0045；

2）有关招标文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中项目联系人的手机号码。

（3）本项目的公告发布媒介：仅在中国政府采购网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

（4）针对本项目的其他特别说明：

1）需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，优先采购节能产品、环境标志产品、鼓励开展信用担保等。

2）投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期递交文件恕不接受。

3）届时请投标人派代表参加开标仪式。

4）如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国农业大学

地址：北京市海淀区圆明园西路2号

联系方式：蒋老师，010-62734003

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（邮编：100083）

联系方式：孙恺宁、刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山

010-61196355、010-82370045、bjmdzx@vip.163.com

传真: 010-82370045

3.项目联系方式

项目联系人：潘老师

电　话：010-62736653

# 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：中国农业大学植物保护学院农业农村部植物检疫性有害生物监测防控重点实验室建设项目仪器采购项目（第一批） 业主名称：中国农业大学 地 址：北京市海淀区圆明园西路2号 |
| 8.1 | 投标语言： 中文 |
| 12.1 | 投标货币： 人民币 |
| 13.1 | 投标保证金金额： 01包：人民币67500元； 02包：人民币24750元； 03包：人民币20250元； 04包：人民币18750元； 05包：人民币14250元； 06包：人民币13200元； 07包：人民币13335元； 08包：人民币8700元； 09包：人民币7050元； 10包：人民币8400元； 11包：人民币8550元； |
| 13.3 | 投标保证金形式：转帐支票（只限京、津地区）、银行汇票、电汇或网银、投标担保函，本项目不接受其他形式的保证金 |
| 13.8 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按中标金额差额定率累进法计算（不足2500元的按2500元计算），由中标人按包支付。 |
| 14.1 | 投标有效期：90天(日历日) |
| 15.1 | 投标文件份数：一份正本及七份副本,一份电子版投标文件 |
| 16.4 | 投标文件递交至：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第一会议室 |
| 16.4 | 招标编号：BMCC-ZC24-1311 |
| 16.4 | 投标截止期：2024年12月25日上午9:30(北京时间) |
| 19.1 | 开标日期：2024年12月25日 时 间：上午9:30 (北京时间) 地 点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第一会议室 |
| 29.1 | 每包中标人在签订合同后5个工作日内，按约定的方式向采购人提交合同总价5%的履约保证金。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 数量增加变更：不超过10% |  |

# 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

1.1 “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金/贷款。业主计划将一部

分资金/贷款用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购单位及合格的投标人

2.1招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：中国农业大学；本项目的采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

2.2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.2.2遵守国家有关法律、法规、规章。

2.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标。
     2.2.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目同一包的投标。

2.2.5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本次采购活动。

2.2.6 本项目不专门面向中小企业采购。

2.2.7 本项目不接受联合体投标。

2.2.8投标人必须向招标代理机构获取招标文件，否则没有资格参加本次投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1）提供虚假的资料。

2）在实质性方面失实。

### 3．采购程序

3.1 投标人在规定的时间内将投标文件提交给采购代理机构，由采购代理机构组织开标仪式。

3.2招标采购单位组建评标委员会，对投标文件进行评审，推荐中标候选人顺序，由采购人按顺序每包确定一名中标人。

### 4．投标范围和投标费用

4.1  投标人可对一个或多个包号进行投标，但不得将一个包号拆开进行投标。

4.2  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 5．招标文件构成

5.1 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共七章， 内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 货物需求一览表及技术需求

第六章 附件

第七章 评标标准

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

### 6．投标人要求对招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 7．招标采购单位对招标文件的澄清或修改

7.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向招标代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 8．投标语言及投标文件中计量单位的使用

8.1投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文），评标时以中文为准。

8.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9．投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂家的授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——业绩证明文件

附件10——招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件，如本须知第10条的所有文件

### 10．证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	技术方案、项目实施方案及招标文件要求投标人提供的其他技术文件等。

10.2.2货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3	对照招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中各项条款，说明所提供的货物和服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，或申明与招标文件要求的偏差和例外【关于第五章“货物需求一览表及技术需求”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 11．投标报价

11.1投标报价：所有投标均以人民币报价。报价为到中国农业大学用户指定现场的全部费用，含相关税费、运输费、保险费、安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

如果招标文件第五章明确接受进口产品且能够办理免税，投标人所投产品为进口产品的，则投标报价须为免税价，该报价包含到招标文件第五章规定交货地点的免税人民币价格加上货物进口过程中的外贸代理费和其他进口环节费（包括但不限于银行费、报关费、卫检费、动、植物检验检疫费、商检费、仓储费、运保费、内陆运保费、装卸费等）。外贸代理费按照进口货物外贸合同金额的一定比例收取，具体按学校遴选入围的比率执行。进口代理公司由中国农业大学指定。如进口产品原产地为美国，则中标人承担额外加征的关税。

11.2投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标货物的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署并盖章。

11.3投标人根据本须知第11.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标采购单位和评委对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

11.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

11.54投标人只能有一个投标方案和报价，否则其投标无效。

### 12．投标货币

12.1 投标人必须用人民币作为投标报价。

### 13．投标保证金

13.1 投标人应向北京明德致信咨询有限公司提交“投标资料表”规定数额的投标保证金（开户银行名称及账号见第一章），并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见16.3条要求）。

13.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第13.10条的规定不退还投标人的投标保证金。

13.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：转帐支票（只限京津地区）、汇票、电汇或网银、投标担保函。

如采用电汇或网银方式提交投标保证金，必须备注“ZC24-1311投标保证金”。

13.4投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

13.5投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以转帐支票、银行汇票、电汇（网银）支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的投标担保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

13.6未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

13.7未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

13.8中标人的投标保证金，在中标人签订合同后5个工作日内并向采购代理机构交纳中标服务费（支票、汇款或现金形式）后予以退还。中标服务费收费标准如下（按差额定率累进法计算）：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

13.9招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

13.10 下列任何情况发生时，投标保证金将不被退还：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

- 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

- 中标人在规定期限内未能根据本须知第28条规定签订合同；

- 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

### 14．投标有效期

14.1投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

14.2招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 15．投标文件的式样和签署

15.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。电子版投标文件应为投标文件正本的彩色扫描件（PDF版，带红章）和Word版各一份，以U盘的形式提交。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

15.2投标文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

15.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

15.4投标文件正副本均须装订牢固，不得活页装订，否则引起的后果由投标人承担。

15.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.6投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 16．投标文件的密封和标记

16.1投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

16.2为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

16.3为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交（如以电汇形式提交投标保证金，采用电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件。若采用投标担保函，提供投标担保函原件）。

16.4所有信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2024年   月  日   时(北京时间)之前不得启封”的字样（填入规定的投标截止日期和时间）。

- 在信封的封装处加盖投标人公章。

16.5 所有信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”

投标时，能原封退回。

16.6  如果投标人未按本须知要求加写标记和密封，招标采购单位对误投或过早启封概不负责。

### 17．投标截止期

17.1	投标人应在招标文件规定的投标截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是投标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

17.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 18．投标文件的修改、补充与撤回

18.1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

18.2投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

18.3在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

18.4在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

18.5投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 19．开标

19.1 采购代理机构在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

19.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

19.3 采购代理机构将做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

19.4除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

19.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.6开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第22条和第23条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 20．评标委员会

20.1评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

### 21． 投标文件的初审与澄清

21.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

21.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

21.1.2  符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.2	 投标文件的澄清

21.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2  澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

21.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第21.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 22. 投标偏离与非实质性响应

22.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

22.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信主体的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 对招标文件中的付款方式有偏离的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 23．投标的评价

23.1 经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

23.3  根据实际情况，采用综合评分法，详见“第七章 评标标准”。

### 24．评标过程及保密原则

24.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.2在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六 确定中标

### 25．中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会按照第23.3条的规定推荐中标候选人。

### 26．确定中标人

26.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

26.3采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 27．中标通知书

27.1在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

27.3中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

### 28．签订合同

28.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 29  履约保证金

29.1中标人在签订合同后5个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交合同总价5%的履约保证金。

29.2如果中标人没有按照上述第28条或29.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可按中标候选人推荐排序选择下一个中标候选人为中标人。

## 七 其它

### 30  废标情况的处理

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

30.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

30.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

### 31    质疑

31.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第一章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

31.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

31.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

31.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

31.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

31.5 采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

31.6 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

31.7 质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

### 32 	其它

32.1 如果被推荐的中标候选人被认为在本招标过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

32.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在招标过程中或合同实施过程中的行为；

32.1.2 “欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

32.2 本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

# 第四章  合同格式

中国农业大学设备采购合同

合同编号：

甲方：中国农业大学

乙方：

为了维护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》和 （项目名称）的采购结果，经协商后，甲、乙双方同意依据采购文件和响应文件的内容（如有），签署本合同。本合同中若包含办理减免税的进口货物，涉及外贸代理费用、交货、验收等细节则以后续签订的中国农业大学采购进口货物委托外贸代理项目服务协议、外贸合同及其他办理免税相关材料为准。

一、合同文件

下列文件（如有）构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。在文件内容存在冲突时，应当按照以下优先次序认定具有最终效力的合同内容：

a.本合同书

b.成交通知书

c.补充协议

d.响应文件(含澄清文件)

e.采购文件(含采购文件补充通知)

二、合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同总价”系指：

1.2.1合同项下的货物之所有权与风险正式转移甲方之前发生的在生产、流通、服务、货物交付等环节上的全部价款、所有税费款项与可能发生的一切费用（包装、运输、保险、装卸、安装、检测、商检、调试、技术指导与培训和咨询，以及运输至本合同中指定地点过程中发生的滞留费用、保管费、罚款等）。

若本项目包含办理减免税的进口货物，甲方将在本合同签订后委托外贸代理公司办理减免税，支付外贸代理公司的代理服务费也包含在合同总价中。外贸代理费以委托项目的中标合同金额按以下费率计算：70 万元以下的为1.4%，70-350 万元的为 1.1%，350 万元以上的为 0.9%，以上费用含代办免税、批件手续以及有关进口环节发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费等）；保底费用为 2800 元/单；代理服务费不含海运设备及大型超重设备的运费及装卸费用，由外贸代理公司与中标商另行商议。代理服务费不含海关根据政策不批准免税所发生的海关税费。

1.2.2因履行本合同约定的售后服务（包括技术指导与培训、咨询和后续信息技术支持等）而发生的费用，但本合同另有特别约定的收费（如免费质保期满后的服务和零部件更换）除外。

1.3“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的设备、仪器、随机配件/工具等之外，还包括下述各项：

1.3.1与之相一致的用户手册、说明书、维护手册、电路图等技术资料；

1.3.2支持该货物正常运行的配套性知识产权物品(包括但不限于软件、程序等支持信息)；

1.3.3乙方应提供的售后服务（包括但不限于货物安装、调试、保质维修服务、技术咨询与指导、培训、其它后续支持服务等事项）；

1.3.4乙方必须按照甲方要求向甲方提供用于办理本合同项下货物结算所必备的合法有效，且与本合同货物价款相一致的增值税专用发票及相应单证。

1.4“甲方”系指与成交人签署合同或在“合同特殊条款”中指明的购买货物和服务的单位（含最终用户）。

1.5“乙方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交人。

1.6“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.7“验收”系指合同双方依据国家/行业最新的技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。如需进一步明确，则单独体现在合同补充附件中。

2.技术规范

2.1提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的情况下)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的情况下)相一致。若没有提及适用标准或技术规范说明不明确，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.知识产权

3.1乙方应保证：甲方在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的诉讼或仲裁。

3.2如果任何第三方向甲方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。如果货物或货物的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被限制，甲方可采取必要的措施且乙方亦应主动做出相应地安排并承担由此产生的全部费用。

4.包装要求

4.1乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装。除另有合同约定，乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

4.2每件包装箱内应附以下材料：一份详细装箱单、货物质量合格证、与货物有关的技术资料、需要组装的部件及设备的系统装配图、设备出厂所需的所有资料。

5.装运标志

5.1乙方应在每件包装箱上标明：收货单位、发货单位、合同号、货物名称、箱号/件号、毛重/净重、尺寸(长×宽×高以厘米计)等内容。

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

5.3乙方应该根据货物的特点和运输的不同要求，在包装箱上清楚地标出“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为现场交货，有特殊要求在“合同特殊条款”中规定。

6.1.1现场交货：乙方负责办理运输、保险和存储，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

6.1.2在乙方委托第三方负责包装、运输等事项时，乙方应督促该第三方遵守本合同第4、5、6、7条及其他相关条款的约定，否则乙方应就该第三方行为向甲方承担违约责任。

6.2在现场交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责，包括但不限于承担超运部分的存储、装卸、运输费用以及货物灭失、损耗的风险。

7.装运通知

7.1在现场交货条件下的货物，乙方通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，及时以书面形式通知甲方并应通过电话与本合同约定的甲方联系人确认其是否已收到通知。

7.2如因乙方未依合同约定将上述内容通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8.付款条件

乙方在合同规定日期内交货，并向甲方提交增值税专用发票等单证及验收报告，具体付款条件见“合同特殊条款”。

9.技术资料

9.1乙方保证所交付的技术资料是真实、准确、完整、合法的。

9.2本合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)按以下列方式交付：

乙方每台货物应提供至少2套中文技术资料（包括但不限于目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图），并在合同生效后10天之内将第一套寄给甲方，其余套数的完整的技术资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3经甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3 天内将缺漏的资料免费寄给甲方。

10.质量保证

10.1乙方交付的货物之质量标准、技术标准、环保标准等必须符合中华人民共和国国家标准；国家规定的标准为本合同执行的最低标准。

本合同约定的各种质量和技术标准高于国家标准的，必须按本合同约定的标准执行；若乙方交付的货物符合国家标准，但不符合本合同约定标准的，亦应视为违约并应承担相应违约责任。

在既没有约定标准，也没有国家标准时，则按行业标准执行；没有行业标准的，按商业惯例执行。

10.2乙方须保证本合同货物是全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制造的原厂合格产品，并完全符合国家最新的技术质量规范、合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

10.3乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，由此所发生的一切费用由乙方承担。

10.4根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方将以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并承担因此给甲方造成的一切损失。

10.5如果乙方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.6如情况特殊而导致甲方不得不立即采取补救措施以避免造成人身伤害或扩大经济损失的，甲方可不按照10.3及10.4条规定通知乙方并等待乙方弥补缺陷而自行采取补救措施。乙方应当承担甲方为此支付的费用并予以适当补偿。

10.7本合同项下货物的免费质量保证期见“合同特殊条款”。

11.安装与验收

11.1在交货前，乙方应对货物的质量、规格、型号、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件，但有关质量、规格、型号、性能、数量或重量等的检验不应视为最终验收。

11.2乙方交货后应立即与甲方或甲方指定收货人按照甲方验收相关规定进行到货检验，检验内容为包装是否完整、无损、清洁，数量是否与本合同一致，并共同签署到货检验结果。

11.3乙方应保证及时派遣合格的技术人员对合同货物的安装、验收等提供必要、准确和充分的技术支持和技术培训。

11.4货物运抵现场后20日内，甲乙双方依据本合同和货物装箱单共同对货物的外观、包装、货物品目、数量、配套附件/工具、各种技术资料文件等进行点验并签字存查。点验合格的字据作为货物所有权和风险转移的凭证，但不得作为货物验收报告使用。

甲方应在开箱检验前 3天通知乙方开箱检验的日期。乙方应派工作人员到甲方指定地点参加开箱检验，且费用自理。乙方在上述日期内拒绝或未参加检验的，甲方和/或甲方指定收货人有权单独进行检验。对检验结果，视为乙方自动接受。

11.5乙方应当派遣合格的技术人员将货物安装于甲方指定的地点或场所。乙方工作人员在安装、调试、交付过程中发生的生产安全事故，甲方不承担任何法律责任；乙方在安装施工过程中，不得对甲方的既存权利造成损害。

11.6如果任何被检验或测试的货物不能满足合同约定的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应在收到甲方通知后7日内更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足合同约定的要求。

11.7甲方有权在货物制造过程中派员监造, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

11.8乙方对所供货物需要进行运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。乙方应当在货物安装、调试完毕后的5个工作日内，通知并且组织甲方和/或甲方指定的机构共同对货物的质量、安装、调试、运行情况以及其他相关事项，进行检测、验收；如甲方有理由认为货物不符合合同规定的要求，有权拒绝参加验收，且视为甲方拒收货物。

11.9乙方所供货物的试用期、最终验收按双方协商约定执行，形成书面材料。

11.10部分货物或者其安装调试不符合质量或技术标准的，甲方应及时向乙方提出异议，乙方应在_____天内及时采取补救措施；有关安装验收报告的出具和试用期的起算均应作相应顺延。

11.11试用期内如果货物存在非甲方故意或重大过错而导致的不能正常使用，则该货物之试用期的起算时间应以该质量或技术问题被乙方完全解决之时重新起算，亦即该货物之试用期应顺延。如不能正常使用系甲方故意或重大过错导致，则不影响试用期限。

11.12试用期满且货物符合正常使用标准的，乙方应当提请并会同甲方在试用期满后的10个工作日内进行最终验收并签发《货物验收报告》。该验收报告一经签发，即表明全部货物验收完成，其质量和技术标准合格。如果本合同中同时包含国内供货货物和进口免税货物，则最终验收可按国内供货货物和进口免税货物分别组织。

11.13如因货物质量问题发生争议，由双方共同委托北京市技术质量监督部门进行质量鉴定；该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。鉴定费由双方在鉴定前各自预付一半，鉴定后，货物符合约定的质量标准的，鉴定费由甲方承担；不符合的，鉴定费由乙方承担，并视为乙方违约。

11.14验收标准：无论双方自行组织验收，还是双方共同委托验收，抑或于仲裁之情形，验收标准均至少须符合本合同一般条款第2条“技术规范”和第10条“质量保证”的相关规定。

12.索赔

12.1如果货物的质量、规格、型号、数量、重量等与合同不符，或在第10.6规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的部门评估，合同价以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第10条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3如果在甲方发出索赔通知后 7天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或从乙方缴纳的履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

13.延迟交货

13.1乙方应按照“合同特殊条款”中规定的时间交货和提供服务。

13.2如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

14.违约赔偿

14.1除合同第15条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金，并甲方有权解除合同。违约金按每日迟交货物或未提供服务的合同价款的  0.5％  按日计收。违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价款的  20％。

15. 不可抗力

15.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后  14  天内，将不可抗力发生地市级以上政府（职能部门）出具的证明文件和不能履行或部分不能履行或延迟履行合同的书面说明送达另一方。

15.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 10 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

16.税费

16.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定，本合同若涉及，则由甲乙双方根据本项目特点就税费额度及承担方签订补充协议。

17.合同争议的解决

17.1因合同履行中发生的争议，合同双方可通过协商解决。协商不成的，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在乙方存在以下违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方追诉的权利。

18.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物,按合同第14.1的规定可以解除合同的；

18.1.2  乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3  在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

18.1.3.1.1“腐败行为”是指合同任意一方提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

18.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，甲方可以依其认为适当的条件和方法全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方另行购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.破产终止合同

19.1如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

20.转让和分包

20.1采购合同不能转让。

20.2经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成，但必须在响应文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

21.合同修改

21.1甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

22.计量单位

22.1除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

23.适用法律

23.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24.履约保证金

24.1乙方应在合同签订后 5个工作日内，按约定的方式向甲方提交合同总价    ％ 的履约保证金，即人民币        元/大写：          。

24.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

24.3履约保证金应使用人民币，乙方按照上述要求提交甲方。

24.4履约保证金在合同约定的或法定的（二者以时间在后者为准）货物质量保证期期满前应完全有效。

24.5如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应款项，以取得补偿。

24.6履约保证金的退还

24.6.1自甲方签发货物验收报告（以后签发的报告日期为准）之日起满 1  年后的5个工作日内，乙方应当交齐为履约保证金退还所必备的相关票证（如学校在收取履约保证金时开据的收据或发票等）、甲方货物使用部门出具的含有“本合同售后服务、技术服务等事项已正常履行”，或“不存在违约”等内容的书面批示等结算付款凭证。甲方在收齐该付款凭证文件之日起的10个工作日内应当审核完毕，对符合退还条件的，即向乙方无息退还履约保证金。

24.6.2如果因本合同发生争议影响履约保证金的退还时间，则该退还工作办理时间应相应顺延至争议解决之日后的第15个工作日。履约保证金自交纳之日至实际退还之日，不计利息。

三、合同特殊条款

1.设备清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 厂家 产地 | 制造商 规模 | 配置 清单 | 数量 | 计量 单位 | 是否 免税 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计:（人民币大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.付款方式及条件

2.1国内供货货物

甲方在收齐乙方提交的履约保证金，且货物到货并安装调试完毕，经甲方全部验收合格后，甲方在收齐货物验收报告（国内供货货物）、合法有效的合同总价 100 %的增值税专用发票之日起的10个工作日内向乙方支付合同总价 100 %的货款，数额为：人民币     元/大写：    。

支付方式为：电汇至乙方提供的银行账号（信息详见合同尾部）中。

2.2进口免税货物

本合同中进口货物的付款进度及方式按与本项目对应的中国农业大学采购进口货物委托外贸代理项目服务协议执行。

3.本合同项下的货物交货时间及交货地点

3.1交货时间：双方合同签订后    天内，实际交付时间以甲方货物接收部门在货物交接单上签字时间为准。乙方应向甲方提供其货物发出的出库凭证、物流信息等。

3.2交货地点：___________________。

3.3甲方收货联系人、乙方发货联系人联系方式：

3.3.1甲方收货联系人及联系方式：

联系人姓名:

座机/手机号码:

电子邮箱:

3.3.2乙方发货联系人及联系方式：

联系人姓名:

座机/手机号码:

电子邮箱:

本合同中进口货物的交货时间及地点按与本项目对应的中国农业大学采购进口货物委托外贸代理项目服务协议和外贸合同执行。

4.培训和售后服务

4.1乙方负责对甲方相关人员进行货物基本操作的现场免费培训，直至能独立操作。培训内容包括货物设备的基本原理、上机操作、软件使用与开发、日常维护保养及常见故障排除等。

4.2乙方向甲方提供货物的免费质保服务期为   年，若货物自身的保修期长于约定的免费质保服务期，以货物自身保修期为准，终身负责维修，且终身免费提供技术支持以及软件升级服务。

4.3免费质保期从甲方签发货物验收报告（以后签发的报告日期为准）之日开始计算。在免费质保期内，如货物非因甲方人为原因而出现质量问题，乙方负责包修、包换或包退、包安装、包调试、包正常运行，并且承担修理、调换或退货、安装、调试所发生的费用；乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理，并承担相应违约责任。

4.4乙方保证在接到故障电话后的   小时内响应甲方的要求，并且在   小时内派员上门现场维护并在   小时内排除故障修复使用；如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能、档次的货物设备作为代替使用。

4.5设备免费质保期满需要维修的，乙方仍应按前述规定的时间派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常使用，并提供检修服务的各项费用明细表，有关修复费用由甲方承担，但乙方应给予最优惠成本价格。

4.6乙方向甲方提供的货物如为第三方生产的产品，则甲方享有第三方产品厂商提供的标准服务，且乙方负责协调甲方与第三方厂商的关系。

4.7乙方向甲方提供的货物保证至少10年的零配件供应。

5.免税权利与相应的问题

5.1甲方依法享有海关规定的减免税权利。在甲方办理进口免税手续的过程中，如需乙方协助事宜，乙方有责任予以积极配合。

5.2如因甲方原因办理免税事项的时间延迟而使乙方交货期延迟，则不得视乙方交货延误为违约，本合同中约定的货物交付期限应当据此作相应的顺延；但是，该特定之顺延，不得影响其他货物应按合同原已有的约定期限履行。

5.3本合同项下的进口货物，原则上由甲方指定的外贸代理公司与货物的生产厂商直接签订外贸合同。若外贸合同的乙方不是货物的生产厂商，则本合同乙方需出具对外贸合同乙方的授权书。

5.4乙方应当于本合同订立之日起的10个工作日内，协助甲方指定的外贸代理公司签订外贸合同。

四、合同的生效和其它

1.本合同内容的确定应以采购文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。合同经双方法人或授权代表签署、加盖单位印章及骑缝章,并由乙方递交履约保证金后生效。

2.本合同附件是合同不可分割的组成部分，一经签署具有同等法律效力。

3.在履行本合同过程中乙方工作人员不得向任何第三人披露甲方在本合同项下的任何商业秘密、数据信息。若违反上述约定，乙方承担给甲方造成的一切损失。

4.双方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照合同尾部载明的地址发出，若联系地址未填写，则以工商登记的住所地为准。任何一方的联系人、联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

（以下无正文）

附件：

| 甲方：中国农业大学 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
|  | 法人或授权代表： |
| 项目负责人/经办人: | 项目负责人/经办人: |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 电话： | 电话： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 第五章   货物需求一览表及技术需求

# 需求一览表及预算

| 包号 | 名称 | 数量 | 分包预算 | 总预算 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 量化成像分析流式细胞仪 | 1 台 | 450 万元 | 1364.9万元 | 是 |
| 02 | 植物活体成像仪 | 1台 | 165万元 |  | 是 |
| 03 | 全自动微滴式数字PCR仪 | 1台 | 135万元 |  | 是 |
| 04 | 高通量荧光定量PCR仪 | 1台 | 125万元 |  | 是 |
| 05 | 电动正置荧光显微镜 | 1台 | 95万元 |  | 是 |
| 06 | 纳米孔测序仪与荧光计等 | 1批 | 88万元 |  | 是 |
| 07 | GC触角电位仪 | 1台 | 88.9万元 |  | 是 |
| 08 | 体视荧光显微镜 | 1台 | 58万元 |  | 是 |
| 09 | 显微注射仪 | 1台 | 47万元 |  | 是 |
| 10 | 多功能酶标仪 | 1台 | 56万元 |  | 是 |
| 11 | 组织破碎仪与超声波破碎仪等 | 1批 | 57万元 |  | 是 |
| 1.交货期：合同签订后3个月完成供货并安装调试完毕。 2.交货地点：北京市，中国农业大学用户指定地点。 3.各分包投标报价不得超过单价最高限价、分包预算、总预算，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人在投标文件中需对项目实施方案、售后服务方案、培训方案等作出详细说明和承诺。

2.重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。

★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

标记“★”和“#”指标，投标人须提供包含相关指标项的证明材料（加盖投标人公章），证明材料可以使用制造商公开发行的宣传彩页或制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告等材料（若指标项中有具体指明证明材料类型的，则以指标要求为准）。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

3. 本项目核心产品为：

01包：为单一产品采购包；

02包：为单一产品采购包；

03包：为单一产品采购包；

04包：为单一产品采购包；

05包：为单一产品采购包；

06包：纳米孔测序仪；

07包：为单一产品采购包；

08包：为单一产品采购包；

09包：为单一产品采购包；

10包：为单一产品采购包；

11包：组织破碎仪。

4.本项目为货物采购项目。

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6.投标人所投产品如为进口产品，需提供制造厂家或授权链路完整的代理商合法授权，否则投标无效。

7. 所投产品属于强制节能的产品必须提供“节能产品认证证书”，否则其投标无效。详见招标文件第七章 评标标准“注 说明2”。

# 一、技术要求

- 01包 量化成像分析流式细胞仪

1 主机

#1.1 进样系统：注射泵。

1.2 上样体系：至少兼容0.5 mL和1.5 mL离心管。

1.3上样体积：至少包含20-200 μL，可自由设置进样体积。

1.4 样本利用率≥95%。

1.5未使用的样本可进行回收。

1.6 仪器具备自动开机、自动关机、自动消毒以及日常自动校正功能。

1.7 配置不少于5根激光器，中心波长分别位于405 nm±5 nm、488 nm±5 nm、561 nm±5 nm、640 nm±5 nm和785 nm±5 nm。

★1.8 488 nm±5 nm激光器功率不低于200 mW。

#1.9 采用CCD进行信号采集，具备时间延迟积分功能。

1.10 实时采集悬浮样本中的事件/细胞图像，并可对每个图像给出定量数据，如细胞面积、直径、核转位指数和荧光斑点数等。

1.11 图像类型：

1.11.1对每个被测事件/细胞生成明场图像。

1.11.2对每个被测事件/细胞生成独立的散射光图像。

#1.11.3对每个被测事件/细胞生成不少于10个荧光成像通道的荧光图像（需提供软件截图并加盖投标人公章）。

#1.12 成像速度：最高每秒不少于5000个细胞，即≥60000个影像数据。

#1.13 荧光检测灵敏度≤5 MESF。

#1.14 系统至少配置20倍、40倍和60倍三个物镜。

1.15 具备自动荧光补偿功能。

2 控制系统及软件

#2.1 配置数据获取软件，可提供数据采集分析及仪器控制功能。

★2.2 数据输出：可同时输出图像格式数据和FCS格式流式数据（需提供软件截图并加盖投标人公章）。

2.3 配置专用图像分析软件，可进行图像定量分析。

★2.4 通过图像分析软件提供不少于80种量化参数，可进行向导式数据分析。

2.5 可进行细胞间相互作用、蛋白定位、核转位、形态变化等多种分析，也可以自定义细胞图像分析参数，如胞内微粒计数、核转位比例分析、互作细胞结合占比等。

2.6 数据分析工作站：Windows操作系统，CPU不低于i7、内存≥64 GB、硬盘≥2 TB，显示器≥27英寸。

3.配置清单：

（1）量化成像分析流式细胞仪1台，仪器控制工作站1台；

（2）软件控制及数据分析电脑各1套，数据采集及数据分析软件各1套。

- 02包 植物活体成像仪

一、主要技术指标

- CCD成像单元

★1.1 CCD芯片：科研级高灵敏背部薄化、背部感应型冷CCD。

1.2 像素≥1024×1024，≥100万。

1.3像素尺寸≥13 µm×13 µm；芯片尺寸：≥13.3 mm×13.3 mm。

1.4 量子效率≥90% at 620 nm，敏感光谱范围：350-1050 nm。

1.5 读出噪音≤3e- rms。

1.6 暗电流≤1.2×10-4 e/p/s@-70℃

1.7制冷温度：半导体制冷，最大制冷温度≤-100℃。

1.8 镜头≥25 mm，≤F0.95广角镜头。

1.9 最大成像视野≥270 mm×270 mm。

- 多功能成像暗箱

2.1光密性设计，可以屏蔽各种射线干扰；

#2.2 暗箱具有两个相机位置，无需使用任何工具可以将同一个超灵敏CCD成像单元在两个相机位置之间互换，进行顶部成像和侧面成像。

2.3 侧面成像最大视野≥130 mm×130 mm。

#2.4 内置≥4个LED白光灯；预留电源插口及数据端口数量≥5个。

2.5 暗箱内部空间尺寸≥400 mm×380 mm×450 mm。

2.6 可内置高通量旋转工作台，软件控制自动旋转定位，可放置≥6块植物培养板（130 mm×130 mm）或≥18个植物培养管。

3. 荧光成像模块

#3.1 荧光光源：高效卤素灯（非LED冷光源），功率≥75W，光谱范围：至少包括400-950 nm。

#3.2 光源能量实时控制系统：激发光能量0-100%，连续可调。

#3.3 360°闭环环状光源激发装置，可为暗箱内不同位置的样本提供均一的荧光激发光。

#3.4 激发光滤光片，直径≥25 mm；发射光滤光片，直径≥50 mm。配备4对滤光片：GFP；RFP；Cy5；Cy7。

#3.5 用户可以自己拆卸和更换激发光和发射光滤光片。

4. 植物生长光照模拟系统

#4.1 至少两个LED板，可在暗箱内≥3种不同高度安装。

4.2 光照模拟光强≥1800 μE或≥15000 Lux。

4.3 光照板至少包括蓝（470 nm）、绿（520nm）、红（660nm）、近红外（730nm）和白色LED灯，且每一种颜色的光照强度和持续时间都可通过软件编辑调节，能模拟不同时间下的真实日光的光谱及强度梯度。

#4.4 循环制冷冷却模块：操作温度范围至少包括-20-40℃，温度显示精度≤0.1℃，控温精度±0.5℃；最大制冷功率≥300 W；最大压力≥0.25 bar，最大泵流量：≥14 L/min，有效降低系统产生的热量。报警方式：至少包括光学和声音等。

5. 温度胁迫模块——抗冷凝温控载物台

5.1温度可以由外置制冷冷却模块进行控制，温度控制范围：15-30℃。

#5.2内置≥6个除雾风扇。

6. 软件部分

6.1 软件支持单次成像和连续成像，同一方法设置中连续成像次数≥84次，能进行数据采集和结果分析管理。

6.2 可按日期编程，控制成像时间及配件模块工作时间，同时自动控制多模块工作。

6.3 支持连续检测功能，并创建视频文件进行动态观察。

6.4 软件可以控制荧光激发光源的激发能量。

6.5 可以进行光强度峰值搜索，自动评估感兴趣的区域。光强度峰搜索至少可以基于噪音值、面积和周长三个因素。也可以设定搜索光强度峰的数量。

6.6 可以进行手动圈选感兴趣区域，圈选方式包括圆形、方形和自由圈选等。

6.7多波长成像模式可在一张图片上显示多种波长检测结果，实现多色荧光标记成像。

6.8 支持3D视图分析；支持批处理，多组数据图片在1 s内按照标准设置统一化，便于数据对比。

6.9 具备用户管理系统，对不同层级的用户进行分类，设定不同的使用权限。

6.10 具备开机自检功能，自动去除仪器产生背景噪音。

7. 数据分析及分析工作站：Windows操作系统，CPU不低于i5，内存≥16 GB，硬盘≥2 T，显示器≥27英寸。

8. 为了确保仪器稳定性和安全性，本项目不接受订制型号。

9.配置清单：

（1）植物活体成像系统主机             1套

（2）全封闭多功能暗箱                 1套

（3）生物发光成像模块                 1套

（4）荧光成像模块                     1套

（5）侧视成像模块                     1套

（6）植物生长光照模拟系统             1套

（7）循环制冷冷却模块                 1套

（8）高通量旋转台                     1个

（9）高通量旋转台130mm培养皿适配器   1个

（10）抗冷凝温控载物台                 1个

（11）专业的图像捕获和结果分析软件     1套

（12）计算机工作站                     1套

（13）滤光片（GFP、RFP、CY5、CY7）     各1对

- 03包 全自动微滴式数字PCR仪

1 主机

★1.1 微滴分区速度：最快可在20分钟内完成≥96个样品的分区或微滴生成有效微滴生成数不低于95%（需提供软件截图并加盖投标人公章）。

★1.2 物理分割，不存在微滴的融合和破裂的情况，无需任何油性物质或芯片，无需储油环。

1.3 灵敏度：能检测到单拷贝基因。

1.4 精度：±10%。

#1.5 通量：有不同通量的芯片，至少包括8、24和96个样本/芯片。

1.6 最大单个样品微滴数≥25000个。

#1.7 运行时间：可在2小时内完成≥96个样本从上机检测分析全流程（需提供仪器运行界面截图并加盖投标人公章）。

★1.8 具有温度梯度功能：可同时运行≥10个不同的温度，优化引物退火温度条件（需提供软件截图并加盖投标人公章）。

#1.9 荧光通道：仪器具有≥6个荧光通道，含有≥5个检测通道和1个质控通道，质控通道可进行微滴数据质控和溯源（需提供各通道的软件截图并加盖投标人公章）。

#1.10 通过荧光通道组合使用，可实现同时检测≥8种靶基因，并具有相应的试剂盒。

1.11 自动化程度：全自动一体化设计封闭式检测，一台仪器可完成核酸分区、扩增、成像分析、数据读取所有步骤。

#1.12 开机后即可使用，无需预热。

★1.13 反应体系≥40 µL，样本最大模板上样体积≥25 µL。

1.14 样品检测方式：CMOS相机，快速同步成像检测。

#1.15 实验完成后，低温条件保存下，一周内可支持≥3次数据反复上机检测（需提供软件截图并加盖投标人公章）。

#1.16 制造商有配套的检测试剂盒，种类不少于500 种。

1.17 具有体积校准系数。

1.18 具有操作屏，可控制仪器运行、保存实验数据，具有USB接口，可拷贝实验数据。

2控制系统及软件要求

2.1工作站：Windows 10 或Windows 11操作系统；CPU不低于 i5处理器；内存≥32 G；SSD系统硬盘≥256 G，HDD存储硬盘≥1 T；液晶显示屏≥27英寸。

2.2 软件功能：显示每个微滴多重荧光信号，计算出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度（copies/µL），分析拷贝数变异，结果可直接打印输出或导入Excel表格，可输出像素分布图、热图、直方图、散点图等多种分析结果。

2.3 软件需具有用户管理和电子签名功能，用于数据追踪和溯源。

#2.4 软件支持二代测序数据拼接、比对和无参组装、SNP注释，可视化展示结果。

#2.5 可进行病毒、细菌、真菌等多种微生物的核酸序列数据分析，支持多种图片显示方式包括热图、箱线图、火山图、代谢通路图（需提供软件截图证明并加盖投标人公章）。

3.配置清单：

（1）主机1套

（2）电脑1台

（3）必备软件1套

（4）装机试剂盒1盒

（5）配套耗材10盒（≥4000个样本）

（6）数字PCR探针法预混液10盒（≥4000个样本）

- 04包 高通量荧光定量PCR仪

1主机

#1.1配备384孔PCR模块和微流体芯片PCR模块，可检测≤2 μL定量PCR反应体系。

#1.2 微流体芯片标准化操作流程，无需自动化移液工作站辅助完成384个反应孔的上样工作≤15 min，获得检测结果≤2 h。

#1.3 光学系统：≥6色发射光通道和≥6色激发光通道可自由组合，可区分检测≥18种不同的荧光，无光线类易损部件。

#1.4 半导体制冷CCD检测器，工作温度不高于10℃，384孔同步成像。

★1.5 数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。

#1.6 不同PCR模块之间切换：无需工具，用户自行更换，更换时间≤1 min，更换后无需校正直接使用。

1.7 内置触摸屏电脑：可备份还原超过100次的实验数据，提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。

★1.8 温控范围至少包含8℃～94℃，可在低温下过夜保存扩增产物进行复核验证。

#1.9最高升温速率≥6℃/s。

1.10 灵敏度：单拷贝检测/反应体系。

1.11 精确度：分辨率≤1.5倍拷贝数差异。

★1.12 配备校正系统误差的方案：利用参比荧光染料进行内参比荧光校正，无需每孔采用独立的光纤检测即可校正光程差，同时校正加样误差和管间透光性差异，并可以监控反应体系是否蒸发进行故障排除。

#1.13 高分辨率熔解曲线每步温度变化（∆T）≤0.02℃（需提供荧光定量PCR分析软件上截屏图片并加盖投标人公章）。

2控制系统及软件

2.1工作站：Windows 10操作系统；CPU不低于 i5处理器；内存≥8 G存储硬盘容量不低于1 T；液晶显示屏≥21英寸。

2.2 分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行。

2.3 配备专业的探针及引物设计软件，可用于PCR引物、巢式PCR、多重PCR引物、RT-PCR 引物和TaqMan探针的设计和自动测试。

2.4 配备基因表达相对定量分析软件，可同时对≥3840个数据进行自动的分析、比对、作图，用于基因表达，药物疗效考核等相对定量分析。

#2.5 可进行基于荧光定量PCR的DNA稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞≤0.5%的微量突变细胞或DNA，并有原厂试剂盒和专业的二级分析软件供选择（需提供原厂试剂盒和二级分析软件的官网截屏证明和官网链接具体地址并加盖投标人公章）。

#2.6 具有基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析功能，并有原厂试剂盒和专业的二级分析软件供选择（需提供原厂试剂盒和二级分析软件的官网截屏证明和官网链接具体地址并加盖投标人公章）。

★2.7 具有基于荧光定量PCR的蛋白表达分析等功能，并有原厂试剂盒和专业的二级分析软件供选择。

2.8 软件具有多组分算法，可校正多色荧光之间的干扰，使分析结果更准确、重现性更好。

3.配置清单：

（1）高通量荧光定量PCR仪主机（配备384孔PCR模块和微流体芯片PCR模块）1台

（2）计算机工作站1台

（3）荧光定量PCR分析软件1套

（4）384孔PCR模块装机校正和RNase P装机验证试剂盒1套

（5）微流体芯片PCR模块装机校正和RNase P装机验证试剂盒1套

（6）原厂引物探针设计软件1套

- 05包 电动正置荧光显微镜

1 主机

#1.1 光学系统：具有无限远色差反差双重校正光学系统。

★1.2具有明场、暗场、荧光、相差、DIC观察方式。

#1.3触摸显示屏，可显示整个显微镜的工作状态，可控制所有电动部件，可记忆不同用户设置并一键切换。

1.4 6孔位DIC电动物镜转换器，国际标准的M27物镜安装口。

1.5 透射光照明： LED光源，亮度可调。

1.6光强管理功能：可自动计算并调用各只物镜的最佳照明条件。

#1.7 显微镜机身防震设计：可无震动观测。

1.8 调焦机构：电动粗微调同轴调焦机构，精密谐波驱动齿轮驱动，行程≥25 mm，微调步进≤25 nm。

1.9 三目镜筒，瞳距可调。

#1.10 双目观察筒：铰链式，可360度自由旋转，上下翻转，高度可调。

1.11 10×目镜，视场数≥23 mm，双目视度可调。

1.12 电动载物台：带遥控手柄，扫描台移动范围不小于75 mm×50 mm，最大移动速度≥100 mm/s，分辨率≤0.5 μm，重复精度±5 μm，带通用型样品夹。

1.13 电动消色差聚光镜：NA≥0.9，有明场、暗场、相差、DIC等功能。

1.14 8位减光滤片组，含6个减光滤片。

#1.15 复消色差荧光光路，可以对340 nm~700 nm波长进行色差的纠正。

#1.16 6孔位电动荧光滤光块转盘，切换速度≤250 ms，更换滤光块时无需辅助工具，支持热插拔，无需断电。

#1.17 荧光滤光块的镜座具有光陷阱技术，能消除背景杂散光。

1.18 荧光滤色镜组≥3组，适用范围至少涵盖DAPI、EGFP和Cy 3/Rhodamin。

1.19高亮度LED荧光光源，寿命不少于25000 h。

1.20 物镜齐焦距离≤45 mm。

1.21 配备6颗物镜：5×平场消色差物镜（NA≥0.16），10×平场消色差相差物镜（NA≥0.30），20×平场消色差相差物镜（NA≥0.45），40×复消色差水镜（NA≥1.0），63×增强反差型平场荧光萤石油镜（NA≥1.25），100×半复消色差油镜（NA≥1.25）。

1.22 微分干涉：40×和63×物镜各带微分干涉棱镜。

1.23 成像系统

#1.23.1 显微数码专用背照式CMOS芯片，尺寸≥1英寸。

#1.23.2 物理像素≥2000万，像素尺寸≤2.7μm×2.7μm。

#1.23.3 HDR模式动态范围≥1:25000。

1.23.4拍摄速度≥20幅/秒（4512×4512）。

2 软件及工作站

2.1 配备采集及分析软件。

2.2 能完全控制电动显微镜包括物镜转盘、聚光镜、荧光滤块转盘等所有电动部件。

#2.3 可进行参数一键还原（需提供软件截图并加盖投标人公章）。

2.4 图像采集：完全控制相机，可调整曝光、增益、binning、伽玛值、白平衡、黑参考、阴影校正、噪声过滤、图像方向、ROI区域采集等。

2.5 具有电影录像功能和时间序列功能。

2.6 具备基本的图像管理功能：图像优化处理（色彩管理，自动曝光，亮度、对比度调节等），可自动或手动添加标尺、可进行图像注释、ROI图形及标注、可进行长度、面积，荧光强度，数量，角度等测量，测量结果以表格或柱状及散点图展示。注释测量的字体、颜色，格式，可视化都可随意改变，可在图像上加梯度灰度Bar。

2.7 通道分离显示，单通道图像与叠加图像可同一画面并列显示。

#2.8 图像画廊功能：具有选择多维图像以不同组合进行阵列展示功能，并可将当前视图保存，阵列图像间距可调。具有对多维序列中任意图像进行自定义编辑输出功能，可在展示图像上指定位置加注释标尺，可任意调节。

2.9 具有多视野比对功能，最多可同时比对不少于16张图像。

2.10 图像编辑：可对图像进行锐化、降噪、色温调节、背景提取、去模糊、旋转、移动、白平衡调节、阴影校正、阴影提取、剪切、改变分辨率、改变灰阶深度、多维度切割、叠加、组合等处理。

2.11 图像运算：能进行图像与图像之间的相加、相减、扣除、交集、Ratio（比例）、移位等运算。

#2.12 具有电动大图拼接和地形图导航功能，支持拼接时使用多个不同Z轴位置聚焦策略（需提供软件截图并加盖投标人公章）。

2.13可自动进行快速Z轴层扫成像，在自定义Z轴范围来进行自动对焦；具有电动景深扩展功能，可将多焦面的景深信息保存成一张图像。

#2.14 具有2D图像反卷积功能，提升图像分辨率（需提供软件截图并加盖投标人公章）。

#2.15 可将3D图像可视化，通过maximum法进行3D渲染，同时可对3D图像进行动态渲染，并以颜色表示图像深度；可以进行动画窗口录制，以不同角度旋转生成视频文件；可对3D图像进行反卷积（需提供软件截图并加盖投标人公章）。

2.16 可进行多通道成像，每个通道图像均可独立处理与调节。

2.17 工作站：win10或win11操作系统，处理器≥10核，硬盘≥6 TB，内存≥32 G，液晶显示器≥32寸。

3.配置清单：

（1）正置荧光显微镜1台；

（2）计算机工作站1套，数据采集及分析软件1套；

（3）镜油2瓶。

- 06包 纳米孔测序仪与荧光计等

- （一）纳米孔测序仪

1 硬件

#1.1起始样本类型至少包含DNA、PCR扩增子、cDNA、RNA。

1.2	提供不少于三种规格测序芯片（RNA芯片，DNA芯片等）。

1.3	单分子纳米孔测序技术，可直接进行DNA和RNA 分子进行测序，无需PCR扩增，实现对每一条DNA或RNA分子的单独测序。

#1.4读取长度：读取DNA/RNA片段的整个长度，测序读长范围至少包括20 bp~2 Mbp。

★1.5	单序列准确率大于99%(需提供投标产品官网截图及官网网址，并加盖投标人公章)。

1.6	可移动性：设备具备可移动性，且性能稳定，不受外界环境条件制约，对工作环境无特殊温度、湿度的要求。

1.7	配合快速建库试剂盒使用，完成文库制备所需时间≤15 min。

1.8	数据获取：提供单分子实时测序，上机后5分钟内产生碱基序列数据。测序过程中可随时暂停和继续测序操作，可根据实验需求设置测序时间，可选范围至少包括2 min~72 h。

1.9	测序过程中可随时暂停、继续、终止测序操作，中途停止后可进行数据分析，若数据量不够，可通过继续测序选项继续产生数据。

★1.10 配备内嵌的触控屏，可以通过内置软件对设备进行控制及实时数据观测。

1.11 测序过程中可以实时监测DNA或RNA过孔速度，片段长度，电流电压，运行温度，可实时查看每个样本的数据产出。

#1.12	测序芯片可多次清洗及使用（提供原厂芯片清洗试剂盒的官网截屏证明和官网链接具体地址并加盖投标人公章）。

#1.13	直接RNA测序：RNA无需转换成cDNA即可进行测序（需提供官方宣传网页地址及网页截图，并加盖投标人公章）。

1.14甲基化检测：提供分析软件，可实现基于电信号的碱基修饰差异检测，在DNA/RNA测序同时可直接检测5mC、m6A、inosine等多种碱基修饰。

#1.15	测序通道数量≥512个。

#1.16 具有纳米孔活性扫描功能，最小扫描间隔≤0.5 h，可根据需求进行更改，测序结束可提供纳米孔各个时段扫描结果（需提供软件截图并加盖投标人公章）。

2 软件

2.1 提供≥15 个开源工作流程，兼容macOS、Windows和Linux三种操作系统。

2.2 可识别变异信息（SVs、SNVs）以及DNA或RNA甲基化。

2.3 支持pod5 或 fast5 信号输入，可进行至少3种模式碱基识别（basecalling）模式，可输出fastq、bam等序列存储文件。

2.4 满足宏转录组、RNA直接测序等差异表达基因分析。

2.5 可识别人类变异信息（SVs、SNVs）以及DNA或RNA甲基化。

2.6 数据分析工作站：

2.6.1 CPU≥16个，线程数≥32；

2.6.2 GPU≥1个，显存≥24 Gb，CUDA核心≥8192；内存≥128 G，固态硬盘≥2 T，企业级机械硬盘容量≥8 TB；

2.6.3显示器≥24英寸，分辨率≥1920×1080。

3.配置清单：

（1）测序主机1台

（2）软件1套

（3）试剂启动包1套

（4）数据分析工作站1台

- （二）荧光计

1.  可用于检测基于荧光法的核酸和蛋白浓度、RNA 完整性。

#2. 可同时检测样品数≥8个。

#3. 上样量范围至少包含 1-20 μL。

#4. 内置试剂计算器、检测范围计算器、摩尔浓度计算器、均一化计算器，快速计算工作溶液配方。

★5. 检测灵敏度：dsDNA≤0.01 ng/μL，ssDNA≤0.05 ng/μL，RNA≤0.25 ng/μL，microRNA≤0.05 ng/μL ，蛋白质≤12.5 ng/μL。

#6.内置处理器， 5 秒钟内计算浓度，可储存样品≥10000 个。

7.彩色 LCD 触摸屏，尺寸≥8英寸。

8. 可通过图形提示样品是否超过测量范围。

9. 处理时间≤5 秒/样品。

10.LED光源，至少包括蓝光（460 nm ~ 480 nm）和红光 （620 nm ~ 640 nm）。

11.激发通道：至少包括蓝光（456 nm ~ 484 nm）和红光（612 nm ~ 644 nm）。

12.发射通道：至少包括绿光（513 nm ~ 563 nm）和远红光（671 nm ~ 693 nm）。

13.支持使用dsDNA、RNA或蛋白的特异性染料。

14.USB 闪存或 USB 数据线直接与电脑连接存取数据。

#15.使用界面支持多种语言，至少包括简体中文和英语；

16.配置清单：荧光计1台。

- 07包 GC触角电位仪

一、主要技术指标

1 GC模块

1.1  柱温箱系统

1.1.1 柱箱温度：至少包括室温以上4℃~450℃。

1.1.2 程序升温不低于20阶21平台。

1.1.3 最大升温速率不低于100℃/min，以≤0.01℃/min增加。

1.1.4 保留时间重现性<0.008%，峰面积重现性<0.5% RSD。

#1.1.5具备升级性能：可安装并运行不少于4个检测器。

#1.1.6 智能功能：可记录每日载气消耗量与用电量。

1.2 进样口：

1.2.1 最大压力≥150psi。

#1.2.2 最高分流比≥12500:1。

1.3 氢火焰检测器（FID）。

1.3.1 最高使用温度≥450℃。

1.3.2 低检测限<1.2 pg C/s。

1.3.3 线性动态范围>107。

#1.3.4 数据采集速率不低于800Hz。

1.3.5 需具有灭火自动检测和自动重新点火功能。

1.4 数据处理系统

1.4.1 软件：需提供中文原版软件，Windows操作环境，通过软件操作可控制仪器，自动进行数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析。

1.4.2 软件须具备可反控仪器的功能。

1.4.3 软件需具有保留时间锁定（RTL）应用软件。可使得同一种化合物气相色谱的保留时间一致。此功能可通过软件自动调整仪器工作参数，至少可以在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。

1.4.4具备早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV），实时仪器监控和智能诊断功能。

1.5 微板流路控制

1.5.1零死体积分流。

1.5.2 需具备可任意调整分流比的功能。

1.6 进样器

★1.6.1 采用伺服马达控制运动单元的运动，主轴长度≥85cm，精度≤0.1mm，在同一个平台上至少可同时实现液体进样模块、顶空进样模块、箭形固相微萃取等功能。

#1.6.2 须具备样品瓶瓶底探测功能，样品极微量也能进行取样分析，配合尖底的2ml样品瓶，5ul液体样品可以实现不少于3次1ul的进样。

#1.6.3 进样针清洗：至少同时兼容2ml标准瓶存放18位，4ml洗针瓶7位，10mL/20mL洗针瓶5位，可提供多种洗针溶剂瓶的选择。

1.6.4 采用顶空气密针进样方式进样，气密针采用惰性气体自动吹扫清洗方式。

1.6.5 气密针规格：最少兼容1.0mL、2.5mL和5.0mL三种顶空进样针规格。

1.6.6 10mL/20mL样品瓶容量：≥45位，须具备可扩充位不低于288位。

1.6.7 气密针加热范围：≥35℃~150℃，增量可调≤±1℃。

1.6.8 孵化加热器：至少具备6个样品瓶加热位，需适用于2mL/10mL/20mL样品瓶。

1.6.9加热范围：≥35℃~200℃，增量可调≤±1℃。

1.6.10加热最大时间设定：≥999min，≤1sec增量可调。

1.6.11振荡速率范围：≥250rpm~750rpm，间歇式启动和停歇时间可设定。

★1.6.12 萃取头直径≥1.1mm，萃取头长度≥20mm，萃取涂层附着于钢针上。

#1.6.13预留扩展萃取头吹干模块的空间及硬件、软件端口，实现萃取头惰性气体自动吹扫，去除表面附着的水分并使萃取头快速冷却，避免实验室空气中的有机物干扰分析结果。

★1.6.14系统所配置的所有功能只需一套控制软件，并且可以与色谱仪或色谱质谱仪软件实现同步通讯，实现液体进样批处理和定位步骤的全面控制。

#1.6.15须具备智能识别和追溯记录进样针及萃取头使用时间和次数等历史信息，可记录每支进样针的使用信息以便进行耗材的更换和维护安排。

#1.6.16 同一个序列表具备调用不同的顶空方法及箭形固相微萃取的功能，方便方法开发和技术参数优化。

1.7 电脑工作站 ：支持BR/EDR V4.2蓝牙协议的windows系统，CPU不低于i5，硬盘≥1T，内存≥8G，显示器≥24英寸。

2 触角电位模块

2.1 双通道信号记录控制器

★2.1.1 需具备双通道信号实时记录，可自动或手动控制信号漂移和特殊的EAG过滤功能。

2.1.2 通过软件控制可实现：触发后基线和时间自动归零，GC和EAG信号的实时记录和显示。

#2.1.3 软件连续记录小时≥4小时。

2.1.4软件需具备GC和EAD谱图的峰面积计算和保留时间标记；振幅和时间可以放大和缩小；可为数据添加注释。

2.2 显微镜及显微操作器

2.2.1 显微镜放大倍数范围≥7~90X，需配有万向支架。

2.2.2 磁性吸附底座上，需装备有两个X-Y-Z三向可调的操作臂。

2.2.3 左边操作器需具备方便固定前置放大器。

2.2.4 右边比左边具有更精确的位移操作，适合触角与电极的连接。

#2.2.5 需包括高阻抗探头和电极固定器，可用于导电胶连接的，也可以用于玻璃电极连接。

2.3 刺激气流发生器

2.3.1 需具备单独的供气系统，内置空气泵消震系统及活性炭过滤器。

2.3.2可提供连续和脉冲气流。

★2.3.3 脉冲气流调节时长范围：最低时长≤0.1sec，最高时长≥60sec，此调节范围内调节步长≤0.1sec。

#2.3.4具有设定刺激时间、间隔时间和刺激次数的功能，刺激间隔范围≥1-60秒。

2.3.5具有脚踏和手动控制。

2.4 气相色谱分流物质加热系统。

2.4.1 加热管长度≥30cm。

★2.4.2 温度控制器的最高温度≥300℃。

2.5 法拉第笼尺寸≥40 cm×30 cm×40 cm。

3.配置清单：

（1）	气相色谱主机1台；

（2）	分流/不分流进样口1个；

（3）	原厂中文色谱软件1套；

（4）	氢火焰检测器（FID）1个；

（5）	色谱柱1根；

（6）	电脑工作站1台；

（7）	氢空发生器1台；

（8）	微板流路控制1个；

（9）	双通道信号记录控制器（含软件）1套；

（10）	显微操作器1个；

（11）	显微镜含万向支架1套；

（12）	法拉第笼1个；

（13）	刺激气流发生器1个；

（14）	气相色谱分流物质加热系统1套；

（15）	多功能进样系统主机1套；

（16）	对应色谱与平台安装支架及初始安装包1套；

（17）	液体进样套装1套；

（18）	顶空进样套装1套；

（19）	箭型固相微萃取套装1套；

（20）	箭型固相微萃取老化模块1个；

（21）	加热振荡模块1个；

（22）	配套控制软件1套；

（23）	物联推送模块1套

（24）	标准托盘支架1套；

（25）	2mL样品瓶及样品瓶盖100套；	20mL顶空瓶及瓶盖100套。

- 08包 体视荧光显微镜

1 硬件

#1.1变倍比≥20.5:1，1倍物镜时放大倍数实现 7.8×~160×范围内连续变倍。

1.2 光学系统：整体100％复消色差光学系统。

★1.3 三光路荧光设计，激发光单独一个光路，发射光另外两个光路。

1.4 主物镜光学系统，主机带有内置孔径光阑调节器，调节景深。

1.5 三目镜筒：100/0、0/100分光；瞳距可调，范围至少包含50~76 mm。

1.6 10×目镜，视野≥23 mm，屈光度可调，范围至少包含-5~+5。

#1.7 1×平场复消色差物镜，工作距离≥61.5 mm，分辨率≥525 lp/mm。

1.8 视场范围至少包括Ø1.44 mm~29.5 mm。

1.9 电动调焦立柱，调焦距离≥420 mm。

#1.10 配置电动扫描载物台，尺寸≥150 mm×100 mm。

1.11 透射光底座：LED光源，具有明场、斜照明、暗场观察方法。

1.12 荧光光源：LED光源，寿命大于20000 h。

#1.13 荧光滤片：电动设计，软件能够自动识别滤片，具有外部控制设备，控制滤片转动；至少3组滤片，可用于DAPI、GFP、RFP成像。

★1.14 反射光：LED HDI均光照明系统。

#1.15彩色CMOS相机：C-接口，传感器大小（对角线）≥17.6 mm，物理像素≥700万，曝光时间至少包括1 ms~ 30 s，动态范围≥ 4200:1，图像位深至少包含8 bit、12 bit和16 bit。

2 软件及工作站

2.1能控制体视镜电动部件和相机，自由设置各种拍摄条件和参数。

2.2 可对采集好的图像进行标注、优化以及强度、长度、面积等的测量和分析。

#2.3能控制显微镜、电动载物台和相机实现大样品的自动景深处理和大图拼接等。

2.4 工作站：win10或win11操作系统，CPU不低于i5，硬盘≥6 TB，内存≥32 G，液晶显示器≥32英寸。

3.配置清单：

（1）体视荧光显微镜1台

（2）计算机工作站1台

（3）数据采集及分析软件1套

- 09包 显微注射仪

1. 操作部分

1.1能够实现三维程序化自动操作。

★1.2  控制方式：中央数控双速摇杆，运动方式可自由选择手动和程序化自动控制，也可分步或连续运动。

1.3  最大可移动距离：各轴（XYZ）≥80 mm。

1.4 操作臂角度在-45°~ + 90°范围内可调。

1.5 换针时操作臂可向前旋开，换样品时操作臂可向内旋进。

#1.6  控制器步进分辨率≤20 nm/步。

1.7  控制器步进速度≥10000 μm/S。

#1.8 具有多个显微操作应用程序，或自行设定应用参数。

1.9 具有显微操作控制器XYZ轴独立限定功能，位置记忆和自动复位功能等。

1.10 具有自动步进注射功能。

#1.11 可以直接控制注射部件。

2. 注射部分

2.1 注射方式：参数设定的程序化注射。

#2.2 注射体积范围至少包括10-6 ～ 10-3 μL。

2.3 注射时间范围至少包括0.10～99.9秒，以≤0.01秒递增。

2.4 注射压力范围：0; 5～6000 hPa，以≤1 hPa递增。

2.5 补偿压力范围：0; 5～6000 hPa，以≤1 hPa递增。

2.6 所有注射参数可以程序性记录，方便随时切换调用。

★2.7有清针功能。

2.8 清针压力≥6000 hPa。

★2.9注射功能可通过显微操作软件直接启动。

3. 光学部分

#3.1 放大倍数可实现连续或逐级变倍，变倍比≥18:1。

3.2 手动调焦：具备粗微调两挡调焦速度

#3.3 宽视场双目观察，10倍目镜，FOV≥24，高眼点，带视度补偿目镜。

3.4 物镜：1倍，NA≥0.155。

#3.5 透射光光源：超薄LED底座，配置斜照明功能。

3.6 图像采集装置：

3.6.1像素≥6000×3984。

3.6.2芯片尺寸≥39 mm×26.9 mm。

3.6.3 物理像素≥7.3 μm×7.3 μm。

#3.6.4 量子转化效率≥77%。

3.6.5 曝光时间至少包括1 μs~60 s。

★3.6.6 摄像头≥2300万像素（非数码相机，非像素叉乘）。

#3.7 图像采集装置与显微镜同品牌。

4. 分析工作站

4.1计算机： CPU性能≥酷睿i7，内存≥8G，硬盘≥1T机械+256G固态，≥24英寸显示器。

4.2光学部件控制及分析软件：

4.2.1可以自由控制相机和显微镜，自动拍摄，选择曝光时间。

4.2.2多功能测量分析软件，可对图像进行深度分析处理，具有测量、计数，报告生成器，数据库管理，多维文件格式。

4.3操作部分及注射部分软件：

4.3.1操作部分软件可对多个显微操作应用程序自行设定移动速度、移动距离、移动方向等应用参数，可智能复位和一键复原参数。

4.3.2注射部件软件可实现注射时间、注射压力、注射体积等参数编辑，并实现存储。

★4.3.3 操作部件软件可通过设置，实现对注射部分的联动及控制。

5.配置清单：

（1）操作臂1套

（2）自动注射仪1套

（3）体视显微镜1台，显微镜适配器1套

（4）工作站1台

（5）控制软件1套；

（6）上样针2盒，注射针20个。

- 10包 多功能酶标仪

1 主机参数

#1.1 检测功能：全波长扫描，至少具备化学发光检测、生物发光检测、吸收光检测、荧光检测、时间分辨荧光检测、荧光偏振检测。

#1.2 光路设计：同时具备四光栅光路和高效灵敏的滤光片-二向色镜光路。

#1.3 光源：光栅光路和滤光片光路有两个独立的高能氙灯，光源能量可根据样品信号强度进行调整，能量强度可调。

1.4 检测器：光电二极管（PDT），光栅光路和滤光片光路为两个独立的光电倍增管（PMT）。

1.5 光谱扫描功能：至少包括光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光扫描。

1.6 振荡功能：至少包含线性，轨道，双轨道三种模式。

★1.7 温度控制：至少包括室温至68℃，在37℃时温控精度≤±0.2℃。

★1.8 梯度温控：可以对检测板上下设置1℃或2℃差异温度，防止凝集现象。

1.9 吸收光功能：检测范围至少包含230-999 nm，步进≤1 nm；OD分辨率≤0.0001 OD，测量范围0-4.0 OD。

1.10 光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1 cm路径长度。

★1.11 光栅荧光带宽连续可调：激发/发射带宽至少涵盖9-40 nm，步进≤1 nm。

1.12 荧光灵敏度≤0.25 pM 荧光素（0.025 fmol/孔，384孔板，50 ul体系）。

1.13 荧光检测范围至少包含200-700 nm。

1.14 时间分辨荧光灵敏度≤Eu 40 fM（4 amol/孔384孔板， 50 µL体系）。

★1.15 荧光偏振灵敏度：在1 nM 荧光素下，检测灵敏度≤1.2 mP（384孔板，50 µL体系）。

1.16 发光灵敏度：≤10 amol /孔 ATP闪光分析（96孔，100 µL体系），≤100amol/孔 辉光分析（96孔，100 µL体系）。

1.17 化学发光检测范围至少包含300-700 nm。

#1.18 探头自动扫描：探头高度至少可在0-16 mm范围内进行自动扫描。

1.19 孔域扫描：至少可选≥99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小。

1.20 兼容样品容器类型：至少包含6孔板、24孔板、96孔板和384孔板。

#1.21 自动进样器：至少兼容2个外挂式分液器，有明确的分液器连接位置，即插即用；分液体积范围不小于5-1000 µL，步进≤1 µL；具有回流功能。

2 软件及工作站

2.1 软件：正版中英文仪器控制及数据分析软件，可对原始数据进行曲线拟合、运算动力学反应速率等。

2.2 工作站：win10或win11操作系统，CPU不低于英特尔i5-12500级别，内存≥16G，固态硬盘≥512G，具备USB端口，显示屏≥22英寸。

3.配置清单：

（1）多功能酶标仪主机1台

（2）吸收光检测模块1个

（3）荧光检测模块1个

（4）发光检测模块1个

（5）时间分辨荧光和荧光能量共振转移滤光片组2个

（6）荧光偏振滤光片组2个

（7）自动进样模块1个

（8）专业数据采集及分析软件1个

（9）电脑工作站1个

- 11包 组织破碎仪与超声波破碎仪等

- （一）组织破碎仪

1. 具有自动多端口阀，配置5信道的洗涤平台用于洗涤处理。

★2．可通过软件控制洗涤、剪切样品，实现一体化自动进行。

3. 剪切得到的目的片段长度范围：至少在3kb~75kb内可控。

4. 初始样品长度对剪切结果无影响。

5. 样品体积：至少包括50uL~400 uL。

★6. 单次可连续处理样品数量不少于两个。

#7. 连续处理多个样品时，可独立设置每个样品的剪切参数。

8. 完成单个样品处理及管线自动清洗的总时间：不超过30分钟。

9．指示灯不同颜色可显示仪器的运行状态。

10. 使用流体力学进行物理方式的剪切。

#11. 处理后获得的样品，可兼容Illumina®, Ion Torrent™, PacBio® 和Nanopore平台等多家测序仪。

12.配置清单：

（1）组织破碎仪主机：1台；

（2）玻璃样品注射器：1套；

（3）250ml清洗瓶：5个；

（4）配套剪切耗材：满足150次实验。

- （二）超声波破碎仪

★1. 样本破碎方式：利用非接触式超声技术破碎样本。

2. 超声频率：≥19kHz。

3. 核酸样本破碎大小范围：至少包括200 bp~1 kb。

4. 具有超声波启动/暂停双定时功能，单次定时范围不少于60s。

5. 超声波可设置最大循环周期数：≥60。

6. 超声波功率可调：≥2档；

★7. 多种适配器可选: 至少兼容0.5mL~50 mL样品。

#8. 可使用第三方样品容器进行超声。

#9. 单次可同时超声样品数量: ≥3个。

10. 仪器有状态监控装置，开机运转有自我状态检测装置。

#11. 冷却循环机工作模式：电磁阀。

12. 冷却循环水温控范围：至少包括 -20~40°C。

#13.冷却循环机可与超声波主机连动，超声仪启动时暂停冷却循环水，超声仪暂停时启动冷却循环水。

14.配置清单：

（1）超声波主机：1台；

（2）超声波水槽：1个；

（3）适配器：0.5ml 适配器、1.5ml 适配器、15ml 适配器、50ml 适配器各1套；

（4）金属抗噪音箱：1个；

（5）适配器上盖：1个；

（6）电磁阀式冷却循环机：1台。

# 二、商务要求：

（一）交货期及交货地点：

1.交货期：合同签订后3个月完成供货并安装调试完毕。

2.交货地点：北京市，中国农业大学用户指定地点。

（二）供货及安装调试要求

1.投标人应结合采购标的、发货地、交货地提供科学、详细的供货方案，方案应明确供货所需的周期、运输形式、货物包装、须采购人配合的内容、供货流程及突发预案（需详细可行，突发预案需能保障发生突发事件时不影响供货周期）等事项。

2.投标人应根据采购标的特性及采购需求提供科学、完善的安装调试方案。方案应明确安装调试需采购人配合事项、安装调试流程、安装调试人员（包括人员名单、简历、相关资质证书等）、安装调试进度计划、安装调试过程中可能发生的突发意外情况及对应的解决方案。

3.中标人根据用户现有安装条件具体设计。仪器到货后5～10个工作日，在用户通知后专职工程师免费上门安装、调试。由用户单位进行使用性能方面的确认。

（三）售后服务及培训要求：

1.投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

2. 质保期（免费保修期）：

01包、02包、04包、05包、06包、07包、08包、09包、10包、11包自验收合格之日起不少于一年；

03包质保期自验收合格之日起不少于三年。

质保期内，供应商提供三包服务（包修，包换，包退）。任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，制造商负责免费维修。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3.维修响应时间：具有完整、全面、合理的维修服务体系，质保期内投标人提供售后服务，不收取任何配件及人工费用，且应在接到报修信息后，24小时内到达维修现场，一般问题在48 小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。延误时间则顺延质保期；

4.提供整机免费移机两次。质保期结束后接到报修信息仍需24小时内到达维修现场。

5.制造商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。质保期外，需提供永久的保障性服务，以保障软硬件的正常使用。

6.零配件：投标人至少保证10年内的维修备件的照常供应。

7.投标人应针对本项目采购标的及采购人所在地，提供完善、详细的售后服务方案，方案应明确包括但不限于响应时间、备品备件供应、售后服务人员、售后服务网点、具体的售后服务措施（需详细可行。能够保障采购人质保期内权益及质保期外的服务）等。

8.培训要求：到货安装调试完成后，由专业工程师在用户现场提供质保期内每年至少一次系统的使用及维护培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

9.投标人应针对本项目采购标的特点及采购人所在地，提供完善详细的培训方案，方案应明确包括但不限于培训周期、具备丰富经验或相关资质的培训人员、培训频次、培训地点、具体培训措施（需详细可行。能够保障采购人完全独立操作设备）等。

（四）验收标准：

1.设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及投标人双方共同签署验收文件。

2.仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给采购人，并与采购人协商足够准备时间，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。到货时需按采购人要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师和采购人当场进行开箱检查。采购人对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。投标人提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，采购人有权拒绝或要求更换；设备的表观应完好（有无受潮、锈蚀、损伤等），备品备件齐全（列出清单、数量），使用说明书、技术资料齐全，设备名称、型号规格配置等应与合同相符。如采购人发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有损坏，采购人有权向投标人提出退、换和索赔。

3.仪器安装调试：仪器经开箱检查确认一切正常后，由仪器安装工程师免费执行安装调试；由用户单位进行使用性能方面的确认，设备的性能应符合投标人投标文件中承诺的技术指标（以 “*”“#”号指标为重点验收指标）。

4.技术资料验收：技术资料包括但不限于详细的备操作手册、维护手册、备品备件手册、外购物清单、随机附件备件清单、安装技术要求及安装图纸。

5.验收：投标人需到采购人现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常验收时，由双方根据相关技术文件的指标进项测试。达到要求后双方在验收报告上签字。

6. 签署验收报告：用户经试用确认该设备性能和培训符合要求后签署验收报告。

# 第六章  附件

1  投标书

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物和服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本五 份及电子版投标文件一份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额）元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 我方如中标，将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起       个日历日。

- 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

- 我方在投标之前，未曾为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评标委员会可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标授权代表签字

投标人名称(全称)

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

2． 投标一览表

投标人名称：                        （公章）   项目名称：                        招标编号：

| 包号 | 名称 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （人民币元小写） （人民币元大写） |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并单独提交。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中的不一致，以单独递交的为准。

3、此表中，每包投标总价应和附件3中的该包总价相一致。

3．投标分项报价表（01包适用）

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号： 01  报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价最高限价 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型，进口产品配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量化成像分析成像流式细胞仪 |  | 1台 |  | 450 万元 |  |  |  |
| 1.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

3．投标分项报价表（02包适用）

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号：  02  报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价最高限价 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型，进口产品配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物活体成像仪 |  | 1台 |  | 165 万元 |  |  |  |
| 1.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  | / |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

3．投标分项报价表（03包适用）

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号： 03  报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价最高限价 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型，进口产品配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微滴式数字PCR仪 |  | 1台 |  | 135 万元 |  |  |  |
| 1.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  | / |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

3．投标分项报价表（04包适用）

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号： 04  报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价最高限价 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型，进口产品配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量荧光定量PCR仪 |  | 1台 |  | 125 万元 |  |  |  |
| 1.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  | / |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

3．投标分项报价表（05包适用）

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号：  05 报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价最高限价 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型，进口产品配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动正置荧光显微镜 |  | 1台 |  | 95 万元 |  |  |  |
| 1.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  | / |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

3．投标分项报价表（06包适用）

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号： 06  报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价最高限价 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型，进口产品配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳米孔测序仪 |  | 1台 |  | 80万元 |  |  |  |
| 1.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  | / |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 2 | 荧光计 |  | 1台 |  | 8万元 |  |  |  |
| 2.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

3．投标分项报价表（07包适用）

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号： 07 报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价最高限价 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型，进口产品配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GC触角电位仪 |  | 1台 |  | 88.9 万元 |  |  |  |
| 1.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  | / |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

3．投标分项报价表（08包适用）

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号： 08 报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价最高限价 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型，进口产品配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体视荧光显微镜 |  | 1台 |  | 58万元 |  |  |  |
| 1.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  | / |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

3．投标分项报价表（09包适用）

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号： 09 报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价最高限价 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型，进口产品配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微注射仪 |  | 1台 |  | 47万元 |  |  |  |
| 1.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  | / |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

3．投标分项报价表（10包适用）

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号： 10  报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价最高限价 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型，进口产品配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能酶标仪 |  | 1台 |  | 56万元 |  |  |  |
| 1.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

3．投标分项报价表（11包适用）

投标人名称：       （公章）            项目名称：                   招标编号：           包号： 11  报价单位：人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价最高限价 | 单价 | 合计 | 制造商企业类型（请填写：大型、中型、小型、微型，进口产品配件无需填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织破碎仪 |  | 1台 |  | 35万元 |  |  |  |
| 1.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  | / |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 2 | 超声波破碎仪 |  | 1台 |  | 22万元 |  |  |  |
| 2.1 | ··· （如有，投标人可自行补充组/配件） |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· | 投标总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，必须包括但不限于：安装、调试、检验、培训、技术服务，以及至最终目的地运保费，采购人将不再支付其他费用。

4．货物说明一览表

投标人名称：                招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章): __________________________

投标人授权代表签字：________________________

日期：______________________________________

注: 各项货物详细技术性能可另页描述。

5．技术规格偏离表

投标人名称：                招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 （正偏离/负偏离/无偏离） | 说明（含证明材料对应页码，如要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章): __________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：______________________________________

注：如此表应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

6．商务条款偏离表

投标人名称：        （公章）        招标编号：

| 对本项目招标文件中所有商务条款的偏离情况（请进行勾选） □无偏离 □有偏离。如有偏离，请在下表中予以逐一列明： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务响应 | 偏离情况（正偏离/负偏离） | 说明 |

投标人授权代表签字：________________________

日期：_____________________________________

7.资格证明文件

目    录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2纳税证明

7-3投标人的资格声明（格式）

7-4制造厂家的授权书（格式）

7-5投标人的财务状况报告

7-6社会保障资金缴纳记录

7-7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-8近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

7-9招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

## 7-1  法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格），加盖本单位公章】

## 7-2  纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其依法免税。加盖本单位公章】

## 7-3  投标人资格声明（格式）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：         一般工人：         技术人员：

(8)近期资产负债表(到    年    月    日止)

1)固定资产：          原值：            净值：

2)流动资金：

3)长期负债：

4)短期负债：

5)资金来源:自有资金：              银行贷款：

6)资金类型：        生产资金：        非生产资金：

- 近三年的年营业额：

年份          国内            出口             总额

__________    ___________   _____________       ___________

__________    ___________   _____________       ___________

__________    ___________   _____________       ___________

- 有关开户银行的名称和地址：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：____________年______月______日

投标人名称（公章）________________

投标人授权代表签字：______________

电话：____________________________

## 7-4  制造厂商授权书（格式）

致：（采购代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请或招标公告要求提供的由我方制造的　　　（货物名称和品牌型号）　货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　　　　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

注：如果第五章“货物需求一览表及技术需求”中的进口产品明确要求提供该授权，则投标人必须提供，否则其投标无效。如果第五章中未明确要求提供该授权，则投标人可以不提供。

## 7-5  投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2022或2023年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖投标单位公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

3、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

注：已由专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，投标人无须再提供上述要求的财务状况报告。

## 7-6 社会保障资金缴纳记录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。加盖本单位公章】

## 7-7  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

【投标人应作出具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺（格式自拟），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有相应的履约能力，可以完成本采购项目所需的内容，加盖本单位公章。】

## 7-8 近三年经营活动中无重大违法记录声明（格式）

声明函

致：    （采购代理机构）

我公司郑重承诺近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

特此声明。

投标人名称(公章)：______________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

7-9  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（1）投标人必须按下述格式提供投标人相关单位一览表，否则投标无效。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注4：投标人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。如未如实披露和说明，一经发现，其投标无效，并将承担由此造成的损失和法律责任。

投标人(公章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

（2）投标人认为必要的其他资格证明文件（如有）（提供复印件，加盖公章）

## 8  法定代表人授权书(格式)

（投标文件签字人非法定代表人时，必须提供本授权书）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章______________________________

被授权人签字________________________________

公 司 盖 章：_______________________________

附：

被授权人姓名：________________________________

身份证号（须后附身份证复印件）________________

职        务：________________________________

详细通讯地址：________________________________

邮 政 编  码：________________________________

传        真：________________________________

电        话：________________________________

## 9 业绩证明文件

投标人请按照以下表格填写，对近三年类似项目业绩做出说明，须后附合同复印件并加盖公章。表格不够可自行复印填写。

| 序号 | 项目名称（含已完成及正在实施的项目，并请分别注明） | 数量 | 总金额 | 委托方联系人及电话 | 合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 10  招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

应包括（但不限于）：

（1）供货方案

（2）安装调试方案

（3）售后服务方案

（4）培训方案

（5）其他投标文件要求以及投标人认为需要提供的文件

# 第七章  评标标准

采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，按每包评标总得分高低顺序推荐不超过三名投标人依次作为该包中标候选人的评标方法。评标委员会所有成员按包对各投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算数平均值为该投标人的最终得分（全部打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体权重和方法如下：

- 01包：量化成像分析流式细胞仪

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得4分，共7项，最高得28分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得1分，共15项，最高得15分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-43 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2021年12月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案8分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，每增加1年加0.5分（最多加1分），不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-23 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

- 02包：植物活体成像仪

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得3分，共10项，最高得30分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得0.3分，共40项，最高得12分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-42 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2021年12月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分4分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-4 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案8分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，每增加1年加0.5分（最多加1分），不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-23 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

- 03包：全自动微滴式数字PCR仪

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得3分，共9项，最高得27分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得1分，共16项，最高得16分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-43 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2021年12月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案8分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，每增加1年加0.5分（最多加1分），不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-23 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

- 04包：高通量荧光定量PCR仪

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得3分，共9项，最高得27分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得1分，共14项，最高得14分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-41 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2021年12月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案9分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，每增加1年加0.5分（最多加1分），不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得6分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案6分： 完全满足招标文件要求，得6分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-25 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

- 05包：电动正置荧光显微镜

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得2分，共15项，最高得30分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得0.4分，共30项，最高得12分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-42 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2021年12月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案8分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，每增加1年加0.5分（最多加1分），不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得2分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案6分： 完全满足招标文件要求，得6分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-24 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

- 06包：纳米孔测序仪与荧光计等

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得3分，共11项，最高得33分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得0.3分，共30项，最高得9分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-42 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2021年12月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案8分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，每增加1年加0.5分（最多加1分），不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案6分： 完全满足招标文件要求，得6分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-24 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

- 07包：GC触角电位仪

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得2.5分，共12项，最高得30分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得0.2分，共60项，最高得12分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-42 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2021年12月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案8分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，每增加1年加0.5分（最多加1分），不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得2分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案6分： 完全满足招标文件要求，得6分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-24 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

- 08包：体视荧光显微镜

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得3.5分，共6项，最高得21分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得1.5分，共14项，最高得21分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-42 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2021年12月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案8分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，每增加1年加0.5分（最多加1分），不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得2分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案6分： 完全满足招标文件要求，得6分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-24 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

- 09包：显微注射仪

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得3分，共9项，最高得27分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得0.5分，共30项，最高得15分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-42 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2021年12月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案8分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，每增加1年加0.5分（最多加1分），不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案6分： 完全满足招标文件要求，得6分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-24 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

- 10包：多功能酶标仪

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得4分，共5项，最高得20分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得1分，共23项，最高得23分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-43 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2021年12月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案8分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，每增加1年加0.5分（最多加1分），不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-23 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

- 11包：组织破碎仪与超声波破碎仪等

| 序号 | 评分因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低评标价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格得分=(基准价／该投标人的评标价)×30%×100 | 0-30 |
| 2 | 技术部分 | 投标文件对招标文件第五章“货物需求一览表及技术需求”中“一、技术要求”的响应程度； 标★指标为实质性要求，负偏离的投标无效； 标#指标，每有1项满足或优于招标文件要求得3分，共6项，最高得18分； 无标记指标，每有1项满足或优于招标文件要求得1分，共24项，最高得24分； 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 | 0-42 |
| 3 | 相关业绩 | 提供投标人近三年（2021年12月1日起至投标截止日止，以合同签订日期为准）实施过的与本项目相同或相似的项目业绩。每提供一个有效业绩得1分，满分3分。不提供或提供内容不符合要求，得0分。 注：需提供合同主要内容复印件并加盖公章（至少包括双方签字盖章页、合同内容、合同金额、合同签订日期）。 | 0-3 |
| 4 | 综合商务 | 1.供货方案5分: 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 2.安装调试方案5分： 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 3.售后服务方案8分: 3.1质保期符合招标文件要求的得2分，每增加1年加0.5分（最多加1分），不符合得0分。 3.2售后服务措施 完全满足招标文件要求，得5分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 4.培训方案6分： 完全满足招标文件要求，得6分; 部分满足招标文件要求，得3分； 不满足招标文件要求，得1分；未提供得0分。 | 0-24 |
| 5 | 节能环保 | 投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能产品）或品目清单内环境标志产品得0.5分，如果两者皆是得1分，否则得0分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明。 | 0-1 |

注：说明1：评标价

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人的报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的报价即为其评标价。小微企业参加采购活动须提供文件规定的“中小企业声明函（货物）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明2：节能产品

注：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

以《财政部 发展改革委关于关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件“节能产品政府采购品目清单”为准，如产品为品目清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的同系列节能产品认证证书复印件。所投产品属于强制节能的产品必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非强制节能的产品，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明3：环境标志产品

以《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件“环境标志产品政府采购品目清单”为准，如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

说明4：同品牌产品投标情况处理

提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件第五章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

说明5：报价过低情况处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明6：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。